## 中山市小榄人民医院全自动血液分析流水线采购项目（第二次）响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院全自动血液分析流水线采购项目（第二次），现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、营业执照

## 三、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

- 四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

- 五、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院全自动血液分析流水线采购项目（第二次），无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 六、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- 七、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- 相关授权

- 医疗器械注册证/备案证明材料（投标产品以及需要配套使用的耗材）

十、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 |  |  | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求： |  |  |  |  |  |
| 1 | - 基本需求 项目名称; 需求科室/部门; 数量（套）. 全自动血液分析流水线; 检验科; 1套. 核心产品：全自动五分类血液细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、推片染色机、阅片机，以及样本处理系统。 用途：主要用于血常规、全血超敏C反应蛋白及全血血清淀粉样蛋白酶A的自动化检测，提高标本检测速度，降低人工操作的误差。 需符合以下的检测收费项目： 序号; 收费项目名称; 收费单价（元）. 1; 血常规-五分类250101015-2; 18. 2; 超敏C反应蛋白测定250301017; 36. 3; 血清淀粉样蛋白测定250301019; 53. |  |  |
| - 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 系统组成： 全自动血液分析流水线由以下模块通过轨道实现物理连接： 全自动五分类血液细胞分析仪（小于等于3台，可拓展）； 全自动特定蛋白分析仪（可检测全血超敏CRP、SAA）； 全自动推片染色机； 全自动血细胞形态学分析仪（阅片机）。 |  |  |  |  |
| ★2 | 校准：在流水线使用期间，提供有溯源性的有证校准物，每年按相关行业标准及科室管理要求对全自动流水线系统设备进行定期校准与维护保养（含软硬件），以满足三甲医院等级评审和ISO15189 医学实验室认可对质量管理的相关要求，所需费用包含在中标价内。若因仪器性能不佳导致无法满足实验室质量要求时，应适当增加校准次数，保证仪器的正常使用。（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| 3 | 流水线整体使用年限≥5年。 |  |  |  |  |
| ★4 | 维修与保养：在流水线使用期间，由中标人负责维修保养（含硬件、软件），重要部件维修后，根据实验室管理要求进行性能验证时，中标人需按要求进行性能验证，通过后方能投入使用。以上所需费用均包含在中标价内，采购人不再另行支付。（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| ★5 | 性能验证：按实验室管理要求完成流水线启用前的性能验证工作，所需费用包含在中标价内。（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| ★6 | 开放接口，中标人负责接入采购人现有LIS、HIS、耗材管理系统等其它在用系统；若因仪器接入而需对医院现有系统进行改造或升级，所产生的费用由中标人负责。中标人应负责完成整个项目全部设备与医院信息系统的全部接口开发、调试及验收工作。包含但不限于： 接口开发费用、系统联调测试费用、 临床数据迁移（如需）、首次对接失败的二次开发费用，上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| 7 | 在安装新流水线时，不可影响检验科现有检测项目业务开展；若因安装流水线而需对实验室进行改造，改造方案需提交医院审核，所产生的费用由中标人负责。 |  |  |  |  |
| ▲8 | 同一批号的试剂可持续供货时间≥6个月，提供至医院的试剂有效期≥6个月；失效试剂由中标人负责处理，相关所有费用由中标人负责。 |  |  |  |  |
| ★9 | 必须按“检测项目清单”完整地填写试剂单人份成本，该成本包括但不限于试剂、耗材、耗品、质控品、定标液、清洗液等。每种试剂/耗品应按实际可测试数量计算，不可按理论值计算。 |  |  |  |  |
| ▲10 | 试剂耗材：提供与仪器配套的试剂、定标液、质控品，与仪器形成完整的具备溯源性的检测体系，以保证检测质量，并提供可溯源的证明材料。 |  |  |  |  |
| 11 | 对于STAT 样品（急诊样本），可随时随地插队优先处理或单独通道处理。 |  |  |  |  |
| 12.检测功能 |  |  |  |  |  |
| （1） | 血液检测：支持检测血液中红细胞、血小板、血红蛋白、白细胞、有核红细胞、网织红细胞、异常细胞白细胞、幼稚细胞及白细胞五分类等，至少包含37项参数；三维散点图≥3（不含散点图、直方图）； |  |  |  |  |
| （2） | 体液检测：支持检测胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液标本的全自动细胞计数及白细胞分类，至少包含6项参数； |  |  |  |  |
| （3） | 特定蛋白联检：全血超敏CRP、SAA（支持一管血检测）； |  |  |  |  |
| （4） | 推片染色：支持自动推片、染色，染液开放可调； |  |  |  |  |
| （5） | 形态学分析：外周血细胞形态自动分类，支持自定义细胞库。 |  |  |  |  |
| 13 | 检测速度 血常规单机检测速度：≥120样本/小时，流水线模式下可扩展； 单台推片染色速度：≥100样本/小时； 单台自动阅片速度（100WBC+RBC+PLT分类）：≥30样本/小时； 单台全自动特定蛋白分析仪检测速度超敏CRP或SAA≥150样本/小时。 |  |  |  |  |
| 14 | 线性范围（静脉血） 白细胞（WBC）：(0–500) × 10⁹/L； 红细胞（RBC）：(0–8.6) × 10¹²/L； 血小板（PLT）：(0–5000) × 10⁹/L； CRP：0.2–320 mg/L； SAA：5–320 mg/L。 |  |  |  |  |
| 15 | 扩展功能 根据后续工作需要所投产品需支持设备扩展，包含全自动血液体液细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、糖化分析仪等设备。 |  |  |  |  |
| 16 | 信息化管理 支持样本全程追踪（TLA，Total Laboratory Automation）。 |  |  |  |  |
| 2.模块细化要求： |  |  |  |  |  |
| 1.全自动血液体液细胞分析仪 |  |  |  |  |  |
| （1） | 检测原理：半导体激光法、流式细胞技术法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法； |  |  |  |  |
| ▲（2） | 白细胞检测功能：当检测出现白细胞低值时，支持自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂； |  |  |  |  |
| （3） | 支持浓缩稀释液，并提供配套浓缩稀释液； |  |  |  |  |
| （4） | 所投产品系列需在全国卫生部室间质评项目中具有单独的系列分组。 |  |  |  |  |
| 2.全自动推片染片机 |  |  |  |  |  |
| ▲（1） | 保障各模块检测结果的兼容性；（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| （2） | 工作模式：支持推片+染色、单推片、单染色可选模式； |  |  |  |  |
| （3） | 染色方法：染液开放（品牌兼容），染色时间可调； |  |  |  |  |
| （4） | 推片用血量≤38ul（提供证明文件）； |  |  |  |  |
| （5） | 单台设备对玻片最大装载量≥100片； |  |  |  |  |
| （6） | 推片刀支持无需更换，设备使用期间中标供应商负责免费维护； |  |  |  |  |
| （7） | 支持一次吸样多次推片，且推片数≥5次推片。 |  |  |  |  |
| 3.全自动血细胞形态学分析仪 |  |  |  |  |  |
| ▲（1） | 保障各模块检测结果的兼容性；（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| （2） | 功能：对外周血涂片细胞进行形态学自动图像摄取、可视化观察及描述，至少包含白细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算，异常细胞标记等，详细如下： （1）白细胞预分类参数：杆状中性核粒细胞、分叶中性核粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞、原始细胞、有核红细胞、异型淋巴细胞和浆细胞等；并可添加自定义分类参数。 （2）红细胞预分类：红细胞大小不均、大红细胞、小红细胞、嗜多色素红细胞、低色素性红细胞和红细胞畸形等。 （3）血小板计数与形态分析：有血小板识别及估数功能。 |  |  |  |  |
| ▲（3） | 软件报告界面支持针对血小板聚集的报警文字提示，且支持传输到LIS端供实验人员查看； |  |  |  |  |
| （4） | 从玻片进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化； |  |  |  |  |
| ▲（5） | 数据库：通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库、数字制片数据库、导出图片数据库。可支持对阅片仪传输或导入的血细胞图片进行细胞识别并进行分类。支持用户设置阳性样本的判断条件，软件自动判断样本是否阳性； |  |  |  |  |
| （6） | 支持对体液样本进行预分类提示。 |  |  |  |  |
| 4.全自动特定蛋白分析仪 |  |  |  |  |  |
| ★（1） | 联机模式：可与血常规检测联机，实现“一管血”检测（CBC+CRP/SAA）； |  |  |  |  |
| ▲（2） | 保障各模块检测结果的兼容性；（响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |  |  |  |  |
| （3） | 检测模式：支持CRP、SAA、CRP+SAA三种模式； |  |  |  |  |
| （4） | 全血超敏CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰； |  |  |  |  |
| （5） | 设备拓展功能：支持检测血细胞沉降率（ESR）功能。 |  |  |  |  |
| 5.样本前处理系统 |  |  |  |  |  |
| （1） | 样本前处理系统支持与全自动血液分析流水线与LIS软件连接，实现样本的全自动签收，分拣，复检，归档及冷藏等； |  |  |  |  |
| ▲（2） | 样本处理系统支持自动质控功能，且可冷藏储存相关质控品，（样本处理系统需具备医疗器械注册证或备案证，提供证明材料）； |  |  |  |  |
| （3） | 支持倾倒进样功能及气动传输装置进样功能，样本倒入进样口后样本处理系统自动对样本进行签收并插入试管架进行检测。 |  |  |  |  |
| 3.配套的信息管理软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中文数据信息管理系统控制软件可监控和提供样本实时信息，以及仪器运行状态、试剂信息，接入医院现有的LIS、HIS、耗材管理等在用系统（费用含在中标价内，采购人不额外支付） |  |  |  |  |
| 2 | 具有统计功能，可对分析项目进行均值和中位数的统计，与质控管理功能联合监控分析仪器性能； |  |  |  |  |
| 3 | 该流水线上所开展的检测项目，具有实时在线网络质控功能。 |  |  |  |  |
| 4.末梢血全自动血液体液分析仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 末梢血全自动血液体液分析仪2套，用于末梢血及微量血检测血常规及全血超敏CRP及SAA； |  |  |  |  |
| （1） | 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 |  |  |  |  |
| （2） | 4.1.2.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 |  |  |  |  |
| （3） | 4.1.3.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 |  |  |  |  |
| （4） | 4.1.4.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 |  |  |  |  |
| 2 | 标本分拣核收系统1套，用于临床样本的自动接收及样本分拣。 |  |  |  |  |
| （1） | 智能分拣机工作原理：设备通过条码识别方式，把样本自动化分拣成预先设定的类别； |  |  |  |  |
| （2） | 类型：落地式，内置电脑主机及一体化显示屏，显示尺寸≥10寸；（提供内置显示屏实物照片） |  |  |  |  |
| （3） | 分拣仓位：单机拣出仓≥16个，特殊仓≥1个；（提供产品彩页或产品技术白皮书等证明材料） |  |  |  |  |
| （4） | 设备布局符合人体工程学原理，设备同一面分拣仓分为 4 排布局， 每排分拣仓位数量≥4个；（提供产品彩页或产品技术白皮书等证明材料） |  |  |  |  |
| （5） | 分拣速度：单机分拣速度≥3000 支/小时；（提供产品彩页或产品技术白皮书等证明材料） |  |  |  |  |
| （6） | 分拣仓外观：可视化设计，随时观察仓内是否遗留试管；液晶显示屏幕上有对应每个拣出仓的状态信息，以及拣出仓试管数量统计； |  |  |  |  |
| （7） | 待检仓容量：≥1200 支。拣出仓容量≥200支/仓；（提供产品彩页或产品技术白皮书等证明材料） |  |  |  |  |
| （8） | 特殊仓：未识别出条形码的样本可分配至特殊仓； |  |  |  |  |
| （9） | 适用采血管规格：直径：12mm～13mm；长度：75～100mm； |  |  |  |  |
| （10） | 可处理条码制式：支持长达30位的条码，支持EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar等； |  |  |  |  |
| （11） | 具备故障报警（弹窗或声光报警）、一键紧急暂停功能、自动启停功能。 |  |  |  |  |
| （12） | 具备数据统计功能和样本签收功能； |  |  |  |  |
| （13） | 具备应急接收功能：当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能； |  |  |  |  |
| （14） | 待检仓门采用感应控制模式，可通过挥手感应自动打开关闭待拣仓仓门； |  |  |  |  |
| （15） | 拣出仓内置缓存空间，工作人员在抽出拣出仓时，标本不掉落不停机不分拣至别仓，直接分拣至缓存仓；待拣出仓归位时从缓存仓进入拣出仓，继续分拣； |  |  |  |  |
| （16） | 待拣仓要求具备紫外线消毒功能，消毒过程中会在屏幕中心位置显示提醒，期间设备不能运行； |  |  |  |  |
| （17） | 满仓预警：可设置拣出仓预警量，当接近满仓预警量时，系统会自动报警； |  |  |  |  |
| （18） | 超时送检标本拒收功能：若标本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收标本，将标本分拣至特殊仓，并在控制电脑上予以提示。 |  |  |  |  |
| 3 | 按检验仪器数量配套相应工作站（固态存储≥1T），及相应的工作工具:工作椅子6张。 |  |  |  |  |
| 4 | 按检验仪器数量及科室工作量配备相应的样本架。 |  |  |  |  |
| 每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 要求 |  |  |
| 1 |  | 全自动血液分析流水线 | （1）全自动五分类血液细胞分析仪（大于等于1台，小于等于3台，可拓展）； （2）全自动特定蛋白分析仪（可检测全血CRP、SAA）1台； （3）全自动推片染色机1台； （4）全自动血细胞形态学分析仪（阅片机）1台； （5）样本处理系统 |  |  |
| 2 |  | 工作站 | 操作平台及操作系统一套：主机为近两年市场上主流品牌配置（固态存储≥1T），显示器≥24寸，操作系统正版windows7以上，操作软件为中文/英文，可多窗口操作； |  |  |
| 3 |  | 使用说明书 | 符合仪器使用需求 |  |  |
| 4 |  | 标本操作程序文件（SOP） | 符合仪器使用需求 |  |  |
| 5 |  | 设备清单 | 提供主要配件及耗材规格型号、价格等清单 |  |  |
| 6 |  | 工作椅子 | 有靠背，有扶手，6张 |  |  |
| 7 |  | 末梢血全自动血液体液分析仪 | 详见参数，2套 |  |  |
| 8 |  | 样本架 | 支持全自动血液分析流水线使用 |  |  |
| 9 |  | 标本分拣核收系统 | / |  |  |
| 四、商务要求： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 1.2 | - 交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 90 日内完成设备的安装调试。 |  |  |  |  |
| 1.3 | - 中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。 |  |  |  |  |
| 1.4 | - 中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |  |  |
| 1.5 | - 验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。 |  |  |  |  |
| ★1.6 | - 投标供应商须在投标文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |  |  |
| 2.1 | - 中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 |  |  |  |  |
| ★2.2 | - 中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）等于流水线的使用年限。在使用年限内，采购人有权无责随时停用/弃用本次招采的流水线。 |  |  |  |  |
| 2.3 | - 在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 |  |  |  |  |
| 2.4 | - 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |
| ★1 | - 本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。 |  |  |  |  |
| ★2 | - 合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。 |  |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。 |  |  |  |  |
| ★2 | - 投标人应分别列明该项目所有设备的总报价和分项报价表。 |  |  |  |  |
| 3 | - 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。 |  |  |  |  |
| 4 | - 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |  |  |

- 十一、业绩相关证明文件（应同时满足以下条件： ①以投标人名义签订；② 合同标的为本项目投标品牌型号设备，每提供1份得1分，本小项满分3分。③合同签订时间为2024年1月1日以来的）

- 十二、售后服务承诺（格式自拟）

- 十三、需要提供的承诺函及其他证明材料（详见需求书）

- 十四、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页等资料，如无、可删）

格式自拟

- 报价单

- 我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。以下数量为一年使用的预估数量，若实际采购数量低于预估数量，则按实结算。

| - 序号 | - 采购内容 | - 产品名称（注册证名称） | - 品牌 | - 型号 | - 产地 | - 单价（元） | - 数量 | - 总价（元） | - 质保期 | - 使用年限 | - 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动五分类血液细胞分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全自动特定蛋白分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全自动推片染色机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血细胞形态学分析仪（阅片机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样本前处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末梢血全自动血液体液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标本分拣核收系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日

- 需按照检测项目所需要使用的耗材进行填写，如一个检测项目需要多个试剂（含定标液、清洗液、质控品等），在同一个检测项目名称下增加行数，但“单人份耗材成本”只按照检测项目名称一对一对应。

| 序号 | 检测项目名称 | 单人份耗材成本：（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份 | 医疗服务价格（元） | 国家医保医用耗材编码（27位） | 产品名称 | 型号/规格 | 1单位能做几人份 | 生产企业 | 医疗器械注册证 | 单位 | 线上限价（元） | 投标优惠报价（元）按最小供货规格进行报价 | 是否专机专用耗材 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血常规-五分类250101015-2 |  | 18 |  | 试剂1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试剂2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超敏C反应蛋白测定250301017 |  | 36 |  | 试剂1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试剂2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血清淀粉样蛋白测定250301019 |  | 53 |  | 试剂1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试剂2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |