## 生物安全柜
生物安全柜
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、生物安全柜（全排）分类：B2型，100%外排，外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×775mm×2250mm。
2、台面距离地面高度：约770mm（尺寸可根据要求订制修改）
3、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
4、系统排风总量：1600 m³/h；噪音等级：≤65dB（A）
5、▲过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
6、使用人数：1—2人
7、▲生物安全性：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10E5 ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
8、安全柜既符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》，也符合国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求。
9、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；
10、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；
11、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；
12、▲前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；
13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；
14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa。
15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；
16、完善的报警系统：玻璃门不在安全高度报警；过滤器压力超高报警；过滤器失效更换报警；气流波动报警；
17、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；
18、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。