## 显微镜+摄像头
生物显微镜
品牌： 型号： 产地：
配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1. 光学系统：采用IC²S无限远色差像差和反差校正系统，提升图像反差效果；配备编码式6孔物镜转换器，切换时能自动匹配对应光强度，还可加载正确标尺。
2. 物镜与放大倍率：物镜涵盖2.5×、5×、10×、20×、40×、100×等规格，其中100×为增强反差型荧光油镜，数值孔径≥1.30；总放大倍率范围50X - 1000X，适配不同病理样本观察需求。
3. 观察功能：支持反射光明场、ADF高级暗场、360°可调彩色偏光等模式，透射光具备明场、360°可调偏光等功能；机身有六位透射光滤片转轮，集成电动光闸，可一键切换荧光与透射光观察方式。
4. 照明系统：内置透射光科勒照明器与长寿命LED光源，寿命≥30000小时；可选配Colibri 3荧光LED光源，寿命≥15000小时，支持紫外、蓝、绿、红等激发通道切换，且光强可独立调节。
5. 目镜与成像配件：搭配10×高眼点目镜，视场≥23mm，部分配置十字线测微尺；适配Axiocam 202 mono、Axiocam 208 color等相机，高配版本相机基础分辨率达800万像素，支持4K高清预览与录像，满幅预览速度30帧/秒。
6. 智能与操作设计：空闲15分钟自动进入待机节能模式；机身设快速拍摄按钮，无需电脑即可完成图像/视频采集，搭配软件可实现图像拼接、景深扩展等功能，还兼容IOS和Windows系统设备连接操作。
显微镜摄像头要求：
1. 分辨率与传感器 ：分辨率1800 - 4900万像素；传感器优先选1英寸及以上大靶面彩色CMOS，，像素尺寸2.4 - 3.45μm，适配病理精细观察。
2. 帧率表现 ：全分辨率下帧率≥15fps，满足常规切片观察；会诊场景需更高帧率，如4K分辨率下≥30fps，1080P模式下可达60fps，保证实时成像无延迟。
3. 色彩与灵敏度 ：光谱响应范围380 - 650nm，搭配红外截止滤光片；彩色相机需具备专业色彩引擎，支持白平衡校准，适配HE、DAB等病理染色的精准还原；量子效率尽可能高，降低暗电流和读出噪声，保障荧光成像的信噪比。
4. 传输与接口 ：主流为USB3.0及以上接口，实现高速图像传输，适配病理科常用的图像分析软件，方便数据导出。
5. 辅助功能参数 ：需支持图像拼接、二维测量（如细胞面积、距离）和细胞计数功能；曝光时间0.02ms - 15s可调，适配明场、荧光等不同观察场景；支持BMP、TIFF等多种医学图像格式保存，部分可导出Excel计数数据。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。