附件一 采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。
[bookmark: _GoBack]5.★本项目的台式和便携式免疫分析仪必须同时响应，只报其中之一视为无效报名。
6.本项目的价格部分，由设备及试剂共同组成。
2、 基本需求
	项目名称
	数量（套）
	最高限价（元）
	合计（元）

	床旁免疫分析仪（台式）
	3
	2430
	8886

	床旁免疫分析仪（便携式）
	1
	1596
	


3、 技术参数：
（一）床旁免疫分析仪（台式）
▲1.用于心血管疾病等相关标志物的快速检测，满足胸痛中心等临床科室的即时检测（POCT）需求，能够对急性心肌梗死、心力衰竭、静脉血栓栓塞等疾病进行早期筛查、诊断及预后监测，包括但不限于全血标本检测。
★2.床旁使用，使用免疫分析法，样本数大于9个，支持连续上样。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★3.开展血清肌钙蛋白I测定、血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定；与免疫分析仪（便携式）使用相同的专用或通用试剂，试剂能同时在两台设备上使用；单个试剂独立包装。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★4.检测时间：血清肌钙蛋白I测定从进样到出结果不超过15分钟；血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定从进样到出结果不超过10分钟。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★5.设备连接医院LIS系统，结果自动上传。（提供承诺函）
▲6.台式免疫分析仪尺寸≤长652mm宽595mm高740mm。
（二）床旁免疫分析仪（便携式）
▲1.用于心血管疾病等相关标志物的快速检测，满足胸痛中心等临床科室的即时检测（POCT）需求，能够对急性心肌梗死、心力衰竭、静脉血栓栓塞等疾病进行早期筛查、诊断及预后监测，包括但不限于全血标本检测。
★2.床旁使用，使用免疫分析法；（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★3.开展血清肌钙蛋白I测定、血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定；与免疫分析仪（台式）使用相同的专用或通用试剂，试剂能同时在两种设备上使用；单个试剂独立包装。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★4.检测时间：血清肌钙蛋白I测定从进样到出结果不超过15分钟；血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定从进样到出结果不超过10分钟。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
★5.设备配置便携式打印机，支持现场快速打印检测结果；设备通过有线或无线方式与医院现有LIS系统实现无缝对接，自动上传检测数据。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一）
▲6.免疫分析仪尺寸≤长399mm宽290mm高268mm，支持即时检测模式。



四、每套设备配置要求（包括但不限于）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	电源适配器
	1
	套

	3
	合格证、说明书
	1
	套



五、商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  5  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》及《中山市东升医院医疗设备验收管理制度》。
★1.6承担设备连接医院LIS系统服务和费用，包含端口重新对接(如需二次对接医院新系统)、首次对接失败的二次开发费用等。（提供承诺函）
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备使用期间终身质保。（提供承诺函）       
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
★2.5至少每季度一次设备巡检并由厂家出具检测报告。（提供承诺函）
3.付款方式
3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
3.2中标供应商按协定时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票）。采购人确认发票无误后，设备款项以人民币通过银行转账方式结算，六个月内完成支付。

4.违约责任与赔偿损失
1. 中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，院方有权拒收，并且中标供应商须向院方支付本合同总价5%的违约金。
2. 中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向院方支付违约金；逾期半个月以上的，院方有权终止合同，由此造成的院方经济损失由中标供应商承担。
3. 院方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，院方向中标供应商偿付本合同总的5%的违约金。院方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标供应商偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
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