
采购需求书
1、 项目概况：
（1） 项目编号：
（2） 项目名称：
（3） 总体要求说明：
1. 投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2. 投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价，即有单独医疗器械注册证的设备须分项列明报价。
3. 投标人应对采购需求中的服务指标在响应详细内容中列出明确承诺，投标人在技术和服务要求响应表中必须列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
4. 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
5. ★如所投产品属于医疗器械，投标人应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标人的营业执照/经营许可证/备案证明材料。
6. 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。


2、 基本需求
	采购标的
	需求科室/部门
	数量（套）
	预算金额（人民币）

	超声经颅多普勒血流分析仪
	神经内一科
	1
	      460000   元


核心产品：超声经颅多普勒血流分析仪
用途： （1）急性期快速评估颅内外大血管狭窄/闭塞，为溶栓取栓决策提供血流动力学依据；
  （2）蛛网膜下腔出血后血管痉挛的每日床旁监测，指导尼莫地平治疗；
  （3）微栓子信号（MES）监测，评估大动脉粥样硬化斑块稳定性及卒中复发风险；
  （4）发泡试验（c-TCD）筛查卵圆孔未闭（PFO），明确隐源性卒中病因；
  （5）脑血流储备（CVR）评估，指导症状性颅内/外动脉狭窄的血运重建决策。
  （6）对后循环缺血性眩晕的鉴别诊断也具有重要价值，可快速区分血管性眩晕与前庭周围性眩晕。

设备符合中山市物价收费名目：
	使用科室
	中山市物价编码
	收费项目名称
	收费单价（元）

	神经内一科
	012302050020000
	多普勒检查（颅内血管）
	130

	神经内一科
	012302050020001
	多普勒检查（颅内血管）-床旁检查（加收）
	30

	神经内一科
	012302050020011
	多普勒检查（颅内血管）-特殊方式检查（加收）
	96

	神经内一科
	012302050021100
	多普勒检查（颅内血管）-栓子监测（扩展）
	130



3、 技术参数：
1、硬件指标：	
（1）便携一体式主机、Windows10或以上系统平台，支持触摸屏操作，支持两个千兆网卡、WIFI、蓝牙等功能。
（2）支持1M、1.6MHz或2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段手持探头。
（3）至少具备≥4个有效探头接口。
（4）支持1.6MHz或2MHz监护探头，并搭配监护头架使用。
（5）1.6MHz手持探头工作距离范围≥150mm，或2MHz手持探头工作距离范围≥180mm；4MHz探头工作距离范围≥85mm；8MHz探头工作距离范围≥35mm。
（6）专业操控小键盘，无需额外电池供电，可USB直连主机，任何角度都能灵敏操控，具有自定义按键功能。
2、软件要求：	
（1）FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048。
（2）速度量程：使用1.6MHz或2MHz探头（无角度补偿）。1.6MHz：50mm深度时,单向最大速度量程能达到720cm/s以上；在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上。2MHz：50mm深度时,单向最大速度量程能达到1300cm/s以上；在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到1300cm/s以上。
（3）检测参数：需包括Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、HR、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、 lindegaard指数。
（4）▲双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存。（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
（5）标识功能：标识当前信号噪声处理状态。
（6）高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能。
（7）基线自适应调节：基线会根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整。
（8）标尺自适应调节：速度量程会根据血流速度的增加、减少，进行自动的切换和调整。
（9）精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响。
（10）探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠。
（11）支持自动计算基于TCD的无创颅内压数值。
（12）动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储。
（13）数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等。
（14）快照存储/编辑功能：
①支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析；
②可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式；
③快照频谱可以手动插入中/英文标识；
④快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子；
⑤支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能。
（15）▲一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告，报告支持XML/PDF/Word格式；支持BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF/PPT等格式更优。（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
（16） ★具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息。设备须连接上医院电子病历归档系统，能上传报告至电子病历归档系统，且兼容设备运行、不卡顿。（提供投标人盖章版承诺函，格式自拟）
（17）专业微栓子检测：
①提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析；
②具有气栓、固栓、伪差自动识别功能；
▲③栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识；（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
④支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；
⑤支持微栓子视频、音频、图片导出功能。
（18）同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度。
（19）智慧型发泡试验语音指导系统：
▲①语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式；（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
▲②自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片，根据试验结果可自动智能分级；（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
③发泡试验分级标准支持自定义。
（20）血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告。
（21）数据缓存回放功能：支持30S数据缓存回放功能，可选择回放30S内血流频谱进行保存。
（22）▲IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出。（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
23）▲长程监护系统：支持全程16导监护曲线同步监测、支持事件标识、自动报警功能，监护曲线支持缩放、范围测量等，支持输出到报告。（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
（24）具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查。
3、图文工作站系统要求：
（1）▲具有专业化报告模板功能：支持≥10种报告模板，包含卧立位报告、脑血管储备试验报告、微栓子监测报告、TCD发泡试验报告、术中/重症监护报告等；（提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件）
（2）支持 Willis环结构化报告，可直接在大脑Willis环图片上标记被检动脉位置、名称、血流参数等信息；
（3）支持头颈一体化报告，支持超声数据与TCD数据汇总到一份检查报告单中进行报告输出。
4、设备使用年限≥8年。
四、每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	便携式主机（含软件系统）
	Windows 10或以上系统平台
	1
	个

	2
	手持探头（1.6兆或2.0兆）
	须单独分项报价
	1
	个

	3
	手持探头（4.0兆）
	须单独分项报价
	1
	个

	4
	监护探头（1.6兆或2.0兆）
	须单独分项报价
	2
	个

	5
	监护头架
	
	1
	个

	6
	专业操控小键盘
	
	1
	个

	7
	彩色激光打印设备
	
	1
	台

	8
	专用台车
	
	1
	台

	9
	超声图文工作站系统
	
	1
	套

	10
	中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）；
	
	1
	份

	11
	配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等
	
	1
	套


上述配置为实现超声经颅多普勒血流分析仪检测上述参数功能、检测报告的生成和上传至病历系统功能而设定，若所投设备不能完成上述功能，则需自行增加同一品牌配置（所需费用包含在中标金额中）；若所投设备主机自带的软件系统能达到所有要求的报告生成和上传病历系统功能、图文工作站系统功能，则按原厂配置投标响应（所需费用包含在中标金额中）。

五、商务要求：
	标的提供的时间
	中标人应当在中标通知书发出之日起30个自然日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  个自然日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标人应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差进口设备不超过  12个 月，本国产品设备不超过3个月。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1.本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
2.合同签订后，中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。


	验收要求
	按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

	履约保证金
	不收取

	其他商务要求
	1. 中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
2. 中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
3. ★投标人须在投标文件提供该项目完整的授权书。
4. 投标人所投设备若属于计量仪器的，设备到货安装后需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告，所需费用包含在投标价内，采购人不再另行支付。
5. 中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
6. 中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和质保期）至少为   2年(（从验收合格签字之日起)。
7. 在质保期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为0.5小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
8. 质保期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1：2延长保修期（具体时间，按天数算）。
9. [bookmark: _GoBack]如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
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需求科室：                                  医学装备科：



