## 中山市小榄人民医院双能X射线骨密度仪采购项目（第三次）响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院双能X射线骨密度仪采购项目（第三次），现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

三、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

四、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院双能X射线骨密度仪采购项目（第三次），无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

五、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

六、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证等）

- 七、所投产品（含配件、耗材）医疗器械注册证/备案证明材料（如有）

- 八、相关授权（★投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。）

九、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 |  | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总则： |  |  |  |  |
| 1 | 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 2 | 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。 |  |  |  |
| ★3 | 3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。 |  |  |  |
| 二 | 基本需求 项目名称; 需求科室/部门; 数量（套）. 双能X射线骨密度仪; 影像医学科/放射科; 1. 核心产品：高性能双能X线骨密度仪（DXA）。 用途：为满足我院在骨质疏松症、肥胖症及肌少症等代谢性疾病临床诊疗与科研工作中的需求，现计划采购一台高性能双能X线骨密度仪(DXA)。该设备需具备人体骨矿物质含量高精度测量能力，以及全身肌肉与脂肪组织精确成分分析功能。除支持骨质疏松症诊断、骨折风险评估及治疗效果监测等基本临床功能外，还需助力肥胖症与肌少症领域的跨学科科研协作——此项内容已纳入放射科“十五五”专科建设规划范畴。 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |
|  | 配置名称 | 参数要求 |  |  |
|  | 1硬件性能要求 |  |  |  |
| 1 | 扫描方式​ | 扇形束扫描 |  |  |
| 2 | 探测器​ | ≥16通道 |  |  |
| 3 | 球管管电流​ | ≥3 mA |  |  |
| 4 | 扫描视野​ | ≥195 cm × 60 cm |  |  |
| 5 | 扫描床承重​ | ≥150 kg，如无法满足，需说明对肥胖患者的适应性 |  |  |
| 6 | 扫描臂距床面高度 | ≥ 40cm，如无法满足，需说明对肥胖患者的适应性 |  |  |
| ▲7 | ▲扫描时间 | 腰椎或髋关节标准扫描时间≤30秒，全身扫描时间≤5min |  |  |
| 8 | 扫描精度 | 活体腰椎或髋关节: ≤1%，仿人体腰椎的质控模块扫描精度≤1%（提供相关证明材料复印件） |  |  |
| 9 | 扫描定位 | 精准激光定位 |  |  |
|  | 2 临床功能需求 |  |  |  |
| ▲1 | ▲骨密度检测​ | 腰椎/股骨扫描时间≤30秒，精度CV≤1.0% |  |  |
| ★2 | ★全身体成分分析 | 全身骨矿物质、肌肉、脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量 |  |  |
| ★3 | ★腹部体成分分析 | 可对内脏脂肪（VAT）定量评估,需提供VAT面积、体积、质量数据 |  |  |
| ▲4 | ▲代谢评估​ | 肌少症分析 |  |  |
| 5 | 自动WHO体重指数评估 | 具备 |  |  |
| 6 | 一次全身扫描获取全身骨密度值（BMD），并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量 | 具备 |  |  |
| 7 | 正位脊柱扫描、评估 | 具备 |  |  |
| 8 | 侧位脊柱扫描、评估 | 具备 |  |  |
| 9 | 单侧股骨扫描 | 具备 |  |  |
| 10 | 双侧股骨自动扫描、评估 | 具备 |  |  |
| 11 | 人工关节置换后的自动扫描、评估。 | 具备 |  |  |
| 12 | Knee膝关节分析 | 具备 |  |  |
| 13 | Hand手部分析 | 具备 |  |  |
| 14 | 前臂自动扫描、评估 | 具备 |  |  |
| 15 | 儿童软件（小儿脊柱、髋关节、全身骨密度测量） | 具备 |  |  |
| 16 | 小动物软件 | 具备 |  |  |
| 17 | 负责接入采购人现有的PACS系统以及HIS系统 | 具备 |  |  |
|  | 3 临床应用软件包 |  |  |  |
| 1 | 骨密度及标准骨密度计算软件包 | 全身骨密度分析软件，脊柱、椎体、髋关节、股骨、前壁/手分析、髋关节假体分析 |  |  |
| 2 | 中国人数据库 | 具备 |  |  |
| 3 | 与前一次扫描结果对比分析 | 具备 |  |  |
| 4 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） | 具备 |  |  |
| 5 | 体重差异校正软件 | 具备 |  |  |
| 6 | T值和Z值分析软件 | 具备 |  |  |
| 7 | WHO骨折风险评估 | 具备 |  |  |
| 8 | 校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模 | 具备 |  |  |
| 9 | 检测结果趋势分析软件 | 具备 |  |  |
| 10 | 弯曲脊柱专用分析 | 具备 |  |  |
| 11 | 扫描时自动对比该病人以往图像 | 具备 |  |  |
| 12 | 高级体成分分析软件，全身骨含量、内脏脂肪、皮下脂肪、肌少症、基础代谢率分析。 | 具备 |  |  |
| 13 | 小动物分析应用软件 | 具备 |  |  |
| 14 | 儿童全身测量软件 | 具备 |  |  |
| 15 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估 | 具备 |  |  |
|  | 4 计算机系统 |  |  |  |
| 1 | 主控计算机 | 具备 |  |  |
| 2 | 电脑工作站CPU 3 GHz以上 | 具备 |  |  |
| 3 | Win10 操作系统 | 具备 |  |  |
| 4 | 内存： | ≥8GB |  |  |
| 5 | 硬盘 | ≥1T |  |  |
| 6 | DVD±RW驱动器 | 具备 |  |  |
| 7 | 显示器 | ≥24英寸 |  |  |
|  | 5 配置清单 |  |  |  |
| 1 | 名称和要求 | 数量 |  |  |
| 2 | 双能X线骨密度仪主机 ，符合技术参数要求 | 1套 |  |  |
| 3 | 全套扫描定位器 | 1套 |  |  |
| 4 | 脊柱正位扫描适配脚垫 | 1个 |  |  |
| 5 | 日常质控仿真人体脊柱体模 | 1个 |  |  |
| 6 | 工作站（一台台式电脑和一台显示器） | 1套 |  |  |
| 7 | 彩色打印机，打印速度≥15页/分钟，分辨率≥1200×1200dpi | 1台 |  |  |
| 8 | 中文操作手册和视频培训材料 | 1套 |  |  |
| ★9 | ★中标人负责接入采购现有PACS系统、HIS系统，费用包括在中标费内 |  |  |  |
| 四、商务要求： |  |  |  |  |
| 1 | 1.交货及安装、验收要求 1.1交货地点：采购人指定地点。 1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 60 日内完成设备的安装调试。 1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。 1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 ★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。 |  |  |  |
| 2 | 2.售后服务要求 2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 ▲2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |  |
| ★3 | 3.付款方式 ★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。 ★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 验收合格之日起，满一年后一次性无息支付。 |  |  |  |

- 评分表（仅供参考，无需填写）

评分表

分值权重：

| 商务评审 | 技术评审 | 价格评审 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15% | 55% | 30% | 100% |

商务评审：

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场占有率 | 5 | 2021年至今（以合同签订时间为准）承接型号项目业绩，应同时满足以下条件： 1）可以以非投标人名义签订；2）合同标的与本项目为同型号设备；每提供1份得1分，本小项满分5分。 （注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或所提供资料模糊不清的不得分。） |  |
| 2 | 质量保证措施 | 6 | 在采购需求质保期要求的基础上延长1年，得2分；延长2年，得4分；本项最高得分不超过6分。（延长的质保期须为原厂质保） 注：投标文件中须提供关于原厂质保和延长质保期年限的《承诺函》，格式自拟，不提供不得分。 |  |
| 3 | 商务响应情况 | 4 | 根据供应商的投标文件的商务响应程度进行评审。 1.重要条款（“▲”号条款）共1项，完全响应的得2分，负偏离或不响应的得0分，本小项最高得2分； 2.一般条款（非“▲”号条款）共8项，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的条款数量/一般条款（非“▲”号条款）总数量*2=本小项得分（按四舍五入保留两位）。 注：以“商务条件响应表”作为评审依据。 |  |
| 合计 |  | 15 | 得分合计 |  |

技术评审：

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般条款响应程度 | 31 | 本项目一般条款（非“▲”号条款）每有一条不满足，扣1分，最高扣31。注：以“技术和服务要求响应表”及应招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 2 | 重要条款响应程度 | 12 | 本项目“▲”号条款每有一条不满足，扣4分，最高扣12分。注：提供相关证明材料为评审依据，证明材料包括但不限于说明书、白皮书、彩页等。 |  |
| 3 | 所投设备配置、选型及供货能力 | 6 | 1.所投设备配置、选型及性能完全满足采购需求且有相关证明材料证明，供货及时，能有稳定供货渠道的得6分； 2.所投设备配置、选型、性能及供货能力基本满足采购需求，但存在不足的得3分； 3.所投设备配置、选型及供货能力基本不满足采购需求的得 1分。 （备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料） |  |
| 4 | 设备技术支撑程度和可靠性 | 6 | 根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理先进性，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。 1.所投设备技术优异，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理优异，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得6分； 2.所投设备技术较优异，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为优异，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得3分； 3.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得1分。 |  |
| 合计 |  | 55 | 得分合计 |  |

十一、近三年内同类项目业绩相关证明文件

十二、售后服务承诺（格式自拟）

十三、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页、说明书等资料，如无、可删）

格式自拟

十四、报价单

报价单

我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。

| 序号 | 采购内容 | 生产厂家 | 型号 | 质保期 | 使用年限 | 数量（套） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （填写设备注册证名称，如有） |  | （填写设备注册证型号，如有） |  |  | 1 |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日

注：报价单、配置清单中所有物品的名称和型号须与注册证（如有）一一对应！