采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量

	第一批科研设备（细胞房设备）
	[bookmark: _GoBack]科教科
	1批



投标响应时，各设备单价不得超过“预算上限单价”，具体如下表所示：
	序号
	设备名称
	数量
	上限单价

	1
	CO₂ 培养箱
	1
	39,000

	2
	倒置显微镜
	1
	35,000

	3
	液氮罐
	1
	18,000

	4
	摇床 (温控/空气)
	1
	35,000

	5
	冷冻高速离心机
	1
	34,000

	6
	移液器
	2
	3,500

	7
	水浴锅
	2
	2,000

	8
	负压泵
	2
	3,500

	9
	细胞计数仪
	1
	51,000



用途：
本次采购设备主要用于医学实验室活细胞动态研究，涵盖活细胞实时成像观测、细胞培养与增殖、样本低温存储、细胞形态与荧光标记分析、细胞悬浮培养等实验环节，为疾病机制探索、药物筛选、细胞治疗研究提供关键技术支撑，全面提升实验室在细胞生物学领域的科研能力与临床转化水平。
3、 技术参数：
（一）移液器 
1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌
2.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
3.★移液器量程范围：0.5-10μL，10-100μL，0.1-1ml的单通道移液器1套；10μL，200μL八通道移液器1套。
4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养
5.▲允许最大误差≤2.5%

（二）水浴锅 
1.★容量≥5L
2.▲温控范围包括：5℃ ~100℃ 
3.时间范围：1m~99h59m 
4.▲控温精度：±0.3℃ ，超温自动断电
5.均匀性：±0.3℃（37℃）

（三）负压泵
1.油真空泵设计‌：泵体无需日常润滑维护，无油雾污染细胞房洁净环境
2.‌溢流保护装置‌：防止液体倒吸进入泵体
3.‌无菌适配设计‌：配可高温高压灭菌的2500ml透明贮液瓶2只，搭配密封防漏瓶塞，适配无菌操作要求
4.‌双重控制模式‌：手动开关+脚踏开关并联，适配细胞操作时的无菌场景
5.‌安全防护配置‌：配备独立空气除菌过滤器，可阻挡气溶胶进入泵体，符合细胞房生物安全规范
6.‌透明吸引软管‌：采用无毒聚氟乙烯材质，可实时观察管内液体流动状态

（四）二氧化碳培养箱
1.▲工作容积≥150升，内部采用304全不锈钢材质，圆角设计便于清洁消毒。
2.温控系统：气套式加热，直热技术覆盖箱体所有壁面，温控范围室温5℃ - 50℃，精度±0.1℃；加热失效时，备用循环系统可维持温度稳定。
3.▲CO₂浓度控制：范围包括0 - 20%，精度±0.1%。
4.湿度控制：水盘式加湿方式，方便实现换水及灭菌消毒。
5.灭菌功能：具备90℃湿热灭菌程序，一键启动即可去除微生物污染。
6.▲配备温度、CO₂浓度、湿度三重报警系统，异常情况及时提示；支持远程监控与数据记录，可导出历史运行曲线。

（五）倒置显微镜
1.光学系统：无限远校正光学系统，数值孔径≥0.90，确保图像清晰锐利。
2.目镜：大视野平场目镜 WF10X/22mm，可调屈光度。 
3.物镜：无限远长工作距离平场相衬物镜: 
4X/0.12 PH， 10X/0.25 PH， 20X/0.45 PH， 40X/0.58 PH， 
4.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值 2um，调焦更加精确； 
5.观察方式：支持明场、相差观察，相差物镜包含10×、20×、40×，可清晰观察活细胞形态与内部结构；
6.调焦系统：低位同轴粗微调焦机构，微调精度≤0.002mm，具备调焦限位功能。
7.照明系统：≥30W光源，亮度连续可调；配备视场光阑与孔径光阑，可按需调节照明范围与对比度。
8.▲成像系统：软件支持拍照录像、几何测量、图像拼接、景深叠加、彩色叠加、颗粒计等功能；软件具备EDF实时动态景深融合扩展功能，可动态的将多个焦平面的显微图像实时地在显微镜下完成景深融合最终形成一张完整清晰的全焦面图像；软件可使用快捷键方式实时动态地拼接显微镜镜下图像，拼接图像平滑无锯齿状，最终可完成整张切片的扫描拼接。


（六）液氮罐
1.▲几何容积≥120L，静态液氮保存期≥150天，静态挥发率≤1L/天本。
2.罐口直径≥216mm，可实现大批量样本的快速、便捷存取。
3.保障样本处于-196℃超低温环境，维持样本活性。
4.可存储不少于3000支冻存管，每个冻存架可存放盒子数不少于5个，每个盒子可存储不少于81个2ml冻存管。
5.外壳为高强度铝合金，内胆为304不锈钢，具备良好的耐低温与抗腐蚀性能；配备带安全锁搭扣的锁盖，防止液氮意外泄漏与外界污染。
6.设置安全阀，超压时自动泄压；配液位报警器，自动显示容器内温度，当超过温度控制范围时，进行声音报警，确保贮存样品的安全。
7.配专用运输车，方便室内移动。

（七）温控空气摇床
1.摇床性能：振荡方式为回旋振荡，转速范围30 - 300rpm，精度±1rpm；摇瓶可满足不同容器包括：250ml、500ml、1L、2L、3L，最大单台可同时摇≥15L，满足大规模悬浮培养需求，可多台叠加。
2.▲温控系统：温控范围室温5℃ - 60℃，精度±0.1℃；具备加热与制冷双模式，制冷最低温度可至4℃，适配不同温度需求的实验。
3.LCD显示屏实时显示转速、温度、时间；
4.▲具备定时功能，定时范围0 - 99小时59分钟；配备过载保护、超温报警功能，保障设备与样本安全。
5.结构设计：腔体采用不锈钢材质，耐腐蚀易清洁；摇床托盘配备防滑垫，防止容器滑动；具备静音设计。

（八）高速冷冻离心机
1.最高转速≥15000rpm，最大离心力≥21000×g，温控范围-10℃~+37℃，适配低温需求；设备满载运行控温范围 4°C-37°C，可满足不同样品离心时对温度环境的需求。
2.加减速控制：≥9档独立加速+≥9档独立减速模式，支持自定义升降速梯度；3.具有定速计时、启动计时二种功能，瞬时离心功能。
4.整机可整体酒精擦拭消毒，所有转子、吊桶、转子盖均可121℃高温高压灭菌。
5.可更换不用转头或者满足离心1.5mlEP管，2mlEP管，15ml管、50mL角的转子，满足细胞离心、试剂澄清离心需求。
配置需求
主机1台，含满足上述的转子、细胞离心预设程序包，配套操作维护工具包。

（九）细胞计数仪
1.非染色活率计数、台盼蓝染色活率计数、人工比对活率计数模式；
2.▲测量直径范围：1-200 μm；计数浓度范围：0.25×104 - 3×107 个细胞/mL； 
加样量：10 μL； 
3.兼容多种细胞计数板型； 
4.可使用仿细胞校准计数板对仪器进行标定（提供证明材料）； 
5.▲配多种计数分析功能，包括：细胞总数、浓度、活率分析，聚团拆分计数、不规则细胞计数；提供的数据分析图表包括但不限于：细胞直径-亮度等高线图、散点图及统计表，生长曲线图，聚团分布图，区域细胞原始图，区域细胞死活识别标识图，区域拼接图；提供拼图看图工具，所有计数历史数据均可随时调出查看及追溯； 
6.▲数据导出：U 盘导出，实验数据以 PDF、JPEG、EXCEL、TIFF 形式保存； 

（十）耗材要求
1.★对专机专用的耗材、试剂、易损件进行逐项报价，耗材/试剂报价形式以人份为最小报价单位、易损件以单个价格为最小报价单位。


4、 每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	移液器
	1.移液器7支；2.校准工具包一个3.说明书一份4.出厂校准卡一份。
	2
	套

	2
	水浴锅
	水浴锅主机1台，内置PID数字温控模块、防干烧保护系统，兼容15mL/50mL离心管、细胞培养瓶、冻存管；透明密封防溅盖1个；配套水位刻度标识；专用清洁刷、水垢清除套件1套；
操作校准证书、整机保修卡
	2
	套

	3
	负压泵
	负压泵主机1台，内置无油真空泵、溢流保护模块；
4L可高温高压灭菌透明废液瓶2只，手持操作器1套，脚踏控制开关1个，独立HEPA除菌过滤器2个，快速插拔连接管路，配套操作手册‌
	2
	套

	4
	二氧化碳培养箱
	二氧化碳培养箱主机1台，标配≥4块不锈钢搁板、CO₂钢瓶减压阀1个、
配套提供操作手册、校准证书、售后保修卡；
	1
	套

	5
	倒置显微镜
	倒置显微镜主机1台，标配4×、10×、20×、40×平场消色差物镜各1个，相差环板组1套，目镜（10×）2个。配套提供物镜防尘罩、仪器清洁套装、操作手册、保修卡。
	1
	套

	6
	液氮罐
	液氮罐主机1个，标配多层不锈钢冻存架、提桶、颈塞、液位计、带安全锁搭扣的锁盖、配套提供冻存管盒、冻存管标记笔、液氮安全操作手套、操作手册、保修卡；可选配液位报警器
	1
	套

	7
	温控空气摇床
	温控空气摇床主机1台，标配不锈钢托盘1个、防滑垫1套、电源线1根。配套提供不同规格摇瓶夹具、操作手册、保修卡；可选配CO₂进气接口，实现厌氧或微需氧培养
	1
	套

	8
	高速冷冻离心机
	主机1台，含满足上述的转子，提供3年整机保修，配套操作维护工具包。
	1
	套

	9
	细胞计数仪
	主机 1 台 ；细胞计数片； 台盼蓝染液（0.2%） 1 管；适配器电源 1 套 ；防尘罩 1 个；掌上离心机1套；涡旋振荡器1套。
	1
	套



5、 商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。（按项目调整，进口最长不超1年，国产半年）
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3 年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：
（1）合同；
（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。
★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。













需求科室：                                审核科室：


