# 中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目响应文件

# 报名单位（盖章）：

# 联系人：

# 联系电话：

# 邮箱：

一、报价单

报价单

我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。我单位本次报价为：

| 项目名称 | 下浮率报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目 | # % | 提供详细项目清单 |

注意：

- 供应商应依据《技术参数及配置要求》中最高单价限价报出一个统一的响应下浮率，下浮率取值范围为0%（含）至50%（含），超出此范围的报价将被视为无效响应。不得随意更改本表格式。

- 本项目的评审采用最低价法方式，在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商。

3. 结算公式：结算价格 = 单项最高单价限价×（1-成交下浮率）×实际采购数量，结果四舍五入保留至小数点后两位。该单价为合同期间的最终价格，合同期内不随市场同类商品价格波动进行调整。

4. 报价次数：1次。

供应商名称（盖章）：

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

_____年   月    日

# 二、承诺函

# 承诺函

致中山市东升医院：

本公司                   （公司名称）参加 中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目 ，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90 天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包 ”、“合同转包 ”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托人签字：

时间：

三、具备独立承担民事责任的能力(相关业务经营范围营业执照)；分支机构参与投标的，须提提供总公司及分公司的营业执照复印件，以及总公司向分支机构出具的授权文件。

# 四、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

五、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市东升医院

兹授权              同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人 ”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人 ”，须与供应商“营业执照 ”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同， 自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

六、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次 中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目 ，无以下围标、串标行为：

1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5. 不同供应商的报价文件相互混装；

6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

七、提供  近 12 个月内任何 1 个月编制的财务报表复印件

八、近 12 个月内任何时间的纳税证明资料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明

九、近 12 个月内任何时间的缴交社保证明资料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明

十、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录 ”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供以上截图）

十一、有效的医疗器械产品注册或备案证明材料、报价人的经营许可或备案证明材料等相关资料。

十二、按照公告文件第四条《技术参数及配置要求》提供相应的证明文件（须加盖公章），包括但不限于：①第三方检测机构出具的检测证明复印件；②认证证书复印件；③第三方检测机构出具床垫阻燃检测报告复印件；④甲醛含量测试报告复印件；⑤省级及以上质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告复印件等。

十三、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

1. 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2.  其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3.   所投服务的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格服务。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 偏离 情况 | 相关 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目基本要求 1. 项目名称：中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目 2. 项目编号：HW-CW-CW-2026046 3. 项目预算：84000元（含税全包价） 4. 交货时间：中标供应商须于中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件及其中标投标文件所确定的事项与采购人订立合同；合同签订后，在收到采购人通知的15日内，完成设备的运送、安装及调试工作。 5. 质保期：自设备验收合格之日起计算，质保期限为3年及以上。 6. 响应供应商须符合《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械监督管理条例》的相关规定，并根据本项目的具体特性，提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料、报价人的经营许可或备案证明材料等相关资料。 7. 成交供应商不得通过任何形式将本项目进行转包或分包。 8. 公告文件中带有“★”标识的内容条款，均为关键性的响应要求、技术指标要求及性能要求。报价人须对此作出明确回应并予以完全满足，且不得存在任何负偏离，否则其报价将被视作无效。 |  |  |  |
| 2 | 二、供应商的资格要求 1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若为分支机构参与响应，应提供总公司与分公司的营业执照复印件，以及总公司出具给分支机构的授权书。 ★2. 响应供应商须持有有效的营业执照，且其经营范围包含相关业务；同时，须根据本项目的具体特性，提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料、报价人的经营许可或备案证明材料等相关资料。 3. 响应供应商应具备项目承接能力、合同履约能力、售后供应能力及良好的商业信誉。 4. 响应供应商在参与公开招标活动中，不得存在违法违纪行为及受过处罚的记录，且不得有围标、串标等行为。 |  |  |  |
| 3 | 三、采购清单： 序号; 项目名称; 单位; 数量. 1; 手动双摇病床; 套; 30. 2; 床垫; 张; 30. |  |  |  |
| 4 | 四、技术参数及配置要求： 采购 内容; 标准配置; 数量; 最高单价 限价; 是否允许 进口产品. 名称; 数量. 手动双摇 病床; 含ABS床头尾板; 1对; 30套; 2592; 否. 铝合金护栏; 1对. 输液架; 1支. 中控脚轮; 1套. 餐板; 1张. 杂物架; 1个. 引流挂勾; 4个. 床头卡; 1个. 床垫; 配套床垫; 1张; 30张; 208; 否. 1. 病床规格（mm）：≥2150*900*480。 2. 调节高度：背部调节高度：0°～80°（允许偏差±5°），腿部调节高度：0°～40°（允许偏差±5°）。 3. 床体承重：可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 4. 病床床框 采用30×60≥1.5mm（投标文件中提供第三方检测机构出具床体方管材质检测证明复印件）矩形碳素钢管焊接。 5. 背部床板 （1）采用双支撑卸力结构，835mm*Φ32mm*2.5mm无缝钢管。 （2）双支撑材料规格：240mm*51mm*2mm。（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床动力臂检测证明复印件） （3）一体冲压成型并具有加强筋功能背部具有手提式易清洁装置。 6. 病床面板 采用≥1.2mm（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床面板检测证明复印件）冷轧钢材自动锟压设备辊压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，≥10段组成，段与段之间留有间隙槽。 7. 涂层技术 （1）金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层。 （2）经电泳静电喷塑处理工艺。 （3）涂层附着力≤1级。 （4）床体电泳底漆加粉末复式喷涂，内外全面喷涂。 （5）喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。（投标文件中提供第三方检测机构出具环保喷塑涂层检测报告复印件） 8. 摇杆系统 （1）摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。 （2）采用质量合格的钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。 （3）每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告复印件） 9. 床头尾板 （1）采用弧线形设计，高密度HDPE工程塑料一次成型（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告复印件）。 （2）内嵌滚式防撞轮。 （3）床头尾板高500mm-520 mm，宽900 mm-1010mm，采用HDPE或同等性能工程塑料一体成型，中间装饰板为ABS材质。 （4）内锁结构非胶水连接，颜色可根据采购人要求调色，可粘贴卡通图片。 （5）有日式床头尾板挂耳装置，可兼作CPR功能，具备开关自动锁定装置（投标文件中提供床头板自动锁定相关证明复印件），快速拆卸，满足临床急救需求。 （6）床头尾板应结构坚固、耐用，具有良好的防撞性能。 10. 床边护栏系统 （1）床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理。 （2）护栏长≥1470mm，高≥405mm。 （3）护栏前后横向拉力≥80kg，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为全锌合金材质。 （4）锌合金开关厚度≥2.5mm。 （5）护栏采用“Φ”字加强型不锈钢支柱，直径≥Φ19×1.2mm。 （6）具备卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm。 （7）防夹手设计，可根据病人需要做升降调。（投标文件中提供第三方检测机构出具床边护栏检测报告复印件） 11. 脚轮 （1）采用质量合格的中控脚轮。 （2）全封闭自润滑轴承，防水。 （3）具备ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料。 （4）铅含量≤0.1%，镉含量≤0.1%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。（投标文件中提供第三方检测机构出具脚轮检测报告复印件） （5）中控刹车系统具有一键式刹车开关功能。 （6）刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分。 12. 病床摇手 （1）采用ABS工程塑料含件注塑成型。 （2）摇手开关采用POM耐磨材料。 （3）摇手柄长90mm（允许偏差±5mm），操作半径180mm（允许偏差±5mm）。 （4）ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐。 13. 滴架插座 具备六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入。 14. 输液架 （1）带限位旋转功能输液架。 （2）不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 （3）涂料要求：属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为＞6.0，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值＞4.5，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。（投标文件中提供第三方检测机构出具微生物检测报告复印件） （4）体系认证：投标产品制造商应通过有效的质量管理体系认证（如ISO 9001或ISO 13485），认证范围涵盖医疗器械或所投同类产品。（投标文件中提供认证证书复印件） 15. 配套床垫 （1）材质：采用60mm高密度海绵+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。 （2）外套：采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具有透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（投标文件中提供第三方检测机构出具床垫阻燃检测报告复印件、甲醛含量测试报告复印件，提供省级及以上质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告复印件） |  |  |  |
| 5 | 五、商务要求： 1. 交货及安装、验收要求 1.1 交货地点：采购人指定地点（各科室内）。 1.2 交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后收到采购人通知后 15 日内完成设备的送货、安装及调试。 1.3 中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。 1.4 中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 1.5 验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。 1.6 响应供应商须在投标文件中提供承诺函，该承诺函应包含但不限于以下内容：承诺在中标后，自中标公告发布之日起五个工作日内，提交由设备制造厂商开具并加盖公章的合法有效经营资质、授权函原件（加盖公章）及售后服务承诺函原件（加盖公章）。 2. 售后服务要求 2.1 中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 2.2 中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）：手动双摇病床和床垫至少 3年。 2.3 在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 2.4 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 3. 付款方式 3.1 分两期支付。第一期：到货后经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人6个月内支付合同总额的 95%；第二期：合同总金额的 5%的款项在货物验收合格质保期满后一次性无息支付。 3.2 成交供应商须开具与投标文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。 |  |  |  |
| 6 | 六、报价方式 1. 供应商应依据《技术参数及配置要求》中最高单价限价报出一个统一的响应下浮率，下浮率取值范围为0%（含）至50%（含），超出此范围的报价将被视为无效响应。 2. 结算公式：结算价格 = 单项最高单价限价×（1-成交下浮率）×实际采购数量，结果四 舍五入保留至小数点后两位。该单价为合同期间的最终价格，合同期内不随市场同类商品价格波动进行调整。 4. 结算时以实际送货量为准。 5. 报价次数：1次。 |  |  |  |
| 7 | 七、评审方式 本项目的评审采用最低价法（报价格式详见响应文件模板中（一）报价单），在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商，如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。 |  |  |  |

十四、近三年同类规模业绩相关证明文件，须提供合同关键页复印件（加盖公章）。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须如实填写此表格。（此表可延长）

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

十五、承诺函（格式自拟，加盖公章），包括但不限于：①承诺在中标后，自中标公告发布之日起五个工作日内，提交由设备制造厂商开具并加盖公章的合法有效经营资质、授权函原件（加盖公章）及售后服务承诺函原件；②须承诺提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）：手动双摇病床和床垫至少3年。

十六、项目整体实施方案（格式自拟），包括但不限于：项目服务方案、技术服务方案、售后服务方案等。

十七、供应商认为需要提供的其他材料包括但不限于：中小企业声明函等相关证明文件（格式自拟，如无、可删）