采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	活细胞成像系统
	科教科
	1



3、 技术参数：
	序号
	活细胞成像系统（1套）

	1
	整机同时具备活细胞实时动态成像和全自动细胞活率计数的两类功能；无需暗室，可直接开展荧光细胞检测实验

	2
	研究级倒置荧光显微镜：配备平场复消色差物镜，放大倍数涵盖10×、20×、40×，满足不同观察需求；支持明场、相差、微分干涉（DIC）及荧光观察方式。

	3
	相机：像素≥1000万，分辨率≥2048×2048，量子效率≥80%@500nm，动态范围≥16bit，确保弱荧光信号清晰捕捉。

	4
	活细胞培养环境控制系统：温度控制范围包括32℃ - 42℃，精度±0.1℃；CO₂浓度控制范围包括0 - 20%，精度±0.1%；相对湿度≥95%，保证细胞长时间存活与正常生理状态。

	5
	整机可完全放置于CO2培养箱内，无人值守自动监测，可使用96孔板实现全自动、全靶面的活细胞实时动态成像

	6
	智能化软件系统：支持自动与手动对焦、单细胞追踪、多位点时间序列成像，成像速度≥10帧/秒；具备图像拼接、3D重构、荧光强度定量分析功能，可导出多种格式实验数据。

	7
	具有防雾、防潮湿、防锈功能

	8
	配置4套独立荧光模块，包括红蓝绿和深红色四种荧光模式

	9
	支持与激光共聚焦显微镜、流式细胞仪等设备联动；适配多种细胞培养容器，包括培养皿、多孔板、载玻片等。

	10
	具备远程控制与数据共享功能，支持多终端实时查看实验进程。

	11
	活细胞实时动态成像分析功能：包含细胞汇合度分析、细胞生长曲线分析、细胞凋亡动态分析模块、细胞周期动态分析模块、划痕实验动态分析模块、类器官动态分析功能模块、转染率动态分析功能模块、细胞杀伤、病毒空斑实验、细胞毒性分析、单克隆分析等

	12
	计数功能：类器官计数功能模块、细胞凋亡计数模块、细胞周期计数模块；计数功能：颗粒计数功能模块、台盼蓝染色细胞活率计数功能模块、双色荧光染色细胞活率计数功能模块、转染率计数功能模块、类器官计数功能模块、细胞凋亡计数模块、细胞周期计数模块等

	13
	动态成像及图像视频剪辑模块：视频合成，输出视频格式至少包括MP4格式

	14
	★无专机专用耗材

	15
	★配置：软件分析工作站1套、与该系统匹配的二氧化碳培养箱1套（无专用耗材）



4、 商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
[bookmark: _GoBack]1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：
（1）合同；
（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。
★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。













需求科室：                                审核科室：


