中山市东升医院负极回路垫采购项目（二次）
院内采购公告
一、总则
1. 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2. 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3. 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
4. 中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。
5. 中标人应承担及负责投标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括供货、运输、保管、安装、调试、验收、售后服务等。
二、项目概况
1. 项目名称：中山市东升医院负极回路垫采购项目（二次）
2. 项目编码：HW-ZB-MZK-2026058
3. 项目预算：22500元（含税价）
（投标报价不得高于项目预算金额，否则将被认定为无效投标）
4. 采购数量：1台/套
三、参数要求
（一）技术参数：
1. 通用型带缓冲凝胶单导线负极板回路垫，
2. 电容阻抗：在23±5℃、460kHz成人型≤150Ω；儿童型≤200Ω。
3. 接口/线缆：通用转换接口，适配各种品牌的高频电刀；线缆长度≥4m。
4. 接触面积：患者最小接触面积≥10×10cm。
5. 材质：医用高分子凝胶，有防压疮功能。
6. 功能：非直接接触、可重复使用：不影响X光透视：适配于消瘦、瘢痕、纹身、烧伤或带金属植入物、多毛发、消瘦、过敏等特殊患者患者。
7. 使用有效期：不少于2年
8. 认证：通过CE、ISO 13485等认证，并有医疗器械注册证。
（二）每套设备配置要求（包括但不限于）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	负极板回路垫
	1
	张

	2
	连接线导线
	1
	套


（三）商务要求：
1. 交货期及安装要求
1.1 安装地点：中山市东升医院手术室科，签订合同后5天时间内完成安装调试。
1.2 设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
1.3 验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
2. 设备及售后要求
2.1 售后能力：中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复。
2.2 设备出厂时间不得超出合同签署前的2个月。
2.3 设备免费保修期至少为两年。
[bookmark: _GoBack]2.4 保修期内厂家每年免费回访设备至少1次。
四、付款方式
设备款项以人民币通过银行转账方式结算，设备送到采购人指定地点交付并完成安装调试，中标供应商凭开具的有效发票、送货单，验收合格后分两期付款。
1期：支付比例80% ,验收合格后，采购人应以实际装机数量对应出具的发票按比例支付，六个月内货款支付至总额的80%；
2期：剩余15 %在设备正常使用满1年后不计利息一次性支付，合同总金额的5%的款项在设备验收且使用过程无问题，质保期满后一次性无息支付。
五、违约责任与赔偿损失
1. 中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。
2. 中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标供应商承担。
3. 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向中标供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标供应商偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
六、供应商资格
1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若为分支机构参与响应，应提供总公司与分公司的营业执照复印件，以及总公司出具给分支机构的授权书。
2. 响应供应商须持有有效的营业执照，且其经营范围应包含相关业务，并满足相关资质要求。
3. 响应供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 响应供应商应具备项目承接能力、合同履约能力、售后保障能力及良好的商业信誉。
5. 响应供应商在参与公开招标活动中无违法违纪行为及受处罚记录，且不存在围标、串标等行为。
七、评审方式
1. 本项目的评审采用最低价法方式，在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商，如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。
2. 项目截止时间为止，逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，不予受理。
八、提交方式
请于2026年9月1日17点之前将所需资料（招标文件格式详见附件一 《响应文件模板（二次）》）一式三份（一正二副）密封加盖公章，投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话，可通过现场提交或邮寄方式提交。所有提交的资料一律不予退还，对供应商所提出的反馈意见不作书面回复。
递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。
项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。
供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师
联系电话：0760-22896930
纪检联系人：吴老师
联系电话：0760-22825236
