中山市东升医院医用干燥柜采购项目（三次）
院内采购公告
一、总则
1. 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2. 招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3. 本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。
5. 本文的“保修期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
二、项目概况
1. 项目名称：中山市东升医院医用干燥柜采购项目（三次）
2. 项目编码：HW-ZB-XDGY-2026025
3. 项目预算：49900.00元（含税价）
（投标报价不得高于采购预算金额，否则将被认定为无效投标）
4. 采购数量：1台
三、参数要求
（一）技术参数
1. ★双门通道型结构，均有可视防爆玻璃窗，总容积≥500L。
2. 输入最大功率：≤6KW，噪音分贝≤72分贝。
3. ★外形尺寸：宽≦950mm，内腔尺寸深≥50cm。
4. 内置程序：≧6套（≧3套默认程序，≧3套自定义）。
5. 干燥时间设置范围1-99min，各运行参数可调，操作灵活方便，可根据需求自行设置。
6. 干燥温度设置范围30℃-90℃，可根据干燥负载的种类和材质设定干燥温度。
7. 系统采用微电脑控制，大屏幕液晶显示≧2.8寸。
8. HEPA过滤器：过滤器≦0.3um，有效防止二次感染。
9. 搁架层数：6层，适用于干燥各种手术器械、玻璃制品、管腔、精密仪器、湿化瓶等）；单层搁架承重：≧15KG；装载量：一次装载≥6个置物架或置物篮；或≥36个管状物品可挂在挂钩上进行干燥（如湿化瓶）；可平放或整个腔镜保护架干燥，确保无消毒剂和水气残留，保证干燥效果。
10. 耐高温器械运行时间：≦30min；不可高温器械运行时间：≦60min。
11. ▲循环方式：采用热风循环（内部循环，均匀干燥），单个风机最大功率≤600W。
12. ▲门锁紧方式：采用微动开关检测，双门互锁（可代替传递窗）；安全装置：设备具有温度上偏差报警功能、漏电保护功能，干燥结束后提醒功能等。
（二）配置清单（包括但不限于）
1. 设备具备2个湿化瓶架子或置物篮。
2. 专用接水盘1个。
3. 设备配置10个置物篮。
（三）商务要求
1. 交货期及安装要求
1.1 安装地点：中山市东升医院 消毒供应室 科，签订合同后 7 天时间内完成安装调试。
1.2 设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
1.3 验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
2. 设备及售后要求
2.1 售后能力：中标供应商必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复，如遇工作地方变更可予提供一次免费安装调试。
2.2 设备出厂时间不得超出合同签署前的6个月。
2.3 设备免费保修期至少为3年。
2.4 保修期内厂家每年免费回访设备至少2次。
四、付款方式
设备款项以人民币通过银行转账方式结算，设备送到院方指定地点交付并完成安装调试，乙方凭开具的有效发票、送货单，验收合格后分两期付款。
1期：支付比例80% , 验收合格后，甲方应以实际装机数量对应出具的发票按比例支付，六个月内货款支付至总额的80%；
2期：剩余15 %在设备正常使用满1年后不计利息一次性支付，合同总金额的5%的款项在设备验收且使用过程无问题后满3年一次性无息支付。
五、违约责任与赔偿损失
1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
六、供应商资格
1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若为分支机构参与响应，应提供总公司与分公司的营业执照复印件，以及总公司出具给分支机构的授权书。
2. 响应供应商须持有有效的营业执照，且其经营范围应包含相关业务，并满足相关资质要求。
3. 响应供应商应具备项目承接能力、合同履约能力、售后保障能力及良好的商业信誉。
4. 响应供应商在参与公开招标活动中无违法违纪行为及受处罚记录，且不存在围标、串标等行为。
七、报价方式
1. 本项目的评审采用最低价法方式（报价格式详见响应文件模板中（一）报价单），在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商，如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。
2. 项目截止时间为止，逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，不予受理。
八、提交方式
[bookmark: _GoBack]请于2026年7月16日17点之前将所需资料（招标文件格式附模版）一式三份（一正二副）密封加盖公章，投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话，可通过现场提交或邮寄方式提交。所有提交的资料一律不予退还，对供应商所提出的反馈意见不作书面回复。
递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。
项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。
供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师
联系电话：0760-22896930
纪检联系人：吴老师
联系电话：0760-22825236
