采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 角膜内皮显微镜 | 眼科 | 1 |

核心产品：角膜内皮显微镜

用途：主要用于检查角膜内皮细胞的数量、形态和功能，评估角膜健康状况，辅助诊断角膜病变、监测术后恢复或排查潜在风险。通过非接触式成像，精准显示内皮细胞细节，是眼科术前评估和术后监测的重要工具。

- 技术参数：

- 单张拍摄面积：≥250 x 550μm

- ▲具有全景模式，最大拍摄面积：≥650 x 550μm

- ▲放大倍数：≥254 x

- 厚度测量范围：≥400-750μm

- 分辨率：≥125线/mm

- ▲固视标：17点，中央1个、近中央2个、周边14个

- 角膜内皮细胞分析模式：全自动/手动

- ▲图像采集模式：全自动/手动/全景模式

- ★专业的内皮细胞分析软件可进行复杂的数据管理和图像传输功能，自动计算角膜厚度，细胞密度，变异系数，六角形细胞出现率，解析细胞数，最小细胞面积，最大细胞面积，平均细胞面积，细胞面积标准差等数据并进行分析。

- 提供细胞多形化图和细胞面积变化柱状图

- ▲打印报告上提供原始图像，可用于观察角膜内皮形态，直观诊断

- 图像存储：每眼5幅图像（共10幅图像）

- 触摸控制屏：≥10英寸

- ▲操控面板360度可旋转设计，方便检查者在任意方位检查病人。

- ▲内置打印机，可单机使用。

- 配备专业数据库系统，方便对患者数据进行管理

- 原装电脑，≥24寸显示器及高清打印机

- ★设备使用年限不小于5年

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 |  | 1 | 根 |
| 3 | 防尘罩 |  | 1 | 个 |
| 4 | 打印机 |  | 1 | 台 |
| 5 | 电脑 |  | 1 | 台 |
| 6 | 电动升降桌 |  | 1 | 台 |
| 7 | 下颚托垫纸固定销钉 |  | 2 | 颗 |
| 8 | 使用说明书 |  | 1 | 本 |
| 9 | 产品合格证、保修卡 |  | 1 | 套 |
| 10 | 下颌纸 |  | 1 | 叠 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30   日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。