采购需求书
一、总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
二、基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	神经外科电钻
	手术室
	2


核心产品：脑科电钻

用途：常用于开颅手术、穿刺与植入、颅骨修复与整形等

三、技术参数：
1.主机最大输入≥500W。
2.转速：
2.1连接克氏针接头空载转速0—1180 rpm。
2.2连接颅骨钻接头空载转速0—1000 rpm。
3.扭矩：连接克氏针接头输出扭矩0—3.5 N.M，冲击扭矩最高8 N.M。
4.夹持范围：
5.1夹头夹持范围0.8—7.9 mm、1.0—8.1 mm。
5.2克氏针夹持范围0.8—1.8 mm、2.0—3.2 mm、3.0—4.2 mm。
5.空载噪声≤75 db。
6.输出端径向圆跳动≤0.1 mm。
7.输出端轴向移动≤0.5 mm。
▲8.常温条件下，空载运行5 min主机表面温度不超过50℃。
9.主机重量≤1500 g。
10.主机具备旋钮式正转、停止、反转三档调节开关功能。
11.主机采用一体式电池仓（不可拆卸）。
▲12.主机为多功能快换接口，可以快速更换选配接头，并可实现各类接头360°旋转中的八个角度连接，应用于不同类型手术。
13.可高温高压消毒。
★14.设备使用年限≥5年。
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四、每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	开颅钻钻头
	直径为10mm，可拆卸
	2
	个

	2
	克氏针钻头
	
	1
	个

	3
	充电器
	
	1
	个

	4
	锂电池
	
	2
	个

	5
	合格证
	
	1
	份

	6
	保修卡
	
	1
	份

	7
	说明书
	
	1
	份



五、商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。
★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:
承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。
★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
★3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

六、其他商务要求
1.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。
2.投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

需求科室：                                审核科室：


