## 1
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求概况
1 | 供应室 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 台 | 2 | 1.容积≥1200L，双门通道式设计，带压力安全联锁、前后均配置互锁、急停装置等； 2.配置降噪消音装置； 3.设备程序≥14种灭菌程序；不少于7寸触摸屏，带数据打印功能，信息可在普通环境保存≥5年； 4.过滤精度≤0.2μm，有效过滤≥99.97%； 5.配不锈钢装载车不少于2辆，灭菌内车不少于1辆。 6.提供符合WS310-2016规范的物理参数监测报告（具备CMA/CNAS资质）。
2 | 供应室 | 医用全自动清洗消毒机 | 台 | 2 | 1.可自动完成器械清洗、消毒、漂洗、干燥全流程；清洗舱有效容积≥550L,可装载≥15个标准器械托盘。 2.清洗舱、器械托盘架采用SUS316不锈钢，柜体框架、外罩壳及管路采用SUS304不锈钢； 3.控制系统带追溯系统接口，可远程监控、自动采集数据；具备故障诊断、声光报警及记录功能，数据可保存≥5年；空气过滤器精度≤0.3μm； 4.提供具备CMA/CNAS资质第三方机构出具的整机清洗效果检测报告。
3 | 供应室 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 1.容积：≥75L，管路系统和控制阀门为不锈钢SUS304。 2.自动垂直升降门，门上具有防爆玻璃观察窗。 3.可一用一排消毒，也可以连续多次消毒。 4.不少于6套内置程序。 5.可自动计算润滑防锈剂用量（提供相关证明材料） 6.不少于5寸触摸屏操作，存储≥5000条过程数据，可随时调阅和打印。 7.记录方式：自动记录消毒温度、时间、AO值等，记录在可存放5年以上；后台可人为关闭打印功能。（提供相关证明材料） 8.提供具备CMA/CNAS资质第三方机构出具的整机消毒效果检测报告。
4 | 供应室 | 低温真空干燥柜 | 台 | 1 | 1.总容积≥120L，含2个独立舱体（单舱≥60L，舱深≥700mm），配透明观察窗、4个万向轮+减震脚垫。自带门限位检测与异常报警功能。 2.带空气过滤装置，过滤精度0.3μm或以上；自带超温保护与独立干燥加热箱； 3.7寸触摸屏，程序控制（包括但不限于定时、智能、自定义三类程序，定时≥9个、自定义≥5个） 4.提供第三方CMA/CNAS资质的整机干燥效果检测报告。
5 | 供应室 | 清洗工作站 | 组 | 2 | 常规清洗设备，每套设备配备医用水枪2个、气枪1个，配备压缩机1个，不少于6个池，包含但不限于阳性处理槽，有初洗池、洗涤池、刷洗台、浸泡池、漂洗池，晾干台等，水龙头可伸缩，出水有一定压力呈喷淋状
6 | 供应室 | 内镜清洗工作站 | 组 | 1 | 1.槽体、台面、背板厚度≥6mm，一体成型；采用钢架结构，钢架材料厚度≥1.0mm；柜体底板厚度≥8mm的PVC塑钢板材质；柜体底部离地高度≥120mm； 2.台面可承重≥90KG 3.清洗槽控制器采用防水按键，显示屏≥5寸；气路配备两级过滤（精度分别≤5μm、≤0.3μm），气压调节范围0.05-0.85MPa，压力表显示精度≤0.02MPa。 4.配备灌流器，注水装置、吸引装置、注气装置、酶液/消毒液注流器可调；可多槽同时浸泡；回收容量≥30L； 5.配备医用静音无油空压机（产气量≥60L/min，最大压力≥0.8MPa，噪音≤60dB）、高压水枪（SUS304不锈钢材质，耐受压力0-0.8MPA）。
7 | 供应室 | 全自动真空清洗消毒器（减压沸腾清洗消毒机） | 台 | 1 | 1.能自动完成清洗（酶洗）、漂洗、消毒（上器械保护油）、干燥、冷却过程。 2.有效容积≥240L，标准清洗架可放置≥9只篮筐；叠放可放置≥18只篮筐；加液泵≥2个； 3.清洗最短流程时间≤50min（低水位）；≤60min （中水位）；≤70min（高水位）。 4.采用SUS304不锈钢或更高规格材质制成； 5.双门通道型，每扇门配备≥2个防爆玻璃观察窗； 6.≥5寸触摸屏，可存储至少3年的过程数据；不少于4个内置程序；具有多用户多权限控制功能； 7.过载保护装置和开关门自动避障保护装置；故障自动诊断、声光报警及记录功能，数据可保存≥5年，电气系统总成采用SUS304不锈钢或更高规格材料制成的独立箱体设计； 8.提供第三方检测机构出具的整机清洗效果检测报告；能提供具备CMA或CNAS资质第三方检测机构出具的整机洗消效果检测报告。
8 | 供应室 | 等离子体空气净化消毒机 | 台 | 6 | 1.适用空间体积≤100㎥，壁挂式安装，循环风量≥800m³/h，等离子体密度分布≥2.9X1017m-3，臭氧泄漏量≤0.003mg/m³。 2.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。 3.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示、传输设备运行状态的功能、传输设备消毒记录的功能、传输故障报警、保养提示的功能。 4.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。
9 | 供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 1 | 1.有效容积≥100L。密封单门，具有防卡功能。 2.蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97%（提供第三方检测机构出具的提纯浓度检测报告）。 3.灭菌程序以及灭菌时间：检测模式≤28分钟、快速模式≤25分钟、标准模式≤44分钟，软镜模式≤46分钟；并具有程序倒计时功能（提供相关证明材料）。 4.配置电源保护器；配置自动故障检测、故障音频报警和故障记录功能；灭菌器密封门门、灭菌腔体有温度保护装置；配置密封门关门自动避障保护功能。 5.自动监测等离子运行功率；可对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。 6.置物栏可调节为2~4层。8h时间空气中过氧化氢残留值≤0.6mg/m³（提供检测机构的相关检测报告）。
注：以上所述拟购设备需求概况仅为需求科室结合业务发展的初步意向，原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，各供应商参与调研的产品可以类似或高于以上需求。后续采购及招标事宜待调研结束后严格依照国家省市相关招标采购法律法规及院内制度执行。