## 技术要求 (hidden)
输尿管肾镜
调研品牌型号、配送公司 |  | 沈大SNJ-1型（中纵） |  |  | 和维克N234.706（山开） |  |  | 狼牌 8702.534（深圳佰晟）
序号 | 配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注
1.镜体尺寸与结构 | 视野角度5°，直径6/7.5fr,器械通道4fr，总长度570mm，工作长度430mm ，货品毛重835克。 | 是 |  | 直径6/7.5fr,器械通道4fr，总长度700mm，工作长度600mm ，重200克左右。 | 是 |  | 视向角 0 °，视场角 60°；工作长度430mm，总长度565mm，重180-190克 | 是 |  | 视向角：5°，器械工作长度在600mm,总长度在700mm左右。器械重量200g左右
2．光学性能 | ．视角：输尿管镜采用70度广角视野，支持可变视角或高分辨率成像。 | 是 |  | 视场角65° | 是 |  | 在工作距 10mm 处，视场角60°,允差士15% | 是 |  | 视向角5°
| ·景深：通常为3-50mm，支持近距离观察结石或黏膜细节，同时保持远距离结构可见性。 | 是 | 正偏离 | 景深2-50mm，光学镜的有效景深范围:5~20mm | 否 | 负偏离 | 景深5-15mm | 否 | 负偏离 | 景深5-50mm
| ．光源兼容性：适配冷光源系统，光导纤维直径小于1mm，确保亮度均匀。 | 是 | 无偏离 | 适配所有冷光源 | 是 | 无偏离 | 适配冷光源，镜子内部光纤 φ=4mm单丝径30um开口角120° | 是 | 无偏离 | 适配所有冷光源
3．操作通道设计 | ．通道直径：4Fr（约1.2mm)，可兼容激光光纤（200-365μ m )、取石钳或导丝(0.035英寸）。 | 是 | 无偏离 | 激光光纤用272规格，取石钳4Fr | 是 | 无偏离 | 可兼容 4Fr 之内的激光光纤，取石钳或者导丝 | 是 | 无偏离 | 激光光纤用272规格，取石钳4Fr
| ·冲洗流量：单通道流量约10-15ml/ min ，配合灌注泵可提升水流速度，保持视野清晰。 | 否 | 负偏离 | 厂家未测算过 | 否 | 负偏离 | 厂家未测算过 | 否 | 负偏离 | 冲洗流量没有官方数据
4．弯曲角度与耐用性 | ·头端弯曲角度：向上／向下弯曲范围通常为180-270度，便于通过输尿管迂曲段。 | 否 | 负偏离 | 弯曲角度在6-10度 | 否 | 负偏离 | 无头端弯曲描述内容 | 否 | 负偏离 | 头端弯曲角度在10°左右
| ．镜体材质：不锈钢或钛合金外壳，部分采用高分子材料，平衡灵活性与抗压性。 | 是 | 无偏离 | 不锈钢 | 是 | 无偏离 | 医用不锈钢 | 是 | 无偏离 | 进口钛合金材质外壳
5．其他特性 | ．灭菌方式：支持高温高压灭菌（如134℃）或低温等离子灭菌，重复使用次数需参考厂商指南。 | 是 | 无偏离 | 低温等离子灭菌 | 是 | 无偏离 | 低温等离子消毒 | 是 | 无偏离 | 高温高压灭菌
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。
视场角跟视野角概念是一样的，意思就是镜子看出去能看多宽；视向角就是比如 0 度就是看的正对面的图像，有度数的话就是你看的图像不是正对面的图像，是对面偏几度那部分的图像

## 1.全自动PCR分析仪
1.全自动PCR分析仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、激发光源：LED光源，冷光源，10万小时免维护，终身保修。
2、检测器：高灵敏度光电传感器，无孔间的边缘干扰。
3、样品容量：96孔（48孔X2的模式）
4、荧光检测波长：≥4通道
5、▲适用开放系统，适配市场上大多数试剂厂家生产的试剂
6、可检测的荧光素及染料：包括但不限于，FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425，FRET探针
7、▲激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输，无孔与孔间的光检测干扰。
8、▲软件应用模式：包括但不限于，定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。
9、模块温度范围：4℃-99℃，升温速率(MAX)：≥4℃/S
10、反应容积：15ul-100ul
11、▲温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃，多点控温技术，独立温控系统
12、样品间温度均匀性：实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。
13、断电保护：有断电保护功能，在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行
14、电子自动锁控热盖：运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。运行时防止实验时误操作。
15、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用
16、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 2.全自动PCR分析仪
2.全自动PCR分析仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1.激发光源：LED光源，冷光源，高亮长寿命免维护，终身保修。
2.▲检测器：光电二极管（PD），6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应，7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测，荧光检测动态范围可根据试剂调整。
3.样品容量：96孔
4.荧光检测波长：≥6通道，荧光线性≥0.990
5.▲适用开放系统，适配市场上大多数试剂厂家生产的试剂
6.可检测的荧光素及染料：包括但不限于，FAM,SYBRGreen I，SYTO9、EvaGreen、LC Green，VIC, HEX, Joe, TET，ROX, Texas Red, CY5，Alexa Flour 680，FRET等。
7.▲操控方式：单机运行∶利用仪器触摸屏及软件系统可新建实验并运行；网络运行（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作。
8.▲软件应用模式：包括但不限于，定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等。
9.模块温度范围：0℃-100℃
10.反应容积：1ul-100ul
11.升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s
12.▲温控精度：≤±0.1℃
13.样品间温度均匀性：实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。
14.断电保护：有断电保护功能，在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行。
15.电子自动锁控热盖：运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。运行时防止实验时误操作。
16.中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用
17.★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 配置要求
全自动PCR分析仪配置清单对照表
品牌： 型号： 产地：
序号 | 配置明细 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 数量（台/套） | 备注
1 | 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套）
2 | 电源线
3 | 说明书、合格证、保修卡

## 商务要求 (hidden)
调研品牌型号、配送公司
| 配置明细 | 配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注
商务要求 | 交货期及安装要求 | 1.1安装地点：中山市东升医检验科，签订合同后30天时间内完成安装调试。
1.2设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
1.3验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
| 设备及售后要求 | 2.1售后能力：中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，24小时热线指导，响应时间为2小时内，工程师到达现场时间为12小时内，排除故障时限为到达现场后72小时内。如果产品故障在检修72小时后仍无法排除，中标供应商应在72小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复。
2.2设备出厂时间不得超出合同签署后的6个月。
2.3.配有多名厂家直属的专业维修工程师，设备终身免费保修。
2.4.保修期内厂家每年免费回访设备至少6次。