## 技术要求 (hidden)
输尿管肾镜
调研品牌型号、配送公司 |  | 沈大SNJ-1型（中纵） |  |  | 和维克N234.706（山开） |  |  | 狼牌 8702.534（深圳佰晟）
序号 | 配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注
1.镜体尺寸与结构 | 视野角度5°，直径6/7.5fr,器械通道4fr，总长度570mm，工作长度430mm ，货品毛重835克。 | 是 |  | 直径6/7.5fr,器械通道4fr，总长度700mm，工作长度600mm ，重200克左右。 | 是 |  | 视向角 0 °，视场角 60°；工作长度430mm，总长度565mm，重180-190克 | 是 |  | 视向角：5°，器械工作长度在600mm,总长度在700mm左右。器械重量200g左右
2．光学性能 | ．视角：输尿管镜采用70度广角视野，支持可变视角或高分辨率成像。 | 是 |  | 视场角65° | 是 |  | 在工作距 10mm 处，视场角60°,允差士15% | 是 |  | 视向角5°
| ·景深：通常为3-50mm，支持近距离观察结石或黏膜细节，同时保持远距离结构可见性。 | 是 | 正偏离 | 景深2-50mm，光学镜的有效景深范围:5~20mm | 否 | 负偏离 | 景深5-15mm | 否 | 负偏离 | 景深5-50mm
| ．光源兼容性：适配冷光源系统，光导纤维直径小于1mm，确保亮度均匀。 | 是 | 无偏离 | 适配所有冷光源 | 是 | 无偏离 | 适配冷光源，镜子内部光纤 φ=4mm单丝径30um开口角120° | 是 | 无偏离 | 适配所有冷光源
3．操作通道设计 | ．通道直径：4Fr（约1.2mm)，可兼容激光光纤（200-365μ m )、取石钳或导丝(0.035英寸）。 | 是 | 无偏离 | 激光光纤用272规格，取石钳4Fr | 是 | 无偏离 | 可兼容 4Fr 之内的激光光纤，取石钳或者导丝 | 是 | 无偏离 | 激光光纤用272规格，取石钳4Fr
| ·冲洗流量：单通道流量约10-15ml/ min ，配合灌注泵可提升水流速度，保持视野清晰。 | 否 | 负偏离 | 厂家未测算过 | 否 | 负偏离 | 厂家未测算过 | 否 | 负偏离 | 冲洗流量没有官方数据
4．弯曲角度与耐用性 | ·头端弯曲角度：向上／向下弯曲范围通常为180-270度，便于通过输尿管迂曲段。 | 否 | 负偏离 | 弯曲角度在6-10度 | 否 | 负偏离 | 无头端弯曲描述内容 | 否 | 负偏离 | 头端弯曲角度在10°左右
| ．镜体材质：不锈钢或钛合金外壳，部分采用高分子材料，平衡灵活性与抗压性。 | 是 | 无偏离 | 不锈钢 | 是 | 无偏离 | 医用不锈钢 | 是 | 无偏离 | 进口钛合金材质外壳
5．其他特性 | ．灭菌方式：支持高温高压灭菌（如134℃）或低温等离子灭菌，重复使用次数需参考厂商指南。 | 是 | 无偏离 | 低温等离子灭菌 | 是 | 无偏离 | 低温等离子消毒 | 是 | 无偏离 | 高温高压灭菌
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。
视场角跟视野角概念是一样的，意思就是镜子看出去能看多宽；视向角就是比如 0 度就是看的正对面的图像，有度数的话就是你看的图像不是正对面的图像，是对面偏几度那部分的图像

## 全自动生化免疫系统流水线
全自动生化分析仪+化学发光免疫分析仪流水线
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、全自动生化免疫系统整体参数
1.1▲所投流水线产品需配置样本进样单元、离心单元、去盖单元、出样单元、轨道系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪，以上所有功能模块由轨道连接实现完整的自动化流程，并由综合信息管理系统进行统一管理和操作。
1.2为提高设备使用体验及提升设备售后服务质量，所投整套设备生化免疫流水线含样本前后处理系统及全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪设备必须为同一品牌产品。同时为满足后续医院检验科业务发展，流水线可升级拓展，或可上线其他多学科分析仪。
1.3所投设备生化免疫流水线可全天24小时运行，同时兼顾急诊及常规样本的处理，急诊样本可全程优先处理。生化免疫均具有不停机加载试剂功能。▲可以转成单独生化仪操作，免疫系统直接休眠。
1.4流水线采用电力驱动，非气源动力，为科室节省空间、降低噪音和能耗。
1.5设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案。
1.6提供可开展项目的国家室间质评报告。
2、样本进出样模块
2.1▲单个进出样模块的样本容量≥900管。
2.2单个进出样模块处理速度≥900管/小时，在同一位置管理进出样样本，节省时间，方便操作。
2.3进样单元可以识别区分样本管的尺寸大小、样本管类型及优先级、管盖类型、管盖颜色、样本血量、条码识别及样本管重量，无需人工预分类。具备血清余量、血清质量拍照识别功能。
2.4支持急诊样本优先处理。
2.5具备批量/倾倒式进样功能，单模块通量≥900管。批量/倾倒式进样模块支持与样本传输系统无缝对接，无需手工倾倒装载样本。
2.6▲架式进样单模块容量≥400管。
3、离心模块
3.1在线离心机总处理能力≥900管/小时。
3.2▲单台离心机处理能力≥400管/小时，具有低温温控功能。离心模块具有低温温控功能，温度范围：5~25℃。
3.3单台离心机单批次最大装载量≥80管。
3.4具备加急样本优先离心，优先处理的功能。具有样本前处理阶段样本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本，且能对样本进行血清拍照，并将照片传输至LIS永久保存便于查看（需提供证明材料）。
4、去盖模块
4.1▲去盖单元处理能力≥900管/小时，具备紫外消毒功能。
4.2去盖方式：旋转式去盖，可以减少气溶胶的产生。具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能以防止生物污染。
5、轨道传输系统
5.1▲主体轨道通量≥2轨道。轨道可以对样本进行定位追踪。
5.2▲每条轨道处理速度≥1500管/小时。便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能（需提供证明材料）。
5.3▲样本转运无需转接单元直接在轨吸样，提高吸样效率，保障样本TAT时间（需提供证明材料）。
5.4▲轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的检测分析仪均可独立工作。
6、流水线数据管理软件
6.1能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。
6.2提供系统所需配套电脑及服务器，以及信息监控大屏。大屏显示可以支持流水线上分析仪清洗液余量的统计分析和报警提醒功能。
6.3开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并且能够派遣专业IT工程师与LIS工程师进行IT功能协同对接服务。
6.4具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。具备统计功能，可对流水线的检测通量、TAT、自动审核、复查率、异常样本、设备使用等方面进行详细统计和图形化呈现。
7、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 全自动生化分析仪
全自动生化分析仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准。
2、光学检测速度≥2000测试/小时；电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥600测试/小时。
3、电解质模块须内置于生化分析仪光学检测单元内部，非独立的ISE电解质单元。
4、▲生化分析仪的最小检测单元采用双试剂盘，且最小检测单元的最大试剂位≥140个。
5、试剂盘具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。
6、反应盘清洗方式≥8阶清洗，以保障更佳的反应杯清洗程度（要求提供盖制造商公章的制造商公开发行彩页或权威第三方检测报告复印件）。
7、可在线自动装、卸载试剂，具备自动预稀释、自动重测、凝块检测、液面感应及血清指数检测功能。
8、样本位：单模块生化样本位≥400个，不含拓展位置。单模块同时分析项目数：≥65项。
9、比色杯≥400，采用硬质石英玻璃反应杯，寿命长，节省成本。
10、样本传输轨道：具有单独的样本返回轨道，数量≥2条。
11、样本量：生化分析仪最小反应总体积：≤80μl。
12、▲光学系统：340nm-850nm，反应波长≥14个。需提供产品说明书或技术白皮书或官方彩页证明并加盖厂家公章)
13、所投的全自动生化分析单元必须与线上全自动化学发光免疫分析单元为同品牌产品。
14、★生化分析单元随时满足用户需求提供开放试剂通道。
15、所投全自动生化分析仪品牌在卫生部临检中心的EQA活动中有独立分组。（需提供证明材料）。
16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 全自动化学发光
全自动化学发光分析仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、线上免疫分析系统总测试速度≥1000测试/小时。
2、单机或最小检测单元的最大测试速度≥480测试/小时（要求提供盖制造商公章的制造商公开行彩页或权威第三方检测报告复印件）。
3、定标类型：所有项目≤2点定标，减少定标浪费。
4、能支持带条码的校准品、质控品自动上机检测（要求提供盖制造商公章的制造商公开发行彩页或权威第三方检测报告复印件）。
5、试剂最长在机稳定时间≥50天。
6、试剂瓶规格：可以提供≤50人份/瓶、50-100人份/瓶两种包装规格。
7、单机或单模块的试剂位≥30个，且试剂仓须有冷藏功能，冷藏温度2℃-8℃。
8、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。
9、样本针：采取钢针加样技术，无需tip吸样头耗材，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能。
10、样本针携带污染率≤0.1PPM。(需提供官方盖章的官方彩页或者权威第三方检测报告)。
11、生物风险设置：杯液分离，提高生物安全水平；试验完成后，仪器自动吸取反应废液，废杯无残液，用户处理耗材无风险。
12、反应液混匀方式：非接触式涡旋混匀或超声混匀。
13、▲原装试剂检测项目：≥50项，包含但不限于：甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心肌标志物、炎症指标、骨代谢、生长激素、高血压、TORCH、糖尿病等检测。
14、▲国家及省室间质评都有独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件。
15、▲乙肝五项及HIV等试剂效期≥18个月，便于长效期管理，提供证明材料
16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 配置要求
全自动生化分析仪+化学发光免疫分析仪配置清单对照表
品牌： 型号： 产地：
序号 | 配置明细 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 数量（台/套） | 备注
1 | 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套）
2 | 电源线
3 | 说明书、合格证、保修卡

## 商务要求 (hidden)
调研品牌型号、配送公司
| 配置明细 | 配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注
商务要求 | 交货期及安装要求 | 1.1安装地点：中山市东升医检验科，签订合同后30天时间内完成安装调试。
1.2设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
1.3验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
| 设备及售后要求 | 2.1售后能力：中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，24小时热线指导，响应时间为2小时内，工程师到达现场时间为12小时内，排除故障时限为到达现场后72小时内。如果产品故障在检修72小时后仍无法排除，中标供应商应在72小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复。
2.2设备出厂时间不得超出合同签署后的6个月。
2.3.配有多名厂家直属的专业维修工程师，设备终身免费保修。
2.4.保修期内厂家每年免费回访设备至少6次。