
全自动PCR仪需求书
激发光源：LED光源，冷光源。

检测器：高灵敏度光电传感器，无孔间的边缘干扰。
样品容量：96孔（可以96孔，也可以48孔X2的模式）
荧光检测波长：≥4通道
适用开放系统，适配市场上大多数试剂厂家生产的试剂
可检测的荧光素及染料：包括但不限于，FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425，FRET探针
激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输，无孔与孔间的光检测干扰。
软件应用模式：包括但不限于，定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。
模块温度范围：4℃-99℃
反应容积：15ul-100ul
升温速率(MAX)：≥4℃/S
温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃，多点控温技术，独立温控系统
样品间温度均匀性：实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。
断电保护：有断电保护功能，在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行
电子自动锁控热盖：运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。运行时防止实验时误操作。
16.中文操作系统，中文操作软件。

17.自带分析系统，提供连接医院LIS系统。


