采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	钬激光治疗仪

	泌尿外科
	1


核心产品：钬激光治疗仪

用途：腔内碎石、前列腺增生/尿路上皮肿瘤的腔内切除

3、 技术参数：
1． ▲设备用途：包括但不限于泌尿系结石碎石，泌尿系肿瘤的汽化与凝固治疗
2． ▲设备使用年限不低于8年
3． ▲最大输出功率≥80W
4． ▲脚踏开关具有双脚踏功能，支持至少两种独立操作模式（如激光输出启停与功率/模式调节）
5． 激光能量输出不稳定度 ≤ ±5%，功率复现性 ≤ ±5%
6． 脉冲宽度：具备宽窄脉宽可调功能。窄脉宽 ≤ 300μs，宽脉宽 ≥ 800μs，宽窄脉宽间距 ≥ 500μs
7． ▲光纤传输系统：可兼容多种规格光纤，包括但不限于：200μm±10%、272μm±10%、365μm±10%、550μm±10%
8． 冷却系统：采用内置循环水冷、压缩机制冷或其他有效冷却技术
9． 激光器工作方式：脉冲
10． 激光模式：多模
11.★设备所使用的光纤耗材须（规格包括但不限于200μm±10%、272μm±10%、365μm±10%、550μm±10%）均为可重复使用的通用耗材。
4、 每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	合格证、使用说明书、保修卡
	
	1
	套

	2
	主机
	
	1
	台

	3
	脚踏开关
	支持多模式独立控制
	1
	套

	4
	光纤
	200μm±10%
	1
	根

	5
	光纤
	550μm±10%
	1
	根

	6
	光纤剥离器
	
	1
	把

	7
	激光防护镜
	
	1
	副

	8
	光纤切割刀
	
	1
	件

	9
	手持端面检测仪
	
	1
	件



5、 商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。
★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。（须提供原厂质保服务售后承诺书原件加上中标供应商盖鲜章）
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
★2.5.1本合同履行期间，如遇中山市医疗保障局对本合同所涉检测项目对应的医疗服务价格进行下调，双方应参照下调比例调整供应价格。
★2.5.2本合同履行期间，如本合同所涉检测项目被纳入国家或广东省集中带量采购范围且有中选结果的，自中选结果执行之日起，本合同项下供应价格自动调整为该集中采购中选价格，乙方应按中选价格继续供货。纳入集中采购但尚未公布中选结果的过渡期内，双方按原合同价格继续履行，待中选结果公布后按前款规定执行。
★2.5.3乙方应在相关价格调整政策公布后3个工作日内书面通知甲方，并配合完成价格调整手续。乙方不得以价格调整为由单方中断或延迟供货。

★3.付款方式
3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

六、其他商务要求
1． 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。
2． 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。
投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。





评分表
分值权重：
	商务评审
	技术评审
	设备价格评审
	合计

	13%
	57%
	30%
	100%



商务评审：
	序号
	评审指标
	分值
	评分范围
	供应商
（...）

	1
	市场占有率
	5
	[bookmark: _GoBack]近3年（2023年8月至今）同型号的全国成交数量，以合同关键页为准，每提供一份得0.5分，最高不超过5分。
	

	2
	质量保证措施
	5
	在采购需求质保期要求的基础上延长1年，得2分；延长2年，得5分；本项最高得分不超过5分。（延长的质保期须为原厂质保）
注：投标文件中须提供关于原厂质保和延长质保期年限的《承诺函》，格式自拟，不提供不得分。
	

	3
	使用效期
	3
	设备铭牌的使用年限，最长得3分，次之得2分，余者得1分。
注：需提供相应证明文件（包括但不限于说明书或设备铭牌等资料）。
	

	合计
	13
	得分合计
	















技术评审：
	序号
	评分指标
	分值
	评分范围
	供应商
（...）

	1
	一般条款响应程度
	5
	本项目一般条款（非“▲”号条款）每有一条不满足，扣1分，最高扣5。注：以“技术和服务要求响应表”及应招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。
	

	2
	重要条款响应程度
	15
	本项目“▲”号条款每有一条不满足，扣3分，最高扣15分。注：提供相关证明材料为评审依据，证明材料包括但不限于说明书、白皮书、彩页等。
	

	3
	
选型配置
	7
	1.所投设备配置、选型及性能完全满足采购需求且有相关证明材料证明，供货及时，能有稳定供货渠道的得7分；
2.所投设备配置、选型、性能及供货能力基本满足采购需求，但存在不足的得3分；
3.所投设备配置、选型及供货能力基本不满足采购需求的得 1分。
（备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料）
	

	4
	
设备技术支撑程度和可靠性
	15
	根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。
1.所投设备技术可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理科学合理，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得15分；
2.所投设备技术可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为科学合理，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得7分；
3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得5分；
4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得1分；
5.不提供相关说明/证明材料的，得0分。
	

	5
	设备操作的实用性、拓展性
	15
	根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）、拓展性（功能后续可否随技术、采购人新需求等原因进行升级）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。
1.所投设备操作的实用性、拓展性强的，得15分；
2.所投设备操作的实用性、拓展性较强的，得7分；
3.所投设备操作的实用性、拓展性一般的，得3分；
4.所投设备操作的实用性、拓展性差或不提供相关说明/证明材料的，得0分。
	

	合计
	57
	得分合计
	



需求科室：                                审核科室：


