## 中山市小榄人民医院体外心肺辅助支持系统采购项目（第三次）响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院体外心肺辅助支持系统采购项目（第三次），现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、营业执照

## 三、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

- 四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

- 五、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院体外心肺辅助支持系统采购项目（第三次），无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 六、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- 七、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- 所投产品医疗器械注册证/备案证明材料

- 相关授权（★投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。）

十、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、总则： |  |  |  |
| 1 | 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、售后服务、接口费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |
| 2 | 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。 |  |  |
| ★3 | 3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规 定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。 |  |  |
| 4 | 4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。 |  |  |
| 5 | 5.本项目非专门面向中小微企业。 |  |  |
| 6 | 6.本项目允许进口产品参与。 |  |  |
| 二 | - 基本需求 项目名称; 需求科室/部门; 数量（套）. 体外心肺辅助支持系统; 重症医学科; 1. 核心产品：体外心肺辅助支持系统 用途：治疗常规治疗无效的严重心肺功能衰竭，其适用范围可以按照支持的类型分为呼吸支持（VV-ECMO）和心肺支持（VA-ECMO）两类。VV-ECMO适用于各种原因导致的、常规呼吸支持（比如有创机械通气联合俯卧位、肺复张、吸入一氧化氮等）无效的严重急性呼吸衰竭；VA-ECMO适用于严重的心脏功能衰竭，或者同时合并呼吸衰竭的情况。 设备符合中山市物价收费名目： 使用科室; 中山市物价编码; 收费项目名称; 收费单价（元）. 重症医学科; 330803025 330803032S 330803032S-1 330803032S-2; 体外人工膜肺(ECOM) 体外膜肺氧合(ECMO)安装术 体外膜肺氧合(ECMO)更换术 体外膜肺氧合(ECMO)撤除术; 208元/小时 3000元/次 3000元/次 3000元/次. |  |  |
| - 三、技术参数： |  |  |  |
| （一）系统概述及核心功能 |  |  |  |
| ★1 | - 1．★设备是临床级体外心肺辅助支持系统，可提供 VV/VA 双模式支持，适用于 ICU、手术室及院内转运，支持严重心肺衰竭患者的生命支持与过渡治疗。 |  |  |
| ▲2 | - 2．▲具备便携性与应急供电能力，供电≥90分钟，适配院内转运场景，支持成人、儿童、婴儿患者。 |  |  |
| ▲3 | - 3．▲主机重量：≤7kg，适用于院内转运与急救，提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。 |  |  |
| 4 | - 4．具备开机自检、实时自检及错误诊断功能。 |  |  |
| ★5 | - 5．★投标产品须具备国家药品监督管理总局（NMPA）三类医疗器械注册证，提供生产厂家检验报告、技术白皮书及产品彩页。 |  |  |
| 6 | - 6．包含安装、调试、培训、售后维保，软件终身免费升级，端口开放并中标人负责设备与医院HIS系统的无缝对接。上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| 7 | - 7．提供配套的一次性使用膜式氧合器套包（专机专用）和标准接口的动静脉插管（通用耗材，即引血管和灌注管）。一次性使用膜式氧合器套包（即：体外循坏套包）价格≤34200元/个。 |  |  |
| ★8 | - 8．★设备预期使用年限≥10年。 |  |  |
| 9 | - 9．氧合功能：将体内的静脉血引出到体外，通过膜肺（人工肺）完成氧气的摄取和二氧化碳的排出，模拟人体肺部的气体交换功能； |  |  |
| 10 | - 10．循环功能：通过离心泵（人工心脏）为血液提供动力，将完成气体交换的血液送回体内，维持全身的组织器官的血液灌注，模拟心脏的泵血功能。 |  |  |
| 11 | - 11．生命支持过渡功能：为心肺功能的恢复争取时间，或者为后续的治疗（如手术、器官移植）提供过渡支持。 |  |  |
| 12 | - 12．监测与调节功能：配套的监测设备可以实时监测血流速度、压力、血氧饱和度等，同时可以调节血流速度、氧气浓度等参数，以匹配患者的身体需求。 |  |  |
| （二）离心泵系统及附件 |  |  |  |
| ▲13 | - 1．▲泵驱动器最大压差≥700mmhg（提供注册证或检验报告，或产品说明书等作为证明材料） |  |  |
| ▲14 | - 2．▲体外心肺支持辅助设备转速范围：≤0-5000转/分钟，提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。 |  |  |
| ▲15 | - 3．▲体外心肺支持辅助设备流量范围：0-9.99升/分钟，提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。 |  |  |
| 16 | - 4．泵头预充量：≤32ml，泵头表面积≤190cm2，降低预充液量与血液接触面积。 |  |  |
| ▲17 | - 5．▲要求离心泵头内无轴杆设计，尤其无金属轴杆，减少血液破坏，提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。 |  |  |
| 18 | - 6．应急功能：配备电动或手动驱动手柄，且具备LED转速显示，保证停电不停转。 |  |  |
| 19 | - 7．支架与安装：双节可调节支架，适配床旁与转运，泵头可快速拆卸更换 |  |  |
| 20 | - 8．空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的气流量（0-10L/min，精度0.1L/min）和氧浓度（21-100%，精度2%）。 |  |  |
| 21 | - 9．变温水箱：水箱容积≤1.5 L；可调节温度范围35℃－39℃；工作电压220V AC。 |  |  |
| （三）监测与控制系统 |  |  |  |
| 22 | - 操作界面：≥10英寸触摸屏，支持中文操作，物理旋钮+触控双操控，可显示流量、转速、压力、温度等参数。 |  |  |
| 23 | - 报警功能：具备流量低限、转速超限、压力异常、气泡、电源故障等≥8类报警，支持声光报警与分级提示。 |  |  |
| 24 | - 压力监测：集成式一体化监测，≥3路非接触式压力传感器，可监测膜前压、膜后压、泵前压，具备压力超限自动降速保护，无需额外压力传感器。 |  |  |
| 25 | - 气泡监测：集成非接触式气泡监测模块，气泡报警响应时间≤1 秒，触发报警时自动降速/停泵。 |  |  |
| 26 | - 流量监测：具备集成的超声波流量监测，实时监测流量。 |  |  |
| 27 | - 数据记录：自动存储≥72小时全参数数据；拥有≥30天趋势回顾功能，可在主机屏幕上实时调阅查看；支持USB导出，数据格式兼容临床信息系统。 |  |  |
| 28 | - 温度控制：集成变温模块，血液温度调节范围 32-37℃，控温精度±0.5℃。 |  |  |
| 29 | - 抗凝监测：兼容ACT监测，支持实时显示抗凝状态，可设置 ACT 目标值（180-220 秒）报警。 |  |  |
| （四）一次性使用膜式氧合器套包 |  |  |  |
| 30 | - 1．膜材料：采用抗血浆渗漏的中空纤维膜（如聚甲基丙烯酸甲酯/聚丙烯），生物相容性涂层（磷酸胆碱/肝素涂层）。 |  |  |
| 31 | - 2．气体交换能力：适配供氧FiO2范围21%-100%，CO2清除率≥150ml/min（当血流 3L/min 时），氧转运率≥200ml/min。 |  |  |
| 32 | - 3．氧合器预充容量：≤230ml； |  |  |
| 33 | - 4．整个套包预充容量≤590ml； |  |  |
| ▲34 | - 5．▲耐受时长：CE认证或国家药品监督管理局批准连续使用≥14天，血浆渗漏率≤5ml/24h。（投标文件中需提供产品彩页或厂家说明书或注册证或其他有效证明材料佐证） |  |  |
| 35 | - 6．一次性使用膜式氧合器套包包含以下关键组件：一次性膜式氧合器、动静脉连接管路、一次性使用离心泵泵头。 |  |  |
| 36 | - 7．一次性使用离心泵泵头、一次性膜式氧合器均具备单独医疗器械注册证，可作为配件单独采购，并可兼容组装到原上机的一次性使用膜式氧合器套包上。 |  |  |
| - 四 | - 每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容） - 序号; - 名称; - 数量; - 单位. - 1; - 主机; - 1; - 台. - 2; - 紧急驱动泵; - 1; - 个. - 3; - 内置电池; - 2; - 块. - 4; - 主机架车; - 1; - 个. - 5; - 变温水箱; - 1; - 台. - 6; - 空氧混合器; - 1; - 套. - 7; - 转运支架; - 1; - 套. - 8; - 一次性使用膜式氧合器训练套包; - 1; - 个. - 9; - 说明书及电源线; - 1; - 套. |  |  |
| - 五、商务要求 |  |  |  |
| 1 | 1.交货及安装、验收要求 1.1交货地点：采购人指定地点。 1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30个日历日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 个日历日内完成设备的安装调试。 1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。 1.4培训服务：中标供应商提供操作、维护、应急处理的分级培训，确保医护人员独立操作，培训所需费用全部包含在总报价内。 1.5备件与维修：中标供应商提供常用备件清单与价格，确保5年备件供应保障。提供常见故障维修与价格清单。 1.6验收：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内； 1.7验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。 ★1.8投标供应商须在投标文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容: 承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |
| 2 | 2.售后服务要求 2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明，在广东有售后服务点更优。 2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3 年。 2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |
| 3 | ★3.付款方式 3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。 3.2合同签订后，中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。 |  |  |
| 六 | - 六、其他商务要求 - 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。 - 投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价。 - 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。 - 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |

- 十一、近三年内同类项目业绩相关证明文件

十二、售后服务承诺（中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。）

- 十三、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页等资料，如无、可删）

格式自拟

- 十四、报价单

- 我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。以下数量为一年使用的预估数量，若实际采购数量低于预估数量，则按实结算。

| - 序号 | - 采购内容 | - 品牌 | - 型号 | - 产地 | - 单价（元） | - 数量 | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外心肺辅助支持系统 |  | （按注册证填写） |  |  | 1 |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日

- 十五、配置清单

- 十六、：医用耗材报价表

- 医用耗材报价表

| 序号 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 药交ID | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 生产企业 | 产品注册证 | 单位 | 线上限价（元） | 线下供货单价（元） | 耗材类别：通用/专机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13．注：仅填一次性使用膜式氧合器套包的一项报价信息，多填按无效报价处理。（价格≤34200元/个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十七、评分表

评分表

分值权重：

| 商务评审 | 技术评审 | 设备价格评审 | 耗材价格评审 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 50% | 30% | 10% | 100% |

| 评审因素 | 评审指标 | 分值 | 评分范围 | 自评分 | 证明材料所对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 一般条款响应程度 | 10 | 本项目一般条款（非“▲”号条款）共27项，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的条款数量/一般条款（非“▲”号条款）总数量*10=一般条款响应程度得分（按四舍五入保留两位）。注：若采购需求中有要求提供相关证明资料的，以提供的资料为准，若采购需求中未要求提供证明资料的，则所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |  |  |
|  | 重要条款响应程度 | 21 | 本项目“▲”号条款共7条，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的条款数量/重要条款（“▲”条款）总数量*21=重要条款响应程度得分（按四舍五入保留两位）。注：若采购需求中有要求提供相关证明资料的，以提供的资料为准，若采购需求中未要求提供证明资料的，则所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |  |  |
|  | 所投设备配置、选型及供货能力 | 10 | 1.所投设备配置、选型及性能完全满足采购需求且有相关证明材料证明，供货及时，能有稳定供货渠道的得10分； 2.所投设备配置、选型、性能及供货能力基本满足采购需求，但存在不足的得6分； 3.所投设备配置、选型及供货能力基本不满足采购需求的得 2分。 4.所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性差的得0分。 （备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料） |  |  |
|  | 设备操作的实用性、拓展性 | 9 | 根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）、拓展性（功能后续可否随技术、采购人新需求等原因进行升级）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。 1.所投设备操作的实用性、拓展性强的，得9分； 2.所投设备操作的实用性、拓展性较强的，得5分； 3.所投设备操作的实用性、拓展性一般的，得2分； 4.所投设备操作的实用性、拓展性差或不提供相关说明/证明材料的，得0分。 |  |  |
| 商务部分（10.0分） | 商务响应情况 | 4 | 根据供应商对招标文件第二章《采购需求》“商务要求”中“1.交货及安装、验收要求”一般条款（非“★”号、非“▲”号条款）的商务响应程度，和“六、其他商务要求”的一般条款”（非“★”号、非“▲”号条款）的商务响应程度进行评审：一般条款共15项，优于或全部响应的得4分；每有一项负偏离或不响应的扣1分，扣完为止。 注：以“商务条件响应表”作为评审依据。 |  |  |
|  | 项目业绩 | 4 | 2023年至今（以合同签订时间为准）承接同类设备业绩，应同时满足以下条件： 1）合同标的为本项目同品牌型号设备；每提供1份得1分，本小项满分4分。 （注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或所提供资料模糊不清的不得分。） |  |  |
|  | 质量保证措施 | 2 | 在采购需求质保期要求的基础上延长1年，得1分；延长2年，得2分。本项最高得分不超过1分。（延长的质保期须为原厂质保） 注：投标文件中须提供关于原厂质保和延长质保期年限的《承诺函》，格式自拟，不提供不得分。 |  |  |
| 设备价格评审 | 设备投标报价得分 | 30 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 不填 | 不填 |
| 耗材价格评审 | 耗材投标报价得分 | 10 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 不填 | 不填 |