





中山市东升医院2026-2028年底共享轮椅服务项目共享轮椅服务项目
调研响应文件






报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：



一、调研报价单
本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各意向供应商认真核实情况后提供调研报价

	序号
	采购内容
	数量
	总价（元）

	1
	共享轮椅服务租金
	每台每小时
	

	备注：每天免费使用时间不少于60分钟，免费时段结束后,租金≤ 5元/小时，不足1小时按1小时计费，24小时内最高收费不超过每小时收费×10。
调研报价不高于5元/小时。









供应商名称（供应商公章）：
法定代表（负责人）或授权代表人 
（签字或加盖个人名章）：
_____年  月   日










二、营业执照































[bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc27661]三、法定代表人身份证明书
法定代表人证明书


姓名：               性别：              年龄： 
身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

 特此证明！


单位（盖章）：
                          日期：   年   月   日



（附法定代表人身份证正、反面）









四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）
授权委托书
致：中山市东升医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。
授权单位（盖章）：  
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：     年   月   日
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：
说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
      3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4、将此证明书提交对方作为合同附件。
5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。
8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。



受托人身份证正面和反面复印件



五、无围标、串标行为声明函
无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市东升医院2026-2028年度共享轮椅服务项目 ，无以下围标、串标行为：
1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此声明。

                    
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托人签字：
日期：      年    月   日
[bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc2041]






六、采购需求偏离表（加盖公章）
偏离表

填写要求：
1 、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2 、其中带★的参数是必须完全响应的参数。
3 、所投服务的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格服务。
	序号
	采购需求的要求
	完全响应
或
正/负偏离
	偏离
情况
	对应
页码

	1
	合作模式
（一）场地支持：医院提供院内适宜场地（门诊大厅、急诊科门口、住院部入口等），供应商根据医院规划合理布设共享轮椅设备点位，保障服务覆盖全院主要诊疗区域。
（二）投资运营：为方便患者使用，降低轮椅租借费用，减轻患者负担，采购人同意供应商在指定区域内投放共享轮椅，不收取供应商任何费用。由供应商全额出资提供符合国家标准的共享轮椅及配套智能租借设备（包含智能锁、扫码终端、归位桩等），设备产权归供应商所有。
（三）运营运维：供应商全权负责项目日常运营管理、设备安装调试、定期检修、清洁消毒、故障维修、损耗更换、点位调整等全部工作，保障设备全天候正常可用。医院不参与收益分成，不承担任何运营成本及经营风险。
	
	
	

	2
	服务期限：服务期限为 3 年，自合同签订后起3年。合作期间，每年进行服务质量考核，若供应商出现违规运营、服务不达标、拒不整改等情况，医院有权单方面终止合同。
	
	
	

	3
	投放数量与区域
（一）共享轮椅首批投放约15台，供应商须根据医院日均人流量测算，预留10%-20%备用设备应对高峰需求。
（二）具体投放位置须经院方确认，不得占用消防通道、应急出口及诊疗通道。
	
	
	

	4
	设备技术要求
（一）共享轮椅
1.符合《GB/T 13800-2009 手动轮椅车》国家标准，并提供具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告；
2.可折叠、轻便承重（承重≥100kg），具备自动收合踏板、防滑设计及良好减震性能；
3.车架采用优质钢管焊接，表面防锈处理；坐垫采用牛津布/高密度海绵，抗拉力强、透气性好；
4.前轮采用环保塑料铸塑，后轮为免充气PU轮胎，配备肘节式刹车装置。
（二）归位桩/收纳架
1.支持多车位组合（1桩2椅至1桩5椅），采用4G/蓝牙双模通信方式；
2.设备自带电池供电，续航≥3个月，禁止接入医院任何电源，确保零电费产生；
3.安装无需打孔拉电线，可随时移动，不破坏医院原有地面、墙壁；
4.归位桩须具备身份识别技术（如RFID），防止用户作弊和错位归还。
（三）智能租借系统
1.支持微信/支付宝扫码租借，无需下载APP，操作简便；
2.支持信用免押金租借（微信支付分/芝麻信用达标准即可免押）；
3.支持蓝牙/NB双模开锁、远程升级与管理，实现设备状态实时监控；
4.后台管理系统支持实时查看轮椅使用状态、位置分布、故障报修等数据，具备数据统计及异常预警功能；
5.共享设备除使用说明外，不得印有其他商业广告。
	
	
	

	5
	收费标准
（一）押金规则
1.未开通免押服务的用户，押金最高不超过299元/次；
2.满足信用免押条件的用户免收押金；
3.所有押金须交由正规第三方银行托管，专款专用，用户归还设备后须即时原路退还，不得以任何理由延迟。
（二）收费规则
	项目
	标准

	免费时长
	每天免费使用时间≥60分钟

	超时收费
	免费时段结束后,租金≤ 5元/小时，不足1小时按1小时计费

	单日封顶
	24小时内最高收费不超过每小时收费×10


供应商不得擅自调价、增设收费项目，收费标准须报院方审核同意后公示执行。
	
	
	

	6
	供应商资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，营业执照经营范围含相关经营项目；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函及信用中国查询截图）；
（五）具备同类医院共享轮椅项目运营经验，提供近2年医院合作案例及合同复印件优先；
（六）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务体系。
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	7
	服务要求
（一）日常运维
1.供应商须配备专职运维人员，建立7×24小时运维服务机制；
2.每月至少安排一次全面巡检，检查轮椅刹车系统、车轮、折叠机构等关键部件，及时更换老化损坏零件，确保设备性能完好；
3.建立设备维护档案，记录每次维修保养的时间、内容及更换部件型号。
（二）清洁消毒
1.每日对轮椅进行清洁消毒，重点清洁座椅、扶手、脚踏板等高频接触部位，严格执行医院院感管理要求；
2.消毒后张贴“已消毒”标识及消毒时间，消毒记录需留存备查；
3.如轮椅有大面积污损，供应商须及时更换为新轮椅。
（三）客服与投诉处理
1.设立7×24小时客服专线，及时响应患者及家属的咨询、投诉及求助；
2.用户问题30分钟内响应，简单问题1小时内解决，复杂问题24小时内提供解决方案；
3.用户反馈处理结果须同步反馈给院方及当事人。
（四）故障响应
1.接到故障通知后，30分钟内到达现场（医院内），1小时内到达（周边）；
2.一般故障修复时间不超过2小时，特殊情况不超过24小时；
3.维修时携带备用设备替换故障设备，确保服务不中断。
	
	
	

	8
	安全与责任
（一）保险保障：供应商须购买足额的公众责任险（保额不低于100万元）和产品责任险，承保范围须覆盖设备运营期间可能造成的人身伤害或财产损失，并将保单提交院方备案。所投保的产品责任险覆盖不足的部分由供应商自行承担。
（二）安全责任：供应商对设备质量、用电安全、消防安全、人身财产安全负全部法律与经济责任。因设备质量问题导致用户受伤的，由供应商承担全部赔偿责任。院方对所投放的共享轮椅及归位桩的运营风险不承担任何法律责任。
（三）纠纷处理：运营期间发生设备故障、人身伤害、消费纠纷等，均由供应商全权处理并承担费用。
（四）配合义务：医院因院区改造、科室调整、政策要求需调整/拆除设备时，供应商须无条件配合，不追究医院违约责任。
（五）安全承诺：锂电池须采用符合国家标准的电池，不得因电池问题引发冒烟、起火、爆炸等安全隐患；供应商须提供锂电池的安全检测报告（CMA/CNAS认证）及产品合格证书。
	
	
	

	9
	考核机制
（一）医院每季度对供应商服务质量进行评价考核；
（二）考核内容包括设备完好率、清洁消毒执行情况、故障响应时效、用户投诉处理等；
（三）设备完好率须不低于95%；
（四）若连续两个季度考核不合格，医院有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。
	
	
	

	10
	费用与结算
（一）费用承担：为方便患者使用，降低轮椅租借费用，减轻患者负担，采购人同意供应商在指定区域内投放共享轮椅，不收取供应商任何费用。供应商负责设备投放、运维、清洁消毒、维修更换、保险、人员等全部成本；
（二）水电费用：若供应商需要外接电源，医院可配合提供，但供应商须安装独立电表并按实际用量缴纳电费；
（三）履约保证金：合同签订后5个工作日内，供应商须向医院缴纳履约保证金5000元，合同期满无违约则无息退还。
	
	
	

	11
	其他约定
（一）保密义务：供应商不得泄露在合作中获取的患者信息及医院商业信息，不得过度收集个人信息，仅留存必要的身份验证和使用记录数据，且数据存储符合信息安全等级保护要求。
（二）变更管理：如需调整投放点位或收费标准，须提前至少10个工作日向院方提交书面申请，经批准后方可执行。
（三）退出机制：合同期满或提前终止，供应商须在10日内完成撤场，未在规定时间内撤场的，超出时间按日支付场地占用费。
（四）不可抗力：因不可抗力导致服务无法正常开展，双方及时沟通协商解决，互不承担违约责任。
	
	
	



七、供应商认为需要提供的其他材料（包括但不限于服务方案、产品说明、技术参数表、检测报告、合格证书等）


























