## 中山市小榄人民医院口腔综合治疗台水路消毒仪采购项目

## 响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

- 一、报价单

- 1.报价单

- 我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。我单位本次报价为：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量 | 2套 |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日

2.消耗材料价格表

| 耗件名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

如所投产品有其他消耗材料（如消毒试剂），请在表格上列明。备注处填写一般多久需要更换，耗件是否需要合并使用等内容。

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年     月    日

## 二、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

## 本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院口腔综合治疗台水路消毒仪采购项目，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方完全服从和尊重选定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中选资格。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （供应商公章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

三、具有独立承担民事责任的能力(营业执照)

## 四、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

供应商名称：               （供应商公章）

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

- 五、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

- 六、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院口腔综合治疗台水路消毒仪采购项目，无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 七、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、消毒产品生产企业卫生许可证、医疗器械生产许可证（如需要）等）

- 八、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证/备案（如需要）等）

- 九、所投产品医疗器械注册证/备案证明材料（如有）

- 十、相关授权

- 十一、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

1、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目内容 |  |  |  |
| 1 | 我院口腔科门诊需要安装2台口腔综合治疗台水路消毒仪（一台带15台牙椅），项目内容如下： 序号; 内容; 技术参数; 单位; 数量; 单价上限（元）; 总计（元）. 1; 口腔综合治疗台水路消毒仪; 详见需求第五部分内容; 台; 2; 55000; 110000. 备注：★设备进水端口需加装粗过滤和细过滤装置，出水口装取水阀门方便做水样监测。 |  |  |
| 二、 投标报价要求 |  |  |  |
| 1 | 1、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。 2、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。 3、供应商总报价金额不超过项目预算金额110000元。 ★4、报价时需列明设备配置清单（如：设备主机、控制面板、管路连接组件、首次安装配套耗材等）以及所需要主要试剂耗材（如消毒试剂等）的清单及单价。 5、成交供应商须开具与响应文件中供应商名称、响应报价一致的普通增值税发票。 |  |  |
| 三、供应商资质要求 |  |  |  |
| 1 | 1、响应供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供有效营业执照。 2、响应供应商如为代理商，须提供所投产品制造商逐级授权的有效代理授权书。 3、若本投标产品属于医疗器械的，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。 4、响应供应商须提供设备制造商有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，且生产范围包含所投产品。 |  |  |
| 四、交货期 |  |  |  |
| 1 | 交货期为从合同签订之日起30天内送达货物并完成安装，成交供应商不得无故拖延，否则，采购人有权向第三方采购，所产生的费用及一切经济损失由成交供应商自行承担。 |  |  |
| 五、设备技术参数 |  |  |  |
| 1 | （一）消毒方式 ★1、采用二氧化氯生成器对口腔综合治疗台水路进行清洗消毒； ★2、消毒剂无毒、无残留、无抗药性，不产生“三致”物质（致癌、致畸、致突变）； ★3、安全性能达A1级别。 |  |  |
| 2 | （二）消毒效能 ★1、能够杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、真菌、病毒、细菌芽孢等在内的各种病原微生物； ★2、出水端菌落总数应≤100 CFU/mL（采用营养琼脂培养基），且不得检出致病菌、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；（需提供检测报告） ★3、能够快速有效清除牙椅管路中的生物膜。 |  |  |
| 3 | （三）输出能力 ★1、单台设备至少能满足15台口腔综合治疗台24小时水路自动智能消毒； 2、输出水流量：≥600L/h; |  |  |
| 4 | （四）消毒液参数 1、pH值：6.5～7.5（中性消毒水）。 |  |  |
| 5 | （五）自动控制功能 1、全自动运行，可实现24小时全天候自动智能消毒； 2、具备在线监测功能，包括有效指标在线监测、异常报警、原料不足提醒、进水流量不足报警、漏电保护等； 3、具备贮存容器水满自动待机、自动运行等功能； 4、可设置定时消毒程序，实现无人值守自动消毒； |  |  |
| 6 | （六）电源及电气安全 1、电源：220V，50Hz； 2、电气安全性应符合GB 9706.1-2020规范。 |  |  |
| 7 | （七）工作环境条件 1、环境温度：5～40℃； 2、相对湿度：80%； 3、水压：0.2-0.5MPa。 |  |  |
| 六、验收 |  |  |  |
| 1 | ★1、项目实施过程中，成交供应商应保证提供的合同设备、配件是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及用户需求文件的要求。 ★2、成交供应商提供的设备具有出厂合格证或合格报告等资料。 3、成交供应商提供的设备满足用户需求。 ★4、提供设备输出水pH值、杀灭微生物效果的第三方报告。 |  |  |
| 七、售后质保及要求 |  |  |  |
| 1 | 1、质保期≥1年，质保期自验收之日起计算，质保期内成交供应商须进行质量“三包”。 2、质保期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。 3、质保期内，电话24小时响应，2小时内到场排查故障，1天内完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。若在1天内未能完成修复的，成交供应商应无偿提供优于或同等的设备供采购人使用。 4、保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。 |  |  |
| 八、付款方式 |  |  |  |
| 1 | 项目验收合格后，成交供应商提供合同金额的有效普通发票（含税），采购人核对发票无误后一个月内支付合同总金额的95%，剩余总额的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。 |  |  |
| 九、违约责任 |  |  |  |
|  | 1、如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果，由成交供应商承担一切责任，采购人保留追究成交供应商法律责任及赔偿的权利。 2、成交供应商未按时完成项目，每延误一天按中标总额的5‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权终止合同，成交供应商应按照中标总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。 3、对成交供应商不按规定履行义务，在服务中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包本服务项目的，采购人有权终止合同。 4、成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金。 |  |  |

- 十二、配置清单

- 十三、售后服务承诺（格式自拟）

- 十四、提供同型号产品的合同业绩（如广东省内周边医院成交信息-需提供合同关键页）； 供应商自2022年1月1日至今同类合同业绩。（提供合同复印件）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：供应商必须如实填写此表格。（此表可延长）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

- 十五、供应商认为需要提供的其他材料（如设备产品彩页、参数页等，如无、可删））

格式自拟