








中山市小榄人民医院内镜清洗工作站采购项目响应文件






报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：



一、承诺函
承诺函

致中山市小榄人民医院：
本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院内镜清洗工作站采购项目，现承诺：
我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目报价有效期为90天
4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：               （盖章）
法定代表人或其委托人签字：
时间：
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法定代表人证明书


姓名：               性别：              年龄： 
身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

 特此证明！


单位（盖章）：
                          日期：   年   月   日



（附法定代表人身份证正、反面）







四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）
授权委托书
致：中山市小榄人民医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。
授权单位（盖章）：  
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：     年   月   日
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：
说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
      3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4、将此证明书提交对方作为合同附件。
5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。
8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。



受托人身份证正面和反面复印件

五、无围标、串标行为声明函
无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院内镜清洗工作站采购项目，无以下围标、串标行为：
1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此声明。

                    
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托人签字：
日期：      年    月   日
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六、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）





























七、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）





























8、 所投产品医疗器械注册证/备案证明材料





























9、 相关授权





























十、采购需求偏离表
偏离表
填写要求：
1、 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。
	序号
	采购需求的要求
	完全响应或
正/负偏离
	偏离情况
	响应文件所在位置（填页码）

	技术参数

	1
	内镜清洗工作站符合WS 507-2016规范。
	
	
	

	2
	外形尺寸：整体高度≤1700mm，台面高度≤830mm。清洗消毒槽内径长度≥420mm，宽度≥340mm，槽体深度≥140mm，以确保支气管镜可完全浸没。所有尺寸误差应在±1%范围内。（具体安装位置详见图）
	
	
	

	3
	槽体配置：清洗消毒槽数量≥4个，必须包含独立的清洗槽、漂洗槽、浸泡消毒槽和终末漂洗槽。另配置独立干燥台≥1个，长度≥950mm，宽度≥500mm，高度≤830mm。
	
	
	

	4
	材质要求：槽体及干燥台采用优质高分子复合材料（如ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，无接缝，板材厚度≥5mm。柜门材质应选用亚克力、钢化玻璃或铝塑板等，具备环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁、不变形特性。上挡板和下柜门采用分体式设计。
	
	
	

	5
	主体材料机械应力性能：主体高分子复合材料须通过机械应力测试，指标要求为：拉伸强度≥25MPa；拉伸断裂伸长率≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥10 kJ/m²；10%应变时压缩应力≥50MPa。（需提供第三方检测报告作为证明材料）
	
	
	

	6
	主体材料耐酸碱性能：主体高分子复合材料应具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，符合GB/T 11547《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》相关标准，可长期耐受邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛等常用内镜消毒剂的接触。（需提供第三方检测报告作为证明材料）
	
	
	

	7
	主体材料抗老化性能：主体高分子复合材料应耐受紫外线老化，在辐照度≥0.75W/m²/nm @340nm条件下进行紫外老化试验后，无明显变黄、龟裂或性能劣化。（需提供第三方检测报告作为证明材料）
	
	
	

	8
	清洗槽结构造型：槽体采用前后高、中间低的大圆弧防泛水结构，能有效将台面积水导向槽内，防止液体倒流至柜门或地面。槽体前端为大圆弧舒适操作设计，槽内侧底部应有凸起导流设计，利于排水和清洁。（需提供实物图片证明）
	
	
	

	9
	清洗槽材料应力性能：清洗槽材料性能指标应不低于：拉伸强度≥30MPa；拉伸断裂伸长率≥2.7%；弯曲强度≥54.4MPa；简支梁无缺口冲击强度≥14 kJ/m²；10%应变时压缩应力≥55MPa。
	
	
	

	10
	槽体容量标识：为保障清洗液、消毒液加注剂量精准，各槽体内侧应带有清晰耐久的容量刻度标识，分度值≤1L，容量示值误差≤15%。（需提供第三方检测报告作为证明材料）
	
	
	

	11
	全自动灌注主机：采用主机后置隐藏式安装，不占用台面操作空间。每个清洗槽（初洗、酶洗、漂洗、终末漂洗）均应配置独立的灌注主机，实现各槽独立运行，杜绝交叉。操作方式为一键启动，注水、注气系统分离式设计，具备脉冲注水功能，注水完成后可自动切换注气。水路应采用一次性清洗管路或具备可靠的自消毒功能，有效规避交叉感染风险。
	
	
	

	12
	计时装置：每个操作槽位应配备独立的灌注倒计时显示屏，集中显示。计时范围1秒-99分钟可调，计时误差≤0.1%。
	
	
	

	13
	清洗气水枪附件：每个槽配置一个高压水枪和/或高压气枪，主体采用SUS304不锈钢材质，坚固耐用。每把枪应配套≥8个螺旋式可更换清洗喷嘴，适配不同管径的内镜钳道。承压范围0-0.7MPa。
	
	
	

	14
	水质过滤系统：配套专用水处理器，采用≤0.1μm高精度超微过滤，为终末漂洗槽提供达标净水。过滤流量≥0.3T/h，滤芯可更换。终末漂洗用水应达到细菌总数≤10 CFU/100mL的卫生要求。
	
	
	

	15
	内置医用洁净气源：集成风冷无油空压机、净化干燥系统及≤0.01μm高精过滤系统，输出医疗级洁净干燥气体。气体干燥度≤50mg/Nm³，供气量≥150L/min，运行噪音≤60dB。应具备自动排水功能，能及时排除管路冷凝水。
	
	
	

	16
	管路耐腐蚀性：设备内部全部供水、排水、注药管路及弯头、三通等配件，应能耐受常用化学消毒剂的长期侵蚀。在邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛等消毒剂中持续浸泡≥200小时后，须无肉眼可见的腐蚀、变形或溶胀。（需提供第三方检测报告作为证明材料）
	
	
	

	17
	流体电控系统：为提高效率、减少人员弯腰操作，进水、排水、消毒液排放功能须全部搭载电动控制系统，一键完成。电动阀门必须具备断电手动开启功能，确保紧急情况下可正常排水。
	
	
	

	18
	内镜测漏装置：须配置独立的或集成于初洗槽的测漏系统，可手动或自动进行干式/湿式测漏。系统应能稳定保持设定压力，并配有压力指示或泄漏报警功能，以保障操作后第一时间发现支气管镜的细微破损，避免镜体进水损坏。
	
	
	

	19
	消毒槽特殊要求：浸泡消毒槽必须配有高通透性的透明密封防挥发盖，盖子开合轻便且密闭性良好，以减少消毒剂（如邻苯二甲醛）挥发，保障操作人员职业安全。槽体需预留消毒剂浓度检测口或自动加注接口，便于日常监测。
	
	
	

	20
	人员防护与安全：工作站应集成或随设备提供基本职业防护设施，包括但不限于复合式洗眼器、防护面罩或护目镜、防水防酸围裙及专用手套。整机须有可靠的等电位接地端子和漏电保护开关，所有暴露电气部件防水等级不低于IPX4，确保潮湿环境下的人员与设备安全。
	
	
	

	21
	设备使用年限≥8年。
	
	
	

	每套设备配置要求

	配置要求（内镜清洗工作站、CCU）：
	
	
	

	序号
	名称
	数量
	单位
	
	
	

	1
	清洗槽
	4
	个
	
	
	

	2
	干燥台
	1
	个
	
	
	

	3
	背板
	1
	套
	
	
	

	4
	304不锈钢主体结构
	1
	套
	
	
	

	5
	高压水枪
	2
	把
	
	
	

	6
	高压气枪
	2
	把
	
	
	

	7
	空气压缩机
	1
	台
	
	
	

	8
	中心气体处理器
	1
	个
	
	
	

	9
	灌流气压调节器
	1
	个
	
	
	

	10
	安全用电中心电源变电系统
	1
	套
	
	
	

	11
	下水电子控制阀
	2
	个
	
	
	

	12
	进水总阀门
	1
	个
	
	
	

	13
	360度旋转转折水龙头
	2
	个
	
	
	

	14
	排水管路系统
	4
	套
	
	
	

	15
	液晶显示触摸智能操作系统
	5
	套
	
	
	

	16
	气液酶洗灌流系统
	2
	套
	
	
	

	17
	气水清洗灌流系统
	2
	套
	
	
	

	18
	酒精灌流系统
	1
	套
	
	
	

	19
	灌流系统单手操作快速接头
	5
	套
	
	
	

	20
	内循环进水过滤
	2
	个
	
	
	

	21
	水气枪挂钩
	4
	个
	
	
	

	22
	附件存放篮筐
	1
	个
	
	
	

	23
	方槽盖
	1
	个
	
	
	

	24
	水质过滤系统
	1
	套
	
	
	

	25
	中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）；
	1
	份
	
	
	

	26
	配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等
	1
	套
	
	
	

	四、商务要求：

	1.1
	标的提供的时间：中标人应当在中标通知书发出之日起30个自然日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后30个自然日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标人应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差进口设备不超过12个月，本国产品设备不超过3个月。
	
	
	

	1.2
	标的提供的地点：采购人指定地点。
	
	
	

	1.3
	中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
	
	
	

	1.4
	中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
	
	
	

	1.5
	验收要求：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。
	
	
	

	★1.6
	投标人须在投标文件提供该项目完整的授权书。
	
	
	

	1.7
	投标人所投设备若属于计量仪器的，设备到货安装后需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告，所需费用包含在投标价内，采购人不再另行支付。
	
	
	

	2.1
	中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
	
	
	

	▲2.2
	中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和质保期）至少为3年（从验收合格签字之日起）。
	
	
	

	2.3
	在质保期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为0.5小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
	
	
	

	2.4
	质保期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1：2延长保修期（具体时间，按天数算）。
	
	
	

	2.5
	如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
	
	
	

	付款方式

	1
	本合同的每笔款项以人民币银行转账方式支付。
	
	
	

	2
	1期：支付比例95%，合同签订后，中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起30日内，支付合同总金额的95%；
2期：支付比例5%，在质保期满后一次性无息支付。
	
	
	
















十一、近三年内同类项目业绩相关证明文件





























十二、售后服务承诺（格式自拟）


































十三、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页等资料，如无、可删）



格式自拟
























报价单
我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。以下数量为一年使用的预估数量，若实际采购数量低于预估数量，则按实结算。

	序号
	采购内容
	品牌
	型号
	产地
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	质保期
	使用年限

	1
	内镜清洗工作站
	
	
	
	
	1
	
	
	

	配置清单：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	
	
	

	...
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供应商名称：                             （供应商公章）
法定代表（负责人）或授权代表人 
（签字或加盖个人名章）：
_____年  月   日
