采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	使用科室/部门
	数量（套）
	最高限价（元）

	体外冲击波治疗仪
	康复科
	1
	42500



3、 技术参数：
★1、治疗压力：1bar~5.0bar，级差：0.1bar误差±10%；治疗时压力连续可调。
2、空气压缩机最大输出压力：空气压缩最大压力不少于6bar。
3、冲击频率：1Hz～22Hz范围内可视可调，级差1Hz，误差±10%
4、冲击次数：1次～9900次范围内可视可调，误差±5%
5、计数功能：具有计数及显示装置，可记录并显示冲击次数。
6、手柄通道数：主机不少于1通道，可支持1个手柄独立调节参数。
7、输入功率：500VA-750VA。
8、管路的气密性：仪器管路5bar的压力下，其压力下降值不少于1bar，误差±10%。
▲9、治疗头不少于5个。
▲10、包括但不限于有治疗开始、治疗结束等提示功能。
11、整机方便移动。
12、具有对压缩空气除水并自动排放功能。
四、每套设备配置要求（包括但不限于）：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	主机
	
	1
	台

	2
	电源线
	[bookmark: _GoBack]不少于1.5m
	1
	条

	3
	治疗手柄  
	
	1
	个

	4
	使用说明书
	
	1
	份



五、商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  7  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》及《中山市东升医院医疗设备验收管理制度》。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式
3.1本项目的每笔款项以人民币转账方式支付。
3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，设备款项以人民币通过银行转账方式结算分两期付款。
1期：支付比例80% , 验收合格后，中标供应商应以实际装机数量对应出具的发票按比例支付，六个月内货款支付至总额的80%；
2期：剩余15 %在设备正常使用满1年后不计利息一次性支付，合同总金额的5%的款项在设备验收且使用过程无问题、质保期满后一次性无息支付。

4.违约责任与赔偿损失
1. 中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，院方有权拒收，并且中标供应商须向院方支付本合同总价5%的违约金。
2. 中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向院方支付违约金；逾期半个月以上的，院方有权终止合同，由此造成的院方经济损失由中标供应商承担。
3. 院方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，院方向中标供应商偿付本合同总的5%的违约金。院方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标供应商偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。


需求科室：                                    审核科室：


