采购需求书

- 总则：

- 投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- ★投标人所投设备如属于医疗器械设备（含医用耗材），投标人应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供设备或耗材的有效医疗器械注册证或备案证明材料和投标人的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备（含医用耗材）必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 可视喉镜（可重复消毒） | PICU | 1 |

核心产品：可视喉镜

用途：用于医疗机构在麻醉或抢救时导入气管插管。

设备符合中山市物价收费名目：

| 使用科室 | 中山市物价编码 | 收费项目名称 | 收费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| PICU | 330100013-2 | 气管插管术加收(使用观察用内窥镜) | 306 |

- 技术参数：

1.≥3.5寸高清触摸屏，显示分辨率≥640×480；

2. 显示器旋转角度前后≥120°，左右≥270°；

3. 软件功能至少包括拍照、录像、浏览、回放和时间设置等；

4. 连接状态、电池状态异常时，会有屏幕文字提示；

5. ▲内置存储空间≥16G；

6.具备拍录按键，进行拍照、录像，设备能导出视频、相片；

7. 摄像头像素≥300万像素；

8.具有防雾功能；

9. 空间分辨率≥10.10 lp/mm；

10. 景深5-100mm；

11. 光照强度≥1000lx；

12. 光源色温≥5000K；

13. 色彩还原等级≥4级；

14. 须提供适用于婴幼儿及儿童≥5种型号的可选用重复性窥视片；

15. 内置电池的待机时间≥300分钟；

16. 电池充电次数≥500次，电池为非专机专用电池；

17. 设备使用期限≥6年；

18.PICU每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视喉镜主机 | 1 | 个 |
| 2 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 3 | 充电适配器 、充电线 | 1 | 个 |
| 4 | 包装箱 |  |  |
| 5 | 中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）； | 1 | 份 |
| 6 | 不同型号喉镜片（婴幼儿适用） | 2 | 个 |
| 7 | 不同型号喉镜片（儿童适用） | 3 | 个 |

四、主要商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标人应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30日内完成设备的安装调试。

1.3中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标人须在投标文件提供该项目完整的授权书。

1.7.投标人所投设备属于计量仪器的，设备到货安装后需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告，所需费用包含在投标价内，采购人不再另行支付。

2.售后服务要求

2.1中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

2.3在质保期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为0.5小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4在质保期内，如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

五、其他商务要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 投标人应分别列明该项目所有设备的总报价和分项报价。

- 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

- 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

附件1：医用耗材报价表（如有）

医用耗材报价表

| 序号 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 药交ID | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格（能做几人份） | 生产企业 | 产品注册证 | 单位 | 线上限价（元） | 线下供货单价（元） | 耗材类别：通用/专机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |