采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 动态血压监测仪 | 神内二区 | 1 |

核心产品：动态血压监测仪（含记录盒、专用袖带、分析软件、数据传输组件）

用途：用于神经内科住院及门诊患者 24 小时连续血压与心率监测，辅助高血压筛查、疗效评估、体位性血压异常、夜间血压节律异常等诊断，满足神内二区脑血管病、眩晕、头痛等病种诊疗需求。

- 技术参数：

- ★设备需支持与医院信息系统（HIS）的数据互通，对接费用包含在本项目预算中。

- ▲设备使用年限不低于 8 年。

- 测量原理：采用示波震荡法，测量稳定、抗干扰能力强。

- 测量范围：收缩压 40–290mmHg，舒张压 20–210mmHg，心率 40–200bpm。

- 测量精度：收缩压、舒张压平均误差≤±3mmHg，标准差≤4mmHg；心率平均误差≤±3bpm 或 ±2%（取较大值）。

- 监测模式：支持 24 小时连续监测，可自定义测量间隔（5/10/15/20/30/60 分钟可选），支持日间 / 夜间差异化测量方案。

- 记录盒：重量＜160g，佩戴轻便；配置 LCD 显示屏，可同屏显示收缩压、舒张压、心率、电池电量。

- ▲供电方式：采用可拆卸、可充电电池，满足医院临床安全管理要求。

- 数据存储：闪存存储，可存储≥450 组测量数据，掉电不丢失数据。

- 数据传输：支持 USB/Type-C / 蓝牙传输，可快速导出数据至分析工作站。

- 安全保护：具备过压保护（＞300mmHg 自动释压）、断电自动泄压功能；袖带气密性良好（1 分钟压降≤0.6kPa）。

- ▲袖带：必须采用可拆卸内衬式设计，佩戴舒适、减少皮肤刺激，适配成人标准臂围。

- ▲续航能力：满电状态支持≥24 小时连续监测、≥200 次有效测量。

- 事件标记：支持手动标记用药、身体不适、体位变化等临床事件。

- ▲分析软件：可生成血压趋势图、统计数据表、昼夜节律、血压负荷、夜间下降率等专业报告，支持报告打印与数据导出。

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 / 充电器 | 适配记录盒充电使用 | 1 | 套 |
| 2 | 动态血压记录盒 | 24 小时连续监测、抗干扰、数据掉电保护、可拆卸电池 | 1 | 套 |
| 3 | 专用血压袖带 | 可拆卸内衬式、成人标准款、气密性合格 | 3 | 套 |
| 4 | 数据传输线 | USB/Type-C 接口，适配记录盒与工作站 | 1 | 套 |
| 5 | 动态血压分析软件 | 含安装 U 盘、授权码、终身免费升级 | 1 | 套 |
| 6 | 合格证、使用说明书、保修卡 | 资料齐全，含原厂质保承诺 | 1 | 套 |
| 7 | 安装调试工具包 | 含校准、检测专用配件 | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为3年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。