中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目（二次）
院内采购公告（修订版）
一、项目基本要求
1. 项目名称：中山市东升医院手动双摇病床及床垫采购项目（二次）
2. 项目编号：HW-CW-CW-2026046
3. 项目预算：84000元（含税全包价）
4. 交货时间：中标供应商须于中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件及其中标投标文件所确定的事项与采购人订立合同；合同签订后，在收到采购人通知的15日内，完成设备的运送、安装及调试工作。
5. 质保期：自设备验收合格之日起计算，质保期限为3年及以上。
6. 响应供应商须符合《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械监督管理条例》的相关规定，并根据本项目的具体特性，提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料、报价人的经营许可或备案证明材料等相关资料。
7. 成交供应商不得通过任何形式将本项目进行转包或分包。
8. 公告文件中带有“★”标识的内容条款，均为关键性的响应要求、技术指标要求及性能要求。报价人须对此作出明确回应并予以完全满足，且不得存在任何负偏离，否则其报价将被视作无效。
二、供应商的资格要求
1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若为分支机构参与响应，应提供总公司与分公司的营业执照复印件，以及总公司出具给分支机构的授权书。
★2. 响应供应商须持有有效的营业执照，且其经营范围包含相关业务；同时，须根据本项目的具体特性，提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料、报价人的经营许可或备案证明材料等相关资料。
3. 响应供应商应具备项目承接能力、合同履约能力、售后供应能力及良好的商业信誉。
4. 响应供应商在参与公开招标活动中，不得存在违法违纪行为及受过处罚的记录，且不得有围标、串标等行为。
三、采购清单：
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	手动双摇病床
	套
	30

	2
	床垫
	张
	30


四、技术参数及配置要求：
	采购
内容
	标准配置
	数量
	最高单价
限价
	是否允许
进口产品

	
	名称
	数量
	
	
	

	手动双摇
病床
	含ABS床头尾板
	1对
	30套
	2592
	否

	
	铝合金护栏
	1对
	
	
	

	
	输液架
	1支
	
	
	

	
	中控脚轮
	1套
	
	
	

	
	餐板
	1张
	
	
	

	
	杂物架
	1个
	
	
	

	
	引流挂勾
	4个
	
	
	

	
	床头卡
	1个
	
	
	

	床垫
	配套床垫
	1张
	30张
	208
	否


1. 病床规格（mm）：≥2150*900*480。
2、调节高度：背部调节角度：0°～80°（允许偏差±5°），腿部调节角度：0°～40°（允许偏差±5°）。
3、床体承重：静态可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。
4、病床床框
采用30×60≥1.5mm矩型碳素钢管（或其他更优材质）焊接。
5、背部床板
(1)采用双支撑卸力结构，一体冲压成型并具有加强筋功能背部具有手提式易清洁装置。
(2)床体各部位连接根据人体力学设计，支点位置准确，焊接牢固，联动部位活动自如，无噪音。
6、病床面板
采用≥1.2mm冷轧钢材（或其他更优材质）自动锟压设备锟压成型，整体一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，带模压凹槽和透气孔，兼备防滑功能，表面无焊点，四角平滑完整；两头用ABS工程塑料封边，面板之间留有间隙槽。
7、涂层技术
(1)金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，涂料具备抗菌、防霉作用。
(2)经电泳静电喷塑处理工艺。
(3)涂层附着力≤1级。
(4)床体除经过去油、除锈、防锈、磷化等工艺外，还通过电泳底漆加粉末复式喷涂及高温电焗处理，内外全面喷涂，达到内外防锈效果。
(5)喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。
8、摇杆传动系统
(1)摇杆为含油带双向到位无极限保护装置螺杆。
(2)采用全钢（或其他更优材质）传动离合器系统，无塑料结构，耐磨抗压，摇动畅顺，使用噪音小。
9、床头尾板
(1)采用弧线形设计,ABS工程塑料（或更优质材料）一次注塑成型。
(2)内嵌滚式防撞轮。
(3)床头尾板高510mm±10mm，宽1000 mm±10mm，底端厚65 mm±5mm，上面厚40 mm±5mm，中间装饰板为ABS材质。
(4)床头板、床尾板采用金属插杆式（非挂钩式）固定于床框上，床头板、床尾板内置矩形碳钢钢管用以加固，与插杆进行配合；床头板、床尾板锁定开关为旋钮式，操作手柄为圆形，带有防滑凹槽。
(5)装饰板内锁结构非胶水连接，颜色可根据采购人要求调色，可粘贴卡通图片。
(6)床尾板设置病人信息表卡槽，材料为透明亚克力，尺寸≥180*70mm。
10、床边护栏系统
(1)床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理。
(2)护栏长≥1430mm，高≥405mm。
(3)护栏前后横向拉力≥80kg，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为锌合金材质。
(4)锌合金开关厚度≥2.5mm。
(5)护栏采用6支加强型钢质（或更优材质）支柱，直径≥Φ19×1.2mm厚管壁，支柱之间的间距≤230mm。
(6)具备卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.0mm。
(7)防夹手设计，可根据病人需要做升降调，单式按键开关，操作简便。
[bookmark: _Hlk61935963]11、脚轮
(1)采用质量合格的中控双面脚轮，直径≥125mm。
(2)全封闭自润滑轴承，防水、防尘。
(3)具备ABS防震安装结构，胎面采用TPR耐磨材料，静音平稳。
(4)中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，一脚制动，四轮刹车；中控刹车由刹车连杆与刹车脚踏组成。
12、病床摇手
(1)采用ABS工程塑料含件注塑成型，具备防滑、开合防夹手设计。
(2)摇手开关采用POM耐磨材料。
(3)摇手柄长90mm（允许偏差±5mm），操作半径180mm（允许偏差±5mm）。
(4)ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐。
(5)可灵活调节患者背部、腿部体位升降，结实耐用，操作省力。
13、输液架插座/引流挂钩
(1)具备六个输液架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入。
(2)床体两侧配置移动引流袋挂钩，可实现多体位输液引流；
14、输液架
(1)带限位旋转功能输液架。
(2)不锈钢双段式可伸缩输液架，管直径≥19mm，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。
15、餐桌板
(1)规格≥880-1050×320×25mm（±2%）；
(2)采用ABS工程塑料注塑成型，铝合金或更优材质伸缩杆；伸展摆放于护栏，可自由调节位置；收缩悬挂于床头尾板，面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。
16、杂物架
床底下方配置杂物架一个，方便患者放置杂物。
17、配套床垫
(1)尺寸长宽与床相匹配；
(2)材质：采用60mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。
(3)外套：采用防水牛津布面料，经高温水消毒，防虫、抗菌等特殊处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸清洗，多折。
五、商务要求：
1. 交货及安装、验收要求
1.1 交货地点：采购人指定地点（各科室内）。
1.2 交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后收到采购人通知后 15 日内完成设备的送货、安装及调试。
1.3 中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
1.4 中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5 验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。
1.6 响应供应商须在投标文件中提供承诺函，该承诺函应包含但不限于以下内容：承诺在中标后，自中标公告发布之日起五个工作日内，提交由设备制造厂商开具并加盖公章的合法有效经营资质、授权函原件（加盖公章）及售后服务承诺函原件（加盖公章）。
2. 售后服务要求
2.1 中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
2.2 中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）：手动双摇病床和床垫至少 3年。
2.3 在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
3. 付款方式
3.1 分两期支付。第一期：到货后经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人6个月内支付合同总额的 95%；第二期：合同总金额的 5%的款项在货物验收合格质保期满后一次性无息支付。
3.2 成交供应商须开具与投标文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。
六、报价方式
1. 供应商应依据《技术参数及配置要求》中最高单价限价报出一个统一的响应下浮率，下浮率取值范围为0%（含）至50%（含），超出此范围的报价将被视为无效响应。
2. 结算公式：结算价格 = 单项最高单价限价×（1-成交下浮率）×实际采购数量，结果四
舍五入保留至小数点后两位。该单价为合同期间的最终价格，合同期内不随市场同类商品价格波动进行调整。
4. 结算时以实际送货量为准。
5. 报价次数：1次。
七、评审方式
本项目的评审采用最低价法（报价格式详见响应文件模板中（一）报价单），在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商，如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。
八、提交方式
[bookmark: _GoBack]请于2026年7月27日17点之前将以上资料（招标文件格式附模版）一式三份（一正二副）密封加盖公章，投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话，可通过现场提交或邮寄方式提交。所有提交的资料一律不予退还。
递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。
项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。
供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师
联系电话：0760-22896930
纪检联系人：吴老师
联系电话：0760-22825236
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