中山市东升医院采购招标文件

（正本/副本）

项目编号：  HW-ZB-JYK-2026022

项目名称： 中山市东升医院检验科及病理科配套设备采购项目

供应商名称：

日期：      年     月     日

目  录

第一部分   投标邀请函

第二部分   采购需求书

第三部分   供应商须知

第四部分   投标文件格式

第一部分  投标邀请函

中山市东升医院 现对 中山市东升医院检验科及病理科配套设备采购项目 进行招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参与投标。

- 采购项目编号：HW-ZB-JYK-2026022

- 二、采购项目名称：中山市东升医院检验科及病理科配套设备采购项目

三、采购预算总金额：500000.00元（投标报价不得高于采购预算金额，否则将被认定为无效投标）

- 采购数量：1项

五、采购项目内容及需求：

采购内容：详见招标文件第二部分“用户需求书”的内容。

六、供应商资格条件：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一个财政年度财务状况报告或近12个月内任意1个月编制的财务报表）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近12个月内任意时间依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 供应商须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

- 具有与项目要求一致的相关营业资质及注册资质。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写）；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写）；

七、符合资格的供应商在参加评标时须提供以下资料：

1.有效的营业执照（复印件加盖公章）

2.经办人身份证（复印件加盖公章）

3.法人授权委托书（复印件加盖公章）

注：参与评标的单位和人员，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人无责任承担其是否符合合格供应商资格条件而引起的一切后果。

八、联系事项

1.采购人

名称：中山市东升医院

地址：中山市小榄镇兆隆路一号之二

联系人：杨老师

联系方式：0760-22896930

- 2.纪检监察部门

联系人：吴老师

联系方式：0760-22825236

中山市东升医院

2026年 6月 4日

第二部分  采购需求书

一、项目概况：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5. ★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定；如投标供应商为生产厂家，还应符合《医疗器械生产质量管理规范》规定；如投标供应商为经销商，还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6. 本文的“保修期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。

7. ★清单设备及检测项目需全部响应，设备和检测项目的顺序、序号、Excel表格式均不能删减或调整。

- 二、设备需求

（一）项目标的及采购限价

| 序号 | 设备名称 | 需求台数 （台/套） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 3 | 500000.00元 |
| 2 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 |  |
| 3 | 全自动血型分析仪 | 1 |  |
| 4 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |
| 5 | 阴道分泌物白带检测仪 | 1 |  |
| 6 | 全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台） | 1 |  |
| 7 | 自动生化仪（急诊生化） | 1 |  |
| 8 | 自动微生物培养系统 | 1 |  |
| 9 | 自动微生物分析系统 | 1 |  |
| 10 | 生物显微镜 | 3 |  |
| 11 | 低速台式离心机（1） | 2 |  |
| 12 | 低速台式离心机（2） | 1 |  |
| 13 | 低速台式离心机（3） | 1 |  |
| 14 | 低速离心机（小型，PCR用） | 4 |  |
| 15 | 高速冷冻离心机 | 2 |  |
| 16 | 自动洗板机 | 1 |  |
| 17 | 微量振荡器 | 1 |  |
| 18 | 旋涡混匀器 | 3 |  |
| 19 | 数显混匀器 | 1 |  |
| 20 | 生物安全柜（单人） | 4 |  |
| 21 | 生物安全柜（双人） | 2 |  |
| 22 | 移液枪 | 59把（各规格） |  |
| 23 | 电子天平 | 1 |  |
| 24 | 恒温融浆机 | 1 |  |
| 25 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 |  |
| 26 | 电热恒温水浴箱 | 4 |  |
| 27 | 医用冰箱（冷藏双门） | 3 |  |
| 28 | 医用冰箱（冷藏单门） | 1 |  |
| 29 | 医用冰箱（冷冻单门带锁） | 1 |  |
| 30 | 医用冰箱（冷藏冷冻） | 3 |  |
| 31 | 医用冰箱（冷冻单门） | 3 |  |
| 32 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1 |  |
| 33 | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |
| 34 | 霉菌培养箱 | 1 |  |
| 35 | 立式灭菌器（无蒸汽外排） | 1 |  |
| 36 | 立式灭菌器（有蒸汽外排） | 1 |  |
| 37 | PP酸碱柜 | 1 |  |
| 38 | 防爆柜（单门） | 1 |  |
| 39 | 动态血沉压机测试仪 | 1 |  |
| 40 | 精子分析仪 | 1 |  |
| 41 | 全自动核酸提取仪 | 2 |  |
| 42 | 全自动医用PCR分析系统（96孔） | 3 |  |
| 43 | 全自动医用PCR分析系统（48孔） | 1 |  |
| 44 | 自动加样仪 | 1 |  |
| 45 | 细菌浊度仪 | 1 |  |
| 46 | 酶标分析仪 | 1 |  |
| 47 | 用水系统（水机） | 1 |  |
| 48 | 蜡块柜 | 5 |  |
| 49 | 玻璃柜 | 3 |  |
| 50 | 防爆柜（双门） | 1 |  |
| 51 | 洗眼器 | 3 |  |
| 52 | 暗视野显微镜 | 1 |  |

- （二）设备总体技术要求

- 1.设备结果准确性：设备及配套试剂必须通过CFDA（国家食品药品监督管理总局）认证。同类设备间结果应具有高度一致性。在正常工作条件下，各专机设备检测项目，在特定浓度范围内，检测结果与真值的相对偏差不得超过5%；对于免疫检测项目，在标准曲线的线性范围内，检测结果的相对偏差不得超过8%。

- 2.检测速度与通量：设备应具备高效的检测能力，能够在规定时间内完成一定数量的样本检测，详见各设备参数。必须具备优先急诊通道，支持随时插入急诊标本，支持标本的连续加样，最好支持试剂的连续加载，无需停机操作。

- 3.检测范围与拓展性：

- 3.1明确设备能够检测的项目种类，如没有相应必备项目（详见各仪器项目列表），应具备开放性通道。详见各设备参数。

- 3.2设备设计须具备模块化拓展能力。未来可根据业务增长，便捷添加同品牌或可兼容其他品牌的模块，实现流水线升级，保护前期投资。

- 4.精密度与抗干扰能力：

- 4.1设备的精密度应满足国家相关标准，批内变异系数（CV）和批间变异系数（CV）需低于行业标准（WS/T 403-2024，WS/T 406-2024等）或国际公认标准。对于某特定检测项目，批内精密度CV不得超过2%，批间精密度CV不得超过3%。

- 4.2设备须具备强大的抗内源干扰（如溶血、脂血、黄疸）的能力，具备智能血清指数检测功能，自动识别并提示不合格标本，减少错误结果的发生。

- 5.设备故障率：设备的平均无故障运行时间应达到较高水平，在正常使用和维护条件下，整机开机率须达到95%（含）以上。因设备故障低于95%开机率所造成的试剂耗材损耗及对我院临床业务造成的直接影响，由中标供应商依照损失全额承担。

- 6.稳定性：设备应具备良好的稳定性，在设备设置的温度范围和相对湿度范围的条件下，能够持续提供准确，可靠的检测结果。用于校准、校对、校验等试剂及耗材损耗，不得高于本设备行业内主流品牌损耗平均比例。如因设备性能或试剂、耗材自身质量问题造成超出其行业内主流品牌损耗平均比例的费用，由中标供应商承担。

- 7.日常维护：支持自动或一键式日常保养程序（如自动清洗，一键睡眠，关机清洗等），减少人工操作时间和复杂性，日常清洗可以设置定时自动。结构设计合理，更换基本简单配件（如灯泡、电极、加样针等），科室人员经过简单培训后即可进行部分基础维护。仪器在不用时可以休眠，减少能耗。

- 8.设备的维修及保养满意度要达到95%以上。如果设备性能或结果不准确，经多次调试维修仍不能达到检测要求的，中标供应商必须更换为符合以上要求的设备。

- 9.智能化与AI辅助功能需求：为响应智慧医院建设，设备须具备一定的“AI辅助功能”：

- 参考需求如AI形态学识别、智能审核与复检规则、数据互联与云端管理、设备需支持与医院LIS系统对接等。

- （三）总体商务要求

1.交货期及安装要求

1.1安装地点：中山市东升医院相关使用科室，签订合同后 30天时间内完成安装调试。

1.2设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。若设备属于计量类仪器，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

1.3验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

2.设备及售后要求

2.1★售后能力：中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知后，需在24小时内提供热线指导，响应时间为2小时内，工程师到达现场时间为12小时内，排除故障时限为到达现场后72小时内。如果产品故障在检修72小时后仍无法排除，中标供应商应在72小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复。

2.2合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过6个月，进口设备不超过12个月。

2.3广东省至少配有1名专业维修工程师，设备终身免费保修。

2.4.保修期内厂家每年免费回访设备至少6次。

- 3.售后体系：

- 3.1备件库： 厂家需在国内设有正规的备件库，常用备件能够保证现货供应，避免长时间等待维修零件。

- 3.2培训支持： 提供全面的操作培训、质控培训及简单的故障排查培训。每年至少提供一次仪器性能校准（血细胞分析仪至少一年两次），定期巡检。

- 3.3软件升级： 终身免费提供软件系统升级服务，以适应新的检验标准和医保政策要求。

- 其他

- 1.中标供应商负责将科室建设成为符合设备使用标准的实验室，包括但不限于以下项目：弱电系统（网络布线及网络插座）、强电系统（包含设备、照明、插座供电配线及配套配电箱）、壁挂空调、确保科室所有设备在突发停电后≥30分钟的后备电源系统（如UPS保护电源）等设施（所需费用包含在中标金额内）。项目完成后确保实验室可符合标准使用，若出现不符合设备使用的缺漏项目，均由中标供应商负责。

- 2.系统问题：

- 2.1 中标供应商承担设备连接医院LIS、HIS、耗材管理系统等其它在用系统服务和费用，包括但不限于以下方面：检验系统（除一般检验系统基本功能外，还包括国家、省数据一键上传，各质量指标统计，各类型的数据统计，质控，自动审核等功能）、输血系统（关联医院系统和血站发血系统获取相关信息）、院感发单系统、微生物系统、POCT系统、学习培训系统、SOP文件系统，AI辅助功能等。

- 2.2若因设备接入而需对医院现有系统进行改造或升级，所产生的费用由中标供应商负责。中标供应商应负责完成整个项目全部设备与医院信息系统的全部接口开发、调试及验收工作。包含但不限于:接口开发费用、系统联调测试费用、临床数据迁移(如需)、首次对接失败的二次开发费用，上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。(响应文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟)

- （五）本项目核心产品：

- 全自动荧光免疫分析仪、全自动糖化血红蛋白分析仪、阴道分泌物白带检测仪、全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台）、自动生化仪（急诊生化）、自动微生物培养系统、自动微生物分析系统。

- （六）付款方式

- 设备款项以人民币通过银行转账方式结算，设备送到院方指定地点交付并完成安装调试，中标方凭开具的有效发票、送货单，验收合格后分两期付款。

- 1期：支付比例50% , 验收合格后，甲方应以实际装机数量对应出具的发票按比例支付，六个月内货款支付至总额的50%；

- 2期：剩余50 %在设备正常使用满六个月后不计利息一次性支付。

- 试剂结算方式：按实际检测人数进行结算。试剂支付金额=实际检测人数*乙方应标人份限价。

- （七）违约责任与赔偿损失

- 1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 三、设备技术参数

| 设备名称 | 序号 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.全自动血液体液细胞分析仪 | 1 | 1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。CRP和SAA一个或两个都有，或可以扩展。 |
|  | 2 | 2、▲报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥2个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 |
|  | 3 | 3、▲单机检测速度：血常规 ≥80个样本/小时；血常规＋CRP ≥70样本/小时；血常规＋SAA ≥70样本/小时；血常规+CRP+SAA ≥30样本/小时。 |
|  | 4 | 4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样，有急诊插入功能；所有末梢全血检测用血量≤40μl。可自动识别条码，双向LIS系统 |
|  | 5 | 5、样本模式：全血、微量血、预稀释血、体液（包括脑脊液、胸水、腹水、滑膜液等），具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |
|  | 6 | 6、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 |
|  | 7 | 7、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 |
|  | 8 | 8、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 |
|  | 9 | 9、▲具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 |
|  | 10 | 10、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 |
|  | 11 | 11、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）*109/L，红细胞：（0-8.6）* 1012/L，血小板：（0-5000）* 109/L。 |
|  | 12 | 12、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 * 109/L，红细胞≤0.02 *1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 * 109/L。 |
|  | 13 | 13、CRP线性范围：0.2~320mg/L。SAA线性范围：5~350mg/L。 |
|  | 14 | 14、▲可提供原厂配套的高、中、低值中的至少两个水平的质控品，同一质控品中包含CBC、白细胞分类等在内的所有报告项目。 |
|  | 15 | 15、有可扩增到推染阅片功能。 |
|  | 16 | 16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 17 | 配置清单（包括但不限于） 1 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2 电源线 3 说明书、合格证、保修卡。 |
| 2.全自动荧光免疫分析仪 | 18 | 1、项目必须包含但不限于以下4个项目，用于肌钙蛋白，B型钠尿肽前体，降钙素，白介素等的快速检测。 |
|  | 19 | 2、小型或台上机，尺寸不大于1*1M。 |
|  | 20 | 3、▲检测速度：≥86T/H，首样报告≤19分钟。 |
|  | 21 | 4、样本类型：人体血清、血浆（肝素 / EDTA/枸橼酸等抗凝血浆样本） |
|  | 22 | 5、进样方式：轨道式或盘式进样。 |
|  | 23 | 6、测试模式：LIS模式、条码模式、顺序模式；可以双向条码。 |
|  | 24 | 7、测光值重复性：CV≤5%； |
|  | 25 | 8、测光值稳定性：对比初始时的测试结果相对偏差不超过±10%； |
|  | 26 | 9、试剂容量有小包装，≤100人份。 |
|  | 27 | 10、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |
|  | 28 | 11、★如果仪器出现故障，可在线指导，工作人员不能处理，联系后2小时内给出反应。如果当天处理不成功的，最大期限72小时内是处理完成。超过72小时的提供备用机。并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务。 |
|  | 29 | 配置清单（包括但不限于） 1 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2 电源线 3 说明书、合格证、保修卡。 |
| 3.全自动血型分析仪 | 30 | 1、设备用途：用于ABO/RhD血型正反定型、Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验（DAT）、间接抗人球蛋白试验（IAT）等血型试验的全自动检测。 |
|  | 31 | 2、实验载体：柱凝集法检测试剂卡。 |
|  | 32 | 3、运行模式：支持样本、试剂、柱凝集卡持续加载，循环进样；同种实验任务单独操作；多种不同实验同时操作，支持急诊优先检测。 |
|  | 33 | 4、▲测试速度：≥100测试/小时，样本容量：≥50个样本（可双向条码），试剂卡容量≥40卡。 |
|  | 34 | 5、离心机：转速范围：0~2000r/min， 离心机≥12卡位。 |
|  | 35 | 6、孵育位：24（2×12）个孵育位。 |
|  | 36 | 7、加样通道：≥2个加样通道。 |
|  | 37 | 8、加样方式：一次性TIP头或重复性加样钢针。 |
|  | 38 | 9、试剂位：12个细胞试剂位，带自动偏心混匀功能。 |
|  | 39 | 10、条码扫描：具备试管架条码、样本条码、微柱凝胶卡条码以及试剂瓶条码自动扫描，可支持多种条码。 |
|  | 40 | 11、加样精度： 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤1% ≤±2% 50 ≤3% ≤±5% |
|  | 41 | 12、判读系统：高清数码成像，图片可永久保存，数据可备份，软件自动识别；可对结果进行溯源；具备疑问结果，可进行肉眼审核。 |
|  | 42 | 13、质控品：具备配套试剂质控检测功能，可使用第三方质控品。 |
|  | 43 | 14、穿刺打孔功能：打孔器模块，自动穿刺打孔，按需打孔。 |
|  | 44 | 15、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 45 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 4.糖化血红蛋白检测仪 | 46 | 1、★检测原理:高效液相色谱法(HPLC)。 |
|  | 47 | 2、主要检测项目:HbAlc、HbA1、HbF等。 |
|  | 48 | 3、进样方式:样品杯或管自动进样，或试管穿刺式自动进样，可识别条码。 |
|  | 49 | 4、进样位≥50，有专用急诊位置。样本速度≥100样本/小时。 |
|  | 50 | 5、▲样本:样本无需预处理，全血或溶血模式。可自动混匀。 |
|  | 51 | 6、分析时间:每个样品小于 2分钟。 |
|  | 52 | 7、CV≤2.0%。 |
|  | 53 | 8、数据输出:主机操作界面中英文均可，至少可以储存1000个检测结果。报告软件要求中文，有检测数据统计查询等功能。有网络接口，支持双向条码，具备联网功能。 |
|  | 54 | 9、系统:全自动控制，有自动维护、自动报警和错误提示功能。 |
|  | 55 | 10、校准和质控:能够自动校准，有原厂质控或可做第三方质控品，并保存质控图。 |
|  | 56 | 11、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 57 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 5.阴道分泌物检测仪 | 58 | 1、▲检测：全自动检测，仪器能有自主学习功能； |
|  | 59 | 2、▲形态学检测方法学：显微镜检法； |
|  | 60 | 3、▲准确率：仪器分析判断样本中成分与肉眼判读结果的相符率：≥90%； |
|  | 61 | 4、▲检测速度≥50个/小时； |
|  | 62 | 5、▲卡仓：卡仓装载检测卡容量≥20人份； |
|  | 63 | 6、检出限：仪器应能检出浓度水平≥5个/HP的红细胞、白细胞和霉菌样本； |
|  | 64 | 7、▲检测项目：形态学，干化学，或形态学+干化学等多种检测模式； |
|  | 65 | 8、形态学检测：能识别上皮细胞、红细胞、白细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽生孢子）、杆菌、球菌、线索细胞、滴虫、杂菌等有形成分；最好有相应的质控品； |
|  | 66 | 9、干化学检测：包括但不限于：脯氨酸氨基肽酶（PIP）、唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH；最好有相应的质控品； |
|  | 67 | 10、细胞分类图片：可根据样本中细胞类别，可以单个查看，也可以汇总查看，对所识别到的细胞进行分类并计数，能人工调整识别错误的细胞到对的位置； |
|  | 68 | 11、清洁度：依据《全国临床检验操作规程》的要求进行判定; |
|  | 69 | 12、镜检图片：高倍视野（物镜40倍）下≥20个； |
|  | 70 | 13、报警提醒：卡仓空报、废卡仓满报警、清洗液瓶空报警、废液瓶满报警、玻片不足报警、堵孔报警等； |
|  | 71 | 14、网络功能：仪器支持双向LIS系统； |
|  | 72 | 15、可操作性：全中文可个性化定制界面； |
|  | 73 | 16、仪器大小：长度≤1.2M，台上或落地机都可以； |
|  | 74 | 17、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 75 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 6.全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台） | 76 | 全自动生化免疫系统整体技术要求 1.1▲所投流水线产品需配置样本进样单元、离心单元、去盖单元、出样单元、轨道系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪，以上所有功能模块由轨道连接实现完整的自动化流程。 |
|  | 77 | 1.2整套设备生化免疫流水线含样本前后处理系统及全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪设备。流水线可升级拓展，或可上线其他多学科分析仪。 |
|  | 78 | 1.3流水线采用电力驱动，非气源动力，为科室节省空间、降低噪音和能耗。 |
|  | 79 | 1.4设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案。 |
|  | 80 | 2、样本进出样模块 2.1单个进出样模块的样本容量≥350管。 |
|  | 81 | 2.2单个进出样模块处理速度≥450管/小时，在同一位置管理进出样样本。 |
|  | 82 | 2.3进样单元可以识别区分样本管的尺寸大小、样本管类型及管盖类型、管盖颜色、样本血量、条码识别等。 |
|  | 83 | 2.4支持急诊样本优先处理。 |
|  | 84 | 2.5具备批量/倾倒式进样功能，单模块通量≥600管。批量/倾倒式进样模块支持与样本传输系统无缝对接，无需手工倾倒装载样本。 |
|  | 85 | 3、离心模块 3.1在线离心机总处理能力≥480管/小时。 |
|  | 86 | 3.2单台离心机处理能力≥400管/小时。 |
|  | 87 | 3.3单台离心机单批次最大装载量≥80管。 |
|  | 88 | 3.4具备加急样本优先处理的功能。具有样本前处理阶段样本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本。 |
|  | 89 | 4、去盖模块 4.1去盖单元处理能力≥700管/小时，具备紫外消毒功能。 |
|  | 90 | 4.2去盖方式：旋转式去盖，具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能。 |
|  | 91 | 5、轨道传输系统 5.1▲主体轨道通量≥2轨道。轨道可以对样本进行定位追踪。 |
|  | 92 | 5.2每条轨道处理速度≥1500管/小时。便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能（需提供证明材料）。 |
|  | 93 | 5.3轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的检测分析仪均可独立工作。 |
|  | 94 | 6、流水线数据管理软件 6.1能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。 |
|  | 95 | 6.2提供系统所需配套电脑及服务器，以及信息监控大屏。大屏显示可以支持流水线上分析仪清洗液余量的统计分析和报警提醒功能。 |
|  | 96 | 6.3开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并且能够派遣专业IT工程师与LIS工程师进行IT功能协同对接服务。 |
|  | 97 | 6.4具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。具备统计功能，可对流水线的检测通量、TAT、自动审核、复查率、异常样本、设备使用等方面进行详细统计和图形化呈现。 |
|  | 98 | 7、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |
|  | 99 | 全自动生化分析仪 1、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准。 |
|  | 100 | 2、光学检测速度≥2000测试/小时；电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥600测试/小时。 |
|  | 101 | 3、电解质模块须内置于生化分析仪光学检测单元内部，非独立的ISE电解质单元。 |
|  | 102 | 4、▲生化分析仪的最小检测单元采用双试剂盘，且最小检测单元的最大试剂位≥120个。 |
|  | 103 | 5、试剂盘具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。 |
|  | 104 | 6、可在线自动装、卸载试剂，具备自动预稀释、自动重测、凝块检测、液面感应功能。 |
|  | 105 | 7、样本位：单模块生化样本位≥300个，不含拓展位置。单模块同时分析项目数：≥60项。 |
|  | 106 | 8、采用硬质反应杯。 |
|  | 107 | 9、样本传输轨道：具有单独的样本返回轨道。 |
|  | 108 | 10、样本量：生化分析仪最小反应总体积：≤80μl。 |
|  | 109 | 11、光学系统：340nm-800nm，反应波长≥14个。 |
|  | 110 | 12、★生化分析单元随时满足用户需求提供开放试剂通道。 |
|  | 111 | 13、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |
|  | 112 | 全自动化学发光分析仪 1、线上免疫分析系统总测试速度≥600测试/小时。 |
|  | 113 | 2、单机或最小检测单元的最大测试速度≥300测试/小时。 |
|  | 114 | 3、定标类型：所有项目≤3点定标，减少定标浪费。 |
|  | 115 | 4、试剂最长在机稳定时间≥28天。 |
|  | 116 | 5、试剂瓶规格：可以提供≤100人份/瓶等的不同包装规格。 |
|  | 117 | 6、单机或单模块的试剂位≥30个，且试剂仓须有冷藏功能。 |
|  | 118 | 7、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 |
|  | 119 | 8、样本针：采取钢针加样技术或一次性吸样头，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能。 |
|  | 120 | 9、样本针携带污染率≤0.1PPM。 |
|  | 121 | 10、试验完成后，废弃杯/液自动丢弃。 |
|  | 122 | 11、反应液混匀方式：非接触式涡旋混匀或超声混匀。 |
|  | 123 | 12、▲原装试剂检测项目：≥50项，包含但不限于：甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、心肌标志物、炎症指标、骨代谢、生长激素、高血压、TORCH、糖尿病等检测。如果其中部分项目没有原装试剂，必须有开放通道或另加一台仪器来满足。 |
|  | 124 | 13、▲国家及省室间质评都有独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件。 |
|  | 125 | 14、▲乙肝五项及HIV等试剂效期≥12个月，便于长效期管理，提供证明材料 |
|  | 126 | 15、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。 |
|  | 127 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 7.急诊生化仪 | 128 | 1、仪器测试类型：随机任选分立式，要求全新原装，临床生化检测用； |
|  | 129 | 2、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准； |
|  | 130 | 3、▲测试速度：≥800-1000测试/小时（化学比色），含ISE时≥600测试/小时； |
|  | 131 | 4、▲样本系统：必须具有轨道进样系统，有条码扫描功能，能自动识别标本条码； |
|  | 132 | 5、样本针：具有液面探测，堵针检测、空吸检测、立体防撞等功能； |
|  | 133 | 6、试剂盘：≥90个具有冷藏功能的试剂位，2-8℃冷藏，仪器具备测试中试剂在线更换功能，条码扫描功能； |
|  | 134 | 7、试剂针：双试剂针，有液面感应、气泡检测及立体防撞等功能； |
|  | 135 | 8、温控系统：恒温方式，日常免维护；反应温度37℃±0.3℃，温度波动范围：±0.1℃； |
|  | 136 | 9、搅拌器：2组独立的搅拌系统； |
|  | 137 | 10、反应位≥160个； |
|  | 138 | 11、清洗装置：多种温水自动清洗功能； |
|  | 139 | 12、反应时间：10-25分钟之内可任意设定；急诊测定：可随时插入急诊样本，优先测定，仪器可24小时待机并可随时进入分析状态； |
|  | 140 | 13、吸光度线性范围：0-3.4Abs，最小反应体积≤100ul； |
|  | 141 | 14、分光系统：光栅后分光，波长≥12个，波长范围：340-800 nm； |
|  | 142 | 15、支持全中文或英文触摸屏操作，Windows操作系统，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序等； |
|  | 143 | 16、质量控制：原厂家生产配套生化试剂、复合校准品和质控品，且复合校准品项目数不少于23项，支持参数自动导入功能； |
|  | 144 | 17、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |
|  | 145 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 8.全自动微生物培养系统 | 146 | 1、摇摆震动恒温培养，可肉眼复核结果； |
|  | 147 | 2、标本类型：可检测临床血液、体液标本等，可以同机同时检测细菌、真菌及分枝杆菌； |
|  | 148 | 3、培养箱独立加热可有效控温，单机容量为≧60瓶，后期通过增加孵育箱即可增加容量； |
|  | 149 | 4、同一机箱可设定孵育天数及是否振摇，以适应不同细菌培养条件的不同需求； |
|  | 150 | 5、▲检测时间：24小时不停监测，每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果 自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示； |
|  | 151 | 6、检测方法：配置多种智能算法，涵盖了微生物生长的所有阶段。结合独特的曲线变化识别算法及微生物生长预测模型，可快速检测病原； |
|  | 152 | 7、▲配套的抗生素中和瓶可以吸附残留的抗生素，保证用药后患者的血培养检出率不受影响； |
|  | 153 | 8、有延迟培养功能，当培养瓶采集标本之后无法及时置入机器时，后放置入机器，检测结果不受影响； |
|  | 154 | 9、报警机制：完善的报警处理机制、阴阳性状态指示、错误操作提示、温度报警等； |
|  | 155 | 10、温控性能：温度准确度偏差应不超过±1.5℃ , 温度波动应不超过 3.0℃； |
|  | 156 | 11、培养仪外部和培养瓶位指示灯有多种颜色显示不同的培养状态； |
|  | 157 | 12、营养成份：具有多种营养成分，其中包含 V 因子和 X 因子等生长因子，利于苛养菌检出； |
|  | 158 | 13、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 159 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 9.全自动微生物鉴定分析系统 | 160 | 1、能用于细菌和真菌的鉴定及药敏测试。 |
|  | 161 | 2、鉴定方法：采用多参数色谱分析法或采用数值分类法与指纹图谱法相结合，药敏方法：采用比色法或比浊法。 |
|  | 162 | 3、需要手工加样的，需包含自动加样仪、检测模块，条码阅读器模块，实现了试剂信息和板卡信息的自动识别。或自动一体机，仪器内自动灌板加样、自动传送试卡到孵育箱/阅读器、自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料。 |
|  | 163 | 4、鉴定和药敏有联合有分开的模式。 |
|  | 164 | 5、可鉴定微生物种类包含但不限于：肠杆菌、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、等临床常见病原体。 |
|  | 165 | 6、药敏测试标准包含国际标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定。 |
|  | 166 | 7、有专家系统：专家系统依据最新 CLSI 标准或 EUCAST 标准对药物的敏感性进行判断或修正；具有专家系统，能够检测临床常见耐药表型， 如 MRSA、VRSA、VRE、 PRSP、HLAR、 CRE、 CRAB、CR-PAE等。 |
|  | 167 | 8、具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物，包括但不限于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴 坦、多粘菌素 B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。 |
|  | 168 | 9、每种抗菌药物多个浓度梯度， 国家耐药监测网技术方案必报药物全覆盖， 折点全覆盖；试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 |
|  | 169 | 10、报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，抗生素优化组合，根据临床选择用药的先后原则，分组(A、 B、C、 U） 报告药敏结果，有利于临床医师选择最适合的抗生素。 |
|  | 170 | 11、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 171 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 10.生物显微镜 | 172 | 1、齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统； |
|  | 173 | 2、铰链式观察筒，瞳距调节范围不窄于48-75mm，眼点可调节距离不窄于377-427mm， 倾斜角度≤30°，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，光路视场数FN≥20； |
|  | 174 | 3、与显微镜机身固定≥四孔物镜转盘； |
|  | 175 | 4、带固定防脱离锁栓，在360度旋转时，防止观察筒脱离，视场数F.N≥20，倾斜角度≤30°； |
|  | 176 | 5、高眼点宽视野的10倍目镜，视野数FN≥20； |
|  | 177 | 6、要求所提供的LED照明系统质量优秀，LED光源使用寿命长≥20000小时，要求光源是由底部安装，令整机高度一体化； |
|  | 178 | 7、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；所采用光学元件均为环保无铅玻璃； |
|  | 179 | 8、可以加装荧光显色装置。 |
| 11.低速台式离心机（1） | 180 | 1、用于分离血清或血浆； |
|  | 181 | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |
|  | 182 | 3、可一次性装载≥100支真空采血管可自动脱盖； |
|  | 183 | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |
|  | 184 | 5、微机控制，LCD液晶显示； |
|  | 185 | 6、具有瞬时离心功能； |
|  | 186 | 7、不会出现二次悬沉现象； |
| 12.低速台式离心机（2） | 187 | 1、用于分离血清或血浆； |
|  | 188 | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |
|  | 189 | 3、可一次性装载≥100支真空采血管或装载尿管≥40支，可不需脱盖； |
|  | 190 | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |
|  | 191 | 5、微机控制，LCD液晶显示； |
|  | 192 | 6、具有瞬时离心功能； |
|  | 193 | 7、不会出现二次悬沉现象； |
| 13.低速台式离心机（3） | 194 | 1、用于分离血清或血浆； |
|  | 195 | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |
|  | 196 | 3、一次性装载≥20支真空采血管，尺寸≤50*65*41CM； |
|  | 197 | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |
|  | 198 | 5、微机控制，LCD液晶显示； |
|  | 199 | 6、具有瞬时离心功能； |
|  | 200 | 7、不会出现二次悬沉现象； |
| 14.低速离心机（小型，PCR用） | 201 | 1、低利用离心沉降原理，PCR专用转头均可用于需微量离心、细胞分离和迅速与试管壁分离等试验； |
|  | 202 | 2、由主机和附件组成； |
|  | 203 | 3、配置的转子包括但不限于1.5ml或2.0ml等EP管用，PCR八连管的转子； |
|  | 204 | 4、转子可自行更换。 |
| 15.高速冷冻离心机 | 205 | 1、可实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数，可设置停机自动开盖或不开盖等功能； |
|  | 206 | 2、全金属结构多层防爆，不锈钢离心腔； |
|  | 207 | 3、一体化门锁； |
|  | 208 | 4、食品级硅胶整体密封圈； |
|  | 209 | 5、无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，温控范围：-20℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，；具备待机冷却功能； |
|  | 210 | 6、包括但不限于自检、门锁、堵转、超速、超温等检测报警等功能； |
| 16.洗板机 | 211 | 1、微孔内残留≤1μL； |
|  | 212 | 2、针板上所有针管不能破坏微孔； |
|  | 213 | 3、清洗时注液针板移动方向少； |
|  | 214 | 4、避免交叉污染； |
|  | 215 | 5、液瓶容量，清洗瓶，废液瓶； |
|  | 216 | 6、显示屏：全中文液晶显示； |
| 17.微量振荡器 | 217 | 1、速度范围：200-1500rpm； |
|  | 218 | 2、适用范围包括但不限于酶标板插板、96微孔板等。 |
| 18.旋涡混匀器 | 219 | 1、运行方式包括但不限于点动、连续、调速等； |
|  | 220 | 2、操作方式:旋钮+开关； |
|  | 221 | 3、转速提示:刻度+数字，可调节; |
|  | 222 | 4、工作台包括但不限于碗型、平板型、酶标板插板、60孔微量管插板等。 |
| 19.数显混匀器 | 223 | 1、有不少于3个批次的混匀定时设置，不少于3个定时键可循环使用； |
|  | 224 | 2、混匀设置的时间有记忆功能； |
|  | 225 | 3、混匀时间倒计数显示，有提示末次定时结束功能； |
|  | 226 | 4、可转换日期或时间； |
|  | 227 | 5、可卸式工作盘； |
|  | 228 | 6、应用于梅毒RPR、TRUST的筛查和检测试验等同时也应用于临床其它生化试验的混匀； |
| 20.生物安全柜（单人） | 229 | 1、（全排）外排，外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×800mm×2300mm； |
|  | 230 | 2、台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改）； |
|  | 231 | 3、平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s； |
|  | 232 | 4、系统排风总量不少于1200 m³/h；噪音等级：≤65dB（A）； |
|  | 233 | 5、送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%； |
|  | 234 | 6、生物安全性：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10⁵ ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； |
|  | 235 | 7、安全柜符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》和国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求； |
|  | 236 | 8、304#不锈钢一体化结构，内部可清洗； |
|  | 237 | 9、工作区采用负压环绕设计； |
|  | 238 | 10、工作台面材盆状式或凹盘式； |
|  | 239 | 11、前窗玻璃采用防爆玻璃； |
|  | 240 | 12、具有预约定时功能； |
|  | 241 | 13、安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa； |
|  | 242 | 14、前窗气流隔断设计； |
|  | 243 | 15、包括但不限于玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等； |
|  | 244 | 16、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； |
|  | 245 | 17、负压风道设有异物过滤结构。 |
| 21.生物安全柜（双人） | 246 | 1、生物安全柜（全排）外排，外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×800mm×2300mm。 |
|  | 247 | 2、台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改）； |
|  | 248 | 3、平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s； |
|  | 249 | 4、系统排风总量不少于1600 m³/h；噪音等级：≤65dB（A）； |
|  | 250 | 5、送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%； |
|  | 251 | 6、生物安全性：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10⁵ ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； |
|  | 252 | 7、安全柜符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》和国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求； |
|  | 253 | 8、304#不锈钢一体化结构，内部可清洗； |
|  | 254 | 9、工作区采用负压环绕设计； |
|  | 255 | 10、工作台面材盆状式或凹盘式； |
|  | 256 | 11、前窗玻璃采用防爆玻璃； |
|  | 257 | 12、具有预约定时功能； |
|  | 258 | 13、安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa； |
|  | 259 | 14、前窗气流隔断设计； |
|  | 260 | 15、包括但不限于玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等； |
|  | 261 | 16、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； |
|  | 262 | 17、负压风道设有异物过滤结构。 |
| 22.移液枪 | 263 | 1.材质耐腐蚀，下肢耐高温； |
|  | 264 | 2.精度可达到±0.5%至±2.0%，重复性可达到≤0.15%至≤2.1%； |
|  | 265 | 配置要求： 1.排枪（8通道）：0.5-10（2把），5-50（2把），50-300（4把）； 2.单通道：0.5-10（6把），5-50(5把），10-100（11把），20-200（20把），100-1000（9把）。 |
| 23.电子天平 | 266 | 1.称量范围‌0.5g至220g； |
|  | 267 | 2.读数精度‌：0.1mg至10mg； |
|  | 268 | 3.实际分度值d(mg)：10； |
|  | 269 | 4.检定分度值e（mg）:100； |
|  | 270 | 5.去皮范围：0.5-220g； |
|  | 271 | 6.外校砝码量值（g）：220； |
| 24.恒温融浆机 | 272 | 1、有温度传感系统； |
|  | 273 | 2、直接显示温度、工作状态以及时间； |
|  | 274 | 3、大容量水循环系统； |
|  | 275 | 4、解冻完成自动控干血袋； |
|  | 276 | 5、自动补水排水功能，一键清洗功能； |
|  | 277 | 6、超温报警、锁定。 |
| 25.血小板恒温振荡保存箱 | 278 | 1、双层钢化玻璃门，不锈钢内胆和振荡架体； |
|  | 279 | 2、有控温功能； |
|  | 280 | 3、有紫外线消毒功能； |
|  | 281 | 4、环保制冷； |
|  | 282 | 5、振荡架体连续左右往复、水平振荡运动；存放血小板袋数≥5袋； |
|  | 283 | 6、控温范围：22.0℃±2.0℃； |
|  | 284 | 7、报警温度﹤20℃或﹥24℃及非正常关机报警； |
|  | 285 | 8、振荡幅度：50±5mm；振荡频率：60±5周/分钟； |
|  | 286 | 9、具有USB数据导出功能。 |
| 26.电热恒温水浴箱 | 287 | 1、温度范围：5℃-100℃，温度波动：±0.5℃，可自动调节； |
|  | 288 | 2、有显示屏，有高温报警； |
|  | 289 | 3、不锈钢材质； |
|  | 290 | 4、容积：≥20L； |
|  | 291 | 5、产品尺寸不大于600*400*300。 |
| 27.医用冰箱（冷藏双门） | 292 | 1、玻璃展视柜，双开门； |
|  | 293 | 2、温度可控制在2-8℃之间； |
|  | 294 | 3、有温度显示，超温报警设置； |
|  | 295 | 4、有效容积≥880L。 |
| 28.医用冰箱（冷藏单门） | 296 | 1、玻璃展视柜，单开门； |
|  | 297 | 2、温度可控制在2-8℃之间； |
|  | 298 | 3、有温度显示，超温报警设置； |
|  | 299 | 4、有效容积≥260L。 |
| 29.医用冰箱（冷冻单门带锁） | 300 | 1、单开门，带锁； |
|  | 301 | 2、温度可控制在-20℃至-60℃； |
|  | 302 | 3、有温度显示，超温报警设置； |
|  | 303 | 4、有效容积≥260L。 |
| 30.医用冰箱（冷藏冷冻） | 304 | 1、分上下两层； |
|  | 305 | 2、冷藏温度在2-8℃，冷冻温度在-20℃以下； |
|  | 306 | 3、有温度显示，超温报警设置； |
|  | 307 | 4、有效容积≥280L。 |
| 31.医用冰箱（冷冻单门） | 308 | 1、单开门； |
|  | 309 | 2、温度在-20℃以下； |
|  | 310 | 3、有温度显示，超温报警设置； |
|  | 311 | 4、有效容积≥260L。 |
| 32.隔水电热培养箱 | 312 | 1、可控温，带定时功能，时间最大设定值为99小时； |
|  | 313 | 2、内外双重门结构； |
|  | 314 | 3、镜面不锈钢内胆； |
|  | 315 | 4、有超温报警系统； |
|  | 316 | 5、温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温； |
|  | 317 | 6、紫外线消毒； |
|  | 318 | 7、控温范围：RT+5-60℃；温度波动度℃：±0.3（@37）；温度均匀性℃：±0.5； |
|  | 319 | 8、容量≥260L。 |
| 33.二氧化碳培养仪 | 320 | 1、隔板≥2块，最大容量10块； |
|  | 321 | 2、触摸显示屏； |
|  | 322 | 3、紫外线消毒； |
|  | 323 | 4、二氧化碳传感器耐受不低于100℃运行； |
|  | 324 | 5、容积：≥160L； |
|  | 325 | 6、控温范围：RT+5-55℃；温度波动度℃：±0.3（@37）；温度均匀性℃：±0.5（@37）； |
|  | 326 | 7、CO2浓度控制范围：0-20%；浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）； |
|  | 327 | 8、内胆由不锈钢制成； |
|  | 328 | 9、外门加热并保温； |
|  | 329 | 10、气套式加热； |
|  | 330 | 11、增湿方式：底部水库自然蒸发方式；箱内湿度：≥90% RH； |
|  | 331 | 12、HEPA过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%；有减压阀； |
|  | 332 | 13、报警系统包括但不限于高低温报警、CO2 浓度报警、门未关严报警，独立过热保护装置； |
|  | 333 | 14、控制采用电磁阀控制系统； |
|  | 334 | 15、复门设计； |
|  | 335 | 16、采用环保硅胶； |
|  | 336 | 17、有漏电、过电压保护； |
|  | 337 | 18、包括但不限于对样品的超温报警，欠温报警、超浓度报警、欠浓度报警等功能； |
|  | 338 | 19、有ISO13485及CE认证、医疗器械注册证。 |
| 34.霉菌培养箱 | 339 | 1、用于人体来源样本的培养； |
|  | 340 | 2、有控温功能，有设定、测定温度双数字显示，带定时功能，时间较大设定值为999小时； |
|  | 341 | 3、箱体采用钢板，表面喷塑处理；内外双重门； |
|  | 342 | 4、镜面不锈钢内胆； |
|  | 343 | 5、有超温报警，漏电流、过电压保护功能； |
|  | 344 | 6、温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温； |
|  | 345 | 7、控温范围：RT+5-60℃；温度波动度℃：±1℃；温度均匀性℃：±2℃。 |
| 35.立式灭菌器（无蒸汽外排） | 346 | 1、用于医疗器械用品的灭菌消毒； |
|  | 347 | 2、腔室材质：不锈钢； |
|  | 348 | 3、灭菌温度：105℃-136℃，灭菌时间：0-99min； |
|  | 349 | 4、容积≥80L； |
|  | 350 | 5、无蒸汽外排。 |
| 36.立式灭菌器（有蒸汽外排） | 351 | 1、用于医疗器械用品的灭菌消毒； |
|  | 352 | 2、腔室材质：不锈钢； |
|  | 353 | 3、灭菌温度：105℃-136℃，灭菌时间：0-99min； |
|  | 354 | 4、容积≥80L； |
|  | 355 | 5、有蒸汽外排。 |
| 37.PP酸碱柜 | 356 | 1.容量≥12加仑； |
|  | 357 | 2.规格不小于600*500*900mm； |
|  | 358 | 3.有防水、耐强酸强碱与抗腐蚀性功能； |
|  | 359 | 4.有安全标识，有挂锁； |
|  | 360 | 5.铰链、碰珠均采用耐强酸、强碱的相同质材； |
|  | 361 | 6.一体成型、无缝焊接，至少有1个活动层； |
|  | 362 | 7.柜门可定制。 |
| 38.防爆柜（单门） | 363 | 1.容量不小于22加仑，尺寸不小于1700×600×500mm，支持弱酸弱碱存储，带CE认证； |
|  | 364 | 2.双层结构填充防火材料；内衬是适用于存储酸碱等腐蚀性试剂的不锈钢材质； |
|  | 365 | 3.包括但不限于静电接地夹、双锁系统等； |
|  | 366 | 4.单开门，可分区存放。 |
| 39.动态血沉压积测试仪 | 367 | 1、采用红外扫描、模拟光电技术； |
|  | 368 | 2、样品位（孔）≥30； |
|  | 369 | 3、有血沉和压积的测试数据； |
|  | 370 | 4、具有压积独立测量功能； |
|  | 371 | 5、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能； |
|  | 372 | 6、具有动态血沉曲线显示打印功能； |
|  | 373 | 7、具有自动换算血沉方程k值； |
|  | 374 | 8、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； |
|  | 375 | 9、显示结果温度设定换算功能，具有选择环境温度补偿功能。 |
|  | 376 | 10、测试结果存储≥16G或存储≥2万条数据； |
|  | 377 | 11、具有液面跟踪扫描功能； |
|  | 378 | 12、具有标本异常，自动识别提示功能； |
|  | 379 | 13、具有断电后数据保存功能； |
|  | 380 | 14、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
| 40.精子分析仪 | 381 | 1、精子分析仪包括但不限于显微镜、温控系统、照像机、扫描仪、分析系统，显微镜具有独立的医疗注册证； |
|  | 382 | 2、用于精子质量分析，使用范围包括精子浓度、活力检测、精子形态分析等； |
|  | 383 | 3、全自动一体机，全自动扫描分析，从放置样本开始，自动调焦、自动扫描、自动光亮度调节、自动分析； |
|  | 384 | 4、精子活力分析按照WHO5版的分类方法，分为前向运动精子（PR）、非前向运动精子（NP）、不动精子（IM），分别统计PR、NP、IM的百分率；可专门统计“快速前向运动精子（QPR），可以自定义设置参数阈值；可选择WHO4版标准检测，按a、b、c、d级统计并出检测报告；能自动统计精子浓度与精子总数，各级活力精子（PR、NP、IM）的浓度与精子总数，精子运动参数的单精子值与平均值等多项检测与统计项目； |
|  | 385 | 5、精子动力学自动分析：仪器可以自动完成精子活动力分级并计算对应精子数，准确分析各级活力精子，前向运动（PR）符合率≥95%，非前向运动（NP）符合率≥90%，不动精子（IM）符合率≥98%； |
|  | 386 | 6、提供精子动力学项自动分析参数包括但不限于曲线速度VCL、直线速度VSL、平均路径速度VAP、精子头侧摆幅度ALH、直线性LIN、前向性STR等下降、鞭打频BCF等，可显示任意单条运动精子的直线、曲线和平均运动轨迹分析，并在每幅精子轨迹图上有不少于三条彩色描述其运动轨迹和显示不少于9个运动参数值； |
|  | 387 | 7、具有圆细胞等非精子细胞浓度识别分析功能，在精子自动分析的过程中自动识别并计算浓度； |
|  | 388 | 8、可以扩展到形态分析，支持巴氏、Shorr、Diff-quik等染色，每种染色设置不同的参数阈值。 |
|  | 389 | 9、准确识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥95%，头部形状判别符合率≥95%； |
|  | 390 | 10、准确分割精子的顶体，头部和中段，自动识别并分析头部缺陷、顶体缺陷、颈部和中段缺陷、尾部缺陷等形状分类； |
|  | 391 | 11、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
| 41.核酸提取仪 | 392 | 1、▲适用开放系统 |
|  | 393 | 2、样本通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-32个样本 |
|  | 394 | 3、处理体积：30 - 1000µl |
|  | 395 | 4、磁珠残留量：≤5% |
|  | 396 | 5、▲污染控制：排气过滤模块，紫外灯灭菌 |
|  | 397 | 6、磁棒：16或32（8，16，24，32可以独立拆卸） |
|  | 398 | 7、深孔板位数：2块或4块 |
|  | 399 | 8、▲加热温度：裂解加热温度：室温～99℃ 洗脱加热温度：室温～99℃ |
|  | 400 | 9、内部存储：≤100组程序 |
|  | 401 | 10、深孔板类型：微量 96 深孔板(20‒1000 µl) |
|  | 402 | 11、程序设置：具有创建、修改、保存和删除等功能 |
|  | 403 | 12、自带系统，有中文系统，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
| 42.全自动医用PCR分析系统（96孔） | 404 | 1、激发光源：LED光源，冷光源，不少于10万小时免维护，终身保修。 |
|  | 405 | 2、检测器：光电传感器或光电倍增管。 |
|  | 406 | 3、样品容量：96孔 |
|  | 407 | 4、荧光检测波长≥4通道 |
|  | 408 | 5、▲适用开放系统 |
|  | 409 | 6、可检测的荧光素及染料：包括但不限于FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5等。 |
|  | 410 | 7、▲有激发、检测光的传输模式。 |
|  | 411 | 8、▲软件应用模式：包括但不限于，定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。 |
|  | 412 | 9、模块温度范围：4℃-99℃，升温速率(MAX)：≥4℃/S |
|  | 413 | 10、反应容积：15ul-100ul |
|  | 414 | 11、▲温控精度（HRM高分辨熔解曲线）≤±0.2℃，多点控温技术，独立温控系统 |
|  | 415 | 12、样品间温度均匀性：实测温度均匀性≤0.3，保证孔与孔之间温度完全一致。 |
|  | 416 | 13、断电保护：有断电保护功能。 |
|  | 417 | 14、电子自动锁控：运行时自动调节及锁住功能。 |
|  | 418 | 15、中文操作系统，中文操作软件。 |
|  | 419 | 16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 420 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 43.全自动医用PCR分析系统（48孔） | 421 | 1.激发光源：LED光源，冷光源，高亮长寿命免维护，终身保修。 |
|  | 422 | 2.▲检测器：光电二极管（PD）或CMOS |
|  | 423 | 3.▲样品容量：48孔 |
|  | 424 | 4.荧光检测波长：≥6通道，荧光线性≥0.990 |
|  | 425 | 5.▲适用开放系统 |
|  | 426 | 6.▲软件应用模式：包括但不限于定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析等。 |
|  | 427 | 7.模块温度范围：4℃-99℃ |
|  | 428 | 8.反应容积：5ul-100ul |
|  | 429 | 9.升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s |
|  | 430 | 10.▲温控精度：≤±0.1℃ |
|  | 431 | 11.断电保护：具有程序记忆功能。 |
|  | 432 | 12.中文操作系统，中文操作软件。 |
|  | 433 | 13.★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 434 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 44.自动加样仪 | 435 | 1.加样原理：注射泵吸样、加样,用于加样细菌悬液于鉴定或药敏板内； |
|  | 436 | 2.加样速度：每种卡片均不超过3分半钟内完成加样； |
|  | 437 | 3.语言选择：中文； |
|  | 438 | 4.显示方式:LED。 |
| 45.细菌浊度仪 | 439 | 1.测量范围：0~4MCF； |
|  | 440 | 2.最小示值：0.01 MCF； |
|  | 441 | 3.准确性：±0.1MCF以内； |
|  | 442 | 4.重复性：≤5%； |
|  | 443 | 5.尺寸不大于240mm*100mm*80mm。 |
| 46.酶标仪 | 444 | 1、测量通道：垂直8光路通道； |
|  | 445 | 2、测板类型：96孔微孔板、板条； |
|  | 446 | 3、▲光源：LED灯或卤素灯； |
|  | 447 | 4、波长范围：405 ~ 630nm，单波长，双波长检测； |
|  | 448 | 5、线性范围：0 ~ 3.000Abs，重复性CV≤1.0%； |
|  | 449 | 6、吸光度准确度：吸光度值为[0.0~1.0]时，误差≤±0.02Abs，吸光度值为（1.0~2.0]时，误差≤±0.03Abs，波长示值误差：≤±2nm； |
|  | 450 | 7、灵敏度：≥0.01mg/L，通道差异：≤0.02Abs |
|  | 451 | 8、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |
|  | 452 | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |
| 47.用水系统（水机） | 453 | 1、功能要求：为医院检验科所用，适用于生化免疫分析用水，需提供最新纯水机设备。 |
|  | 454 | 2、本系统是把市政自来水变成实验用水，高低峰供水自适应，24小时无人值守自动供水并可实现自动开关机功能。 |
|  | 455 | 3、▲前置原水系统：保证原供水不影响纯水机正常工作； |
|  | 456 | 4、产水量：单台产水量≥500L/h。 |
|  | 457 | 5、★产水水质：电阻率≥10MΩ，满足分析实验室用水的规格GB/T6682-2008 一级水标准 |
|  | 458 | 6、▲离子去除率：≥99% |
|  | 459 | 7、运行方式：连续运行，无人值守。 |
|  | 460 | 8、控制方式：全自动控制+手动控制，控制电路采用安全电压，电器和水路分离，避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。 |
|  | 461 | 9、回收系统：本系统管路为大循环管路，具备不间断动态纯水管路循环功能，防止水质下降及细菌滋生。 |
|  | 462 | 10、监测显示：可实时显示源水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率、产水流量、产水压力，RO压力，水箱液位、制水及供水状态人机界面显示 |
|  | 463 | 11、系统RO膜自动冲洗，定期灭菌功能。 |
|  | 464 | 12、保护功能：开机自检，高压保护、低压保护、漏水保护、无水保护，满水自动停机，水质超标报警等。 |
|  | 465 | 配置清单（包括但不限于）超纯水机1台 |
| 48.蜡块柜 | 466 | 1、一组不少于4节，每节不少于6抽； |
|  | 467 | 2、每个抽屉可存放标准塑料包埋盒蜡块不少于600块，每组可存放不少于15000块； |
|  | 468 | 3、柜体采用冷轧板加工成型，柜体表面处理脱脂除油，表调，锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑。 |
|  | 469 | 4、尺寸：不大于500*500*400mm（L*W*H） |
| 49.玻片柜 | 470 | 1. 带门带锁玻片柜 |
|  | 471 | 2. 尺寸不大于1700mm×500mm×520mm ，全套不少于4节，每节不少于18抽，不少于72只抽斗，不少于60000片标准病理切片（每抽可放不少于900片） |
|  | 472 | 3.表面经防锈处理。 |
| 50.防爆柜（双门） | 473 | 1.容量不少于45加仑，尺寸不小于1700×1100×500mm，支持弱酸弱碱存储，带CE认证； |
|  | 474 | 2.双层结构填充防火材料，不锈钢材质； |
|  | 475 | 3.包括但不限于静电接地夹、双锁系统、烟感报警器等； |
|  | 476 | 4.双开门。 |
| 51、洗眼器 | 477 | 1.加厚铜质，不助燃PP材质； |
|  | 478 | 2.使用压力0.2MPa-0.6MPa，不锈钢软管不少于1米； |
|  | 479 | 3.具有超强的抗油、酸、碱、盐酸溶液性能； |
|  | 480 | 4.设有防尘盖。 |
| 52.暗视野显微镜 | 481 | 1、配置消色差物镜，大视野； |
|  | 482 | 2、铰链式观察筒，双目镜； |
|  | 483 | 3、与显微镜机身固定≥四孔物镜转盘； |
|  | 484 | 4、专用暗视野聚光器，带可变孔径光栏； |
|  | 485 | 5、高眼点宽视野的10倍目镜，视野数FN≥20； |
|  | 486 | 6、★如果仪器出现故障，可在线指导，工作人员不能处理，联系后2小时内给出反应。如果当天处理不成功的，最大期限72小时内是处理完成。超过72小时的提供备用机。并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务。 |

- 四、耗材需求

- 投标资料需列明对应设备及检测项目所需的试剂及耗材清单

| 序号 | 设备名称 | 检测项目/耗材名称 | 未来一年预估标本量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 血常规五分类 | 181584 |
|  |  | 全程CRP | 80220 |
| 2 | 全自动荧光免疫分析仪 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定-化学发光法 | 4771 |
|  |  | 降钙素原检测-化学发光法 | 9285 |
|  |  | 氨基末端钠尿肽前体测定 | 7415 |
|  |  | 各种白介素及其受体测定-化学发光法 | 3655 |
| 3 | 全自动血型分析仪 | 特殊介质交叉配血 | 362 |
|  |  | 抗体筛选试验 | 238 |
|  |  | ABO+Rh血型鉴定-微柱凝集法 | 9298 |
| 4 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 糖化血红蛋白测定-色谱法 | 7196 |
| 5 | 阴道分泌物白带检测仪 | 阴道分泌物检查 | 20499 |
|  |  | 阴道炎检查 | 19185 |
| 6 | 全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台） | 血清白蛋白测定-化学法 | 49903 |
|  |  | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 67363 |
|  |  | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 50464 |
|  |  | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 96496 |
|  |  | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 71879 |
|  |  | 总蛋白测定-化学法 | 49760 |
|  |  | 血清碱性磷酸酶测定 | 43161 |
|  |  | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 71249 |
|  |  | 尿素测定-酶促动力学法 | 51051 |
|  |  | 血清尿酸测定 | 51469 |
|  |  | 肌酐测定 | 52099 |
|  |  | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 553 |
|  |  | 总二氧化碳(TCO2)测定-酶促动力学法 | 36984 |
|  |  | 总胆固醇测定-化学法或酶法 | 30475 |
|  |  | 甘油三酯测定-化学法或酶法 | 30695 |
|  |  | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 29874 |
|  |  | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 29881 |
|  |  | 血同型半胱氨酸测定-酶法 | 14623 |
|  |  | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 | 16909 |
|  |  | 血清肌酸激酶测定-速率法 | 16451 |
|  |  | 乳酸脱氢酶测定-速率法 | 16514 |
|  |  | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 14493 |
|  |  | 类风湿因子(RF)测定-各种免疫学方法 | 2820 |
|  |  | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)-免疫法 | 2815 |
|  |  | 淀粉酶测定-速率法 | 5007 |
|  |  | 葡萄糖测定各种酶法 | 36748 |
|  |  | 钾测定 | 35387 |
|  |  | 钠测定 | 35412 |
|  |  | 氯测定-离子选择电极法 | 35426 |
|  |  | 铁测定 | 22220 |
|  |  | 镁测定 | 20412 |
|  |  | 钙测定 | 22197 |
|  |  | 无机磷测定 | 19783 |
|  |  | 血清总胆汁酸测定-酶促法 | 3644 |
|  |  | 转铁蛋白测定-免疫比浊法或金标法 | 3036 |
|  |  | 血清总铁结合力测定 | 2982 |
|  |  | 血清铁蛋白测定-化学发光法 | 2945 |
|  |  | 血清C肽测定-化学发光法 | 1829 |
|  |  | 血清胰岛素测定-化学发光法 | 1986 |
|  |  | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-化学发光法 | 16807 |
|  |  | 梅毒螺旋体特异抗体测定-化学发光法 | 17408 |
|  |  | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-化学发光法 | 16699 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-化学发光法 | 10093 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-化学发光法 | 10095 |
|  |  | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-化学发光法 | 10089 |
|  |  | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-化学发光法 | 10093 |
|  |  | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-化学发光法 | 10095 |
|  |  | 雌二醇测定-化学发光法 | 8586 |
|  |  | 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 | 2940 |
|  |  | 血清促黄体生成素测定-化学发光法 | 2968 |
|  |  | 孕酮测定-化学发光法 | 8898 |
|  |  | 血清泌乳素测定-化学发光法 | 2847 |
|  |  | 睾酮测定-化学发光法 | 3243 |
|  |  | 血清人绒毛膜促性腺激素测定-化学发光法 | 9234 |
|  |  | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 | 13623 |
|  |  | 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 | 13626 |
|  |  | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 | 6547 |
|  |  | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 | 6547 |
|  |  | 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 | 19669 |
|  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法 | 3929 |
|  |  | 促甲状腺素受体抗体测定-化学发光法 | 2922 |
|  |  | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)-化学发光法 | 1625 |
|  |  | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 | 3658 |
|  |  | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 | 3113 |
|  |  | 糖类抗原测定-化学发光法(CA19-9) | 2126 |
|  |  | 糖类抗原测定-化学发光法(CA-125) | 1393 |
|  |  | 糖类抗原测定-化学发光法(CA15-3) | 1325 |
|  |  | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-化学发光法 | 553 |
| 8 | 自动微生物培养系统 | 需氧瓶 | 500 |
|  |  | 厌氧瓶 | 500 |
| 9 | 自动微生物分析系统 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 544 |
|  |  | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 96 |
|  |  | 酵母样真菌检测试剂盒 | 120 |
|  |  | 非发酵菌检测试剂盒 | 64 |
|  |  | 葡萄球菌检测试剂盒 | 144 |

说明：

- 未来一年预估标本量仅作为本项目耗材部分报价参考依据，不列入本项目预算范畴，耗材遴选及采购后续将依照相关法律法规及院内制度执行。

- 各投标人所报人份限价中包含的试剂、耗材若已纳入广东医保服务平台（简称“招采子系统”）线上挂网产品，所报人份限价价格需结合线上可交易价格考虑成本。涉及集采、区域联盟中选耗材或其他因政策要求调价的耗材，需依照政策价执行，不得进行二次议价。

- 中标后，采购人会依照上级要求对已挂网产品执行线上采购，因此投标人参与人份限价的耗材或试剂如已在线上挂网，需保证项目中标后采购人能够顺利执行线上采购。

- 所供试剂、耗材除突发公共事件或耗材本身特性要求，原则上不允许向医院提供少于90个日历日达到有效期的试剂或者耗材。

第三部分  供应商须知

供应商必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间之前，将响应文件上传至医院采购平台，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购人：本项目是指中山市东升医院，是采购活动当事人，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

2.供应商：是指在采购人完成本项目响应登记并提交响应文件的供应商。

3.“院内评审小组”是根据中山市东升医院院内相关制度，由有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

4.“成交供应商”是指经院内评审小组评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在院内评审小组推荐的成交候选供应商中确定的或院内评审小组受采购人委托直接确认的供应商。

5.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

6.签名和印章：签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的手写签名；印章包括机构法人印章。印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名和盖章是不同使用场景，应按招标文件要求在响应文件指定位置进行签名和盖章，对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

7.“全称”“公司全称”“加盖单位公章”及“公章”：在响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质响应文件上进行手写签名；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用供应商单位的印章完成。

8.“供应商代表签字”及“授权代表”：在响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“供应商代表签字”或“授权代表”应在响应文件编辑时使用在纸质响应文件上进行手写签名完成。

9.“法定代表人”：在响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质响应文件上进行手写签名完成。

10.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 现场纸质开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场纸质评审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 总价 |
| 6 | 报价要求 | 报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应文件要求 | 纸质响应文件（必须提供）：纸质响应文件正本1份，纸质响应文件副本2份。递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本一起封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。 封套均应按以下要求标记： “递交：中山市东升医院 项目名称： 项目编号： 在（招标截止时间）前不得启封”的字样。 采购人将拒绝并原封退回在其规定的招标截止时刻后收到的任何响应文件。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 2家 |
| 11 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 3家 此人数约定了开标与评审过程中的最低有效供应商家数。如开标当天，符合采购要求的供应商不足法定三家，本采购活动终止，并发布项目采购失败公告。 |
| 13 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交供应商。 |
| 14 | 其他 | 1.相关采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号 ）和《广东省财政厅广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（粤财采购〔2022〕6号）、财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、财库〔2017〕141号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。 |
| 19 | 专门面向中小企业采购 | 非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人及供应商进行的本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.关联企业响应说明

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

四、响应要求

1.响应登记

供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

2.招标文件的制作

招标文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求详见第五章说明。

3.招标文件的提交

3.1在招标文件提交截止时间前，供应商须将招标文件纸质版递交至采购人指定地址，招标截止时间结束后，将不允许供应商递交招标文件。

3.2采购人对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交招标文件，按无效响应处理：

（1）至提交招标文件截止时，招标文件未按时递交的。

（2）招标文件未按招标格式中注明需签字盖章的要求进行签名和加盖印章，或签名或印章不完整的。

- 五、具体评分方式

本项目使用综合评分法，总分100分，其中技术及商务条款占比 50 %，价格占比 50 %。价格由设备总价和检验项目耗材总价（详见附件1《中山市东升医院检验科及病理科配套设备试剂报价》）组成。

计算方式：价格分 = （评标基准价 / 投标报价） × 50% × 100。

基准价确定：评标基准价就是所有有效投标中的最低报价。

六、其他

- 1.索引准确性：投标文件中的“对应页码”须与实际内容位置需一致。评审将以标注的页码作为评定路径。若因上述不一致导致评标委员会无法在投标文件（含附件）中直接定位到相关产品信息，该技术指标视为未提供。

2.内容清晰度与标识： 投标人须确保所有扫描件及白皮书内容清晰可读。对于响应技术指标的关键参数，须在提供的白皮书或彩页原文中进行框选、高亮或下划线等显著标识，以明确具体。因标识不清或字迹模糊导致无法辨认的，后果由投标人自行承担，并按无效响应处理。

第四部分 招投标文件格式

中山市东升医院采购投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：      年     月     日

目  录

- 自查表………………………………………

- 资格性文件…………………………………

- 价格部分……………………………………

- 商务部分……………………………………

- 技术部分……………………………………

- 其他部分……………………………………

注：

- 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 唱标信封另单独封装。

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务状况报告或近12个月内任意1个月编制的财务报表）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近12个月内任意时间依法缴纳税收或社会保障资金的证明材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写） （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 具有有效的《医疗器械生产许可证》或具备相关经营范围的《医疗器械经营许可证》（或《食品药品经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动（按招标文件提供的“关于资格的声明函”格式填写） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 采购人查询供应商信用记录，查询截止时点为提交投标文件之日，由采购人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商信用记录，将查询的供应商信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 符合性 审查 | 投标有效期符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是唯一固定价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格未超过采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 主要服务内容和标准满足招标要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务无重大保留或偏差 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 实质性响应招标文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标中对应如实提供，对缺漏和不符合项可能直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

1.2技术商务评审自查表

填写要求：

1.请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2.其中带★的参数是必须完全响应的参数。

| 设备名称 | 序号 | 参数性质 | 具体要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 证明投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.全自动血液体液细胞分析仪 | 1 |  | 1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。CRP和SAA一个或两个都有，或可以扩展。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 2 | ▲ | 2、▲报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥2个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 3 | ▲ | 3、▲单机检测速度：血常规 ≥80个样本/小时；血常规＋CRP ≥70样本/小时；血常规＋SAA ≥70样本/小时；血常规+CRP+SAA ≥30样本/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 4 |  | 4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样，有急诊插入功能；所有末梢全血检测用血量≤40μl。可自动识别条码，双向LIS系统 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 5 |  | 5、样本模式：全血、微量血、预稀释血、体液（包括脑脊液、胸水、腹水、滑膜液等），具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 6 |  | 6、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 7 |  | 7、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 8 |  | 8、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 9 | ▲ | 9、▲具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 10 |  | 10、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 11 |  | 11、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）*109/L，红细胞：（0-8.6）* 1012/L，血小板：（0-5000）* 109/L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 12 |  | 12、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 * 109/L，红细胞≤0.02 *1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 * 109/L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 13 |  | 13、CRP线性范围：0.2~320mg/L。SAA线性范围：5~350mg/L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 14 | ▲ | 14、▲可提供原厂配套的高、中、低值中的至少两个水平的质控品，同一质控品中包含CBC、白细胞分类等在内的所有报告项目。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 15 |  | 15、有可扩增到推染阅片功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 16 | ★ | 16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 17 |  | 配置清单（包括但不限于） 1 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2 电源线 3 说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2.全自动荧光免疫分析仪 | 18 |  | 1、项目必须包含但不限于以下4个项目，用于肌钙蛋白，B型钠尿肽前体，降钙素，白介素等的快速检测。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 19 |  | 2、小型或台上机，尺寸不大于1*1M。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 20 | ▲ | 3、▲检测速度：≥86T/H，首样报告≤19分钟。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 21 |  | 4、样本类型：人体血清、血浆（肝素 / EDTA/枸橼酸等抗凝血浆样本） |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 22 |  | 5、进样方式：轨道式或盘式进样。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 23 |  | 6、测试模式：LIS模式、条码模式、顺序模式；可以双向条码。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 24 |  | 7、测光值重复性：CV≤5%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 25 |  | 8、测光值稳定性：对比初始时的测试结果相对偏差不超过±10%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 26 |  | 9、试剂容量有小包装，≤100人份。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 27 | ★ | 10、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 28 | ★ | 11、★如果仪器出现故障，可在线指导，工作人员不能处理，联系后2小时内给出反应。如果当天处理不成功的，最大期限72小时内是处理完成。超过72小时的提供备用机。并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 29 |  | 配置清单（包括但不限于） 1 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2 电源线 3 说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3.全自动血型分析仪 | 30 |  | 1、设备用途：用于ABO/RhD血型正反定型、Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验（DAT）、间接抗人球蛋白试验（IAT）等血型试验的全自动检测。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 31 |  | 2、实验载体：柱凝集法检测试剂卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 32 |  | 3、运行模式：支持样本、试剂、柱凝集卡持续加载，循环进样；同种实验任务单独操作；多种不同实验同时操作，支持急诊优先检测。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 33 | ▲ | 4、▲测试速度：≥100测试/小时，样本容量：≥50个样本（可双向条码），试剂卡容量≥40卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 34 |  | 5、离心机：转速范围：0~2000r/min， 离心机≥12卡位。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 35 |  | 6、孵育位：24（2×12）个孵育位。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 36 |  | 7、加样通道：≥2个加样通道。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 37 |  | 8、加样方式：一次性TIP头或重复性加样钢针。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 38 |  | 9、试剂位：12个细胞试剂位，带自动偏心混匀功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 39 |  | 10、条码扫描：具备试管架条码、样本条码、微柱凝胶卡条码以及试剂瓶条码自动扫描，可支持多种条码。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 40 |  | 11、加样精度： 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤1% ≤±2% 50 ≤3% ≤±5% |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 41 |  | 12、判读系统：高清数码成像，图片可永久保存，数据可备份，软件自动识别；可对结果进行溯源；具备疑问结果，可进行肉眼审核。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 42 |  | 13、质控品：具备配套试剂质控检测功能，可使用第三方质控品。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 43 |  | 14、穿刺打孔功能：打孔器模块，自动穿刺打孔，按需打孔。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 44 | ★ | 15、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 45 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4.糖化血红蛋白检测仪 | 46 | ★ | 1、★检测原理:高效液相色谱法(HPLC)。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 47 |  | 2、主要检测项目:HbAlc、HbA1、HbF等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 48 |  | 3、进样方式:样品杯或管自动进样，或试管穿刺式自动进样，可识别条码。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 49 |  | 4、进样位≥50，有专用急诊位置。样本速度≥100样本/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 50 | ▲ | 5、▲样本:样本无需预处理，全血或溶血模式。可自动混匀。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 51 |  | 6、分析时间:每个样品小于 2分钟。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 52 |  | 7、CV≤2.0%。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 53 |  | 8、数据输出:主机操作界面中英文均可，至少可以储存1000个检测结果。报告软件要求中文，有检测数据统计查询等功能。有网络接口，支持双向条码，具备联网功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 54 |  | 9、系统:全自动控制，有自动维护、自动报警和错误提示功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 55 |  | 10、校准和质控:能够自动校准，有原厂质控或可做第三方质控品，并保存质控图。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 56 | ★ | 11、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 57 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5.阴道分泌物检测仪 | 58 | ▲ | 1、▲检测：全自动检测，仪器能有自主学习功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 59 | ▲ | 2、▲形态学检测方法学：显微镜检法； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 60 | ▲ | 3、▲准确率：仪器分析判断样本中成分与肉眼判读结果的相符率：≥90%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 61 | ▲ | 4、▲检测速度≥50个/小时； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 62 | ▲ | 5、▲卡仓：卡仓装载检测卡容量≥20人份； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 63 |  | 6、检出限：仪器应能检出浓度水平≥5个/HP的红细胞、白细胞和霉菌样本； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 64 | ▲ | 7、▲检测项目：形态学，干化学，或形态学+干化学等多种检测模式； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 65 |  | 8、形态学检测：能识别上皮细胞、红细胞、白细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽生孢子）、杆菌、球菌、线索细胞、滴虫、杂菌等有形成分；最好有相应的质控品； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 66 |  | 9、干化学检测：包括但不限于：脯氨酸氨基肽酶（PIP）、唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH；最好有相应的质控品； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 67 |  | 10、细胞分类图片：可根据样本中细胞类别，可以单个查看，也可以汇总查看，对所识别到的细胞进行分类并计数，能人工调整识别错误的细胞到对的位置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 68 |  | 11、清洁度：依据《全国临床检验操作规程》的要求进行判定; |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 69 |  | 12、镜检图片：高倍视野（物镜40倍）下≥20个； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 70 |  | 13、报警提醒：卡仓空报、废卡仓满报警、清洗液瓶空报警、废液瓶满报警、玻片不足报警、堵孔报警等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 71 |  | 14、网络功能：仪器支持双向LIS系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 72 |  | 15、可操作性：全中文可个性化定制界面； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 73 |  | 16、仪器大小：长度≤1.2M，台上或落地机都可以； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 74 | ★ | 17、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 75 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 6.全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台） | 76 | ▲ | 全自动生化免疫系统整体技术要求 1.1▲所投流水线产品需配置样本进样单元、离心单元、去盖单元、出样单元、轨道系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪，以上所有功能模块由轨道连接实现完整的自动化流程。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 77 |  | 1.2整套设备生化免疫流水线含样本前后处理系统及全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪设备。流水线可升级拓展，或可上线其他多学科分析仪。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 78 |  | 1.3流水线采用电力驱动，非气源动力，为科室节省空间、降低噪音和能耗。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 79 |  | 1.4设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 80 |  | 2、样本进出样模块 2.1单个进出样模块的样本容量≥350管。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 81 |  | 2.2单个进出样模块处理速度≥450管/小时，在同一位置管理进出样样本。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 82 |  | 2.3进样单元可以识别区分样本管的尺寸大小、样本管类型及管盖类型、管盖颜色、样本血量、条码识别等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 83 |  | 2.4支持急诊样本优先处理。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 84 |  | 2.5具备批量/倾倒式进样功能，单模块通量≥600管。批量/倾倒式进样模块支持与样本传输系统无缝对接，无需手工倾倒装载样本。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 85 |  | 3、离心模块 3.1在线离心机总处理能力≥480管/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 86 |  | 3.2单台离心机处理能力≥400管/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 87 |  | 3.3单台离心机单批次最大装载量≥80管。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 88 |  | 3.4具备加急样本优先处理的功能。具有样本前处理阶段样本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 89 |  | 4、去盖模块 4.1去盖单元处理能力≥700管/小时，具备紫外消毒功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 90 |  | 4.2去盖方式：旋转式去盖，具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 91 | ▲ | 5、轨道传输系统 5.1▲主体轨道通量≥2轨道。轨道可以对样本进行定位追踪。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 92 |  | 5.2每条轨道处理速度≥1500管/小时。便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能（需提供证明材料）。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 93 |  | 5.3轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的检测分析仪均可独立工作。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 94 |  | 6、流水线数据管理软件 6.1能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 95 |  | 6.2提供系统所需配套电脑及服务器，以及信息监控大屏。大屏显示可以支持流水线上分析仪清洗液余量的统计分析和报警提醒功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 96 |  | 6.3开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并且能够派遣专业IT工程师与LIS工程师进行IT功能协同对接服务。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 97 |  | 6.4具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。具备统计功能，可对流水线的检测通量、TAT、自动审核、复查率、异常样本、设备使用等方面进行详细统计和图形化呈现。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 98 | ★ | 7、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 99 |  | 全自动生化分析仪 1、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 100 |  | 2、光学检测速度≥2000测试/小时；电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥600测试/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 101 |  | 3、电解质模块须内置于生化分析仪光学检测单元内部，非独立的ISE电解质单元。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 102 | ▲ | 4、▲生化分析仪的最小检测单元采用双试剂盘，且最小检测单元的最大试剂位≥120个。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 103 |  | 5、试剂盘具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 104 |  | 6、可在线自动装、卸载试剂，具备自动预稀释、自动重测、凝块检测、液面感应功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 105 |  | 7、样本位：单模块生化样本位≥300个，不含拓展位置。单模块同时分析项目数：≥60项。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 106 |  | 8、采用硬质反应杯。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 107 |  | 9、样本传输轨道：具有单独的样本返回轨道。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 108 |  | 10、样本量：生化分析仪最小反应总体积：≤80μl。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 109 |  | 11、光学系统：340nm-800nm，反应波长≥14个。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 110 | ★ | 12、★生化分析单元随时满足用户需求提供开放试剂通道。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 111 | ★ | 13、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 112 |  | 全自动化学发光分析仪 1、线上免疫分析系统总测试速度≥600测试/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 113 |  | 2、单机或最小检测单元的最大测试速度≥300测试/小时。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 114 |  | 3、定标类型：所有项目≤3点定标，减少定标浪费。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 115 |  | 4、试剂最长在机稳定时间≥28天。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 116 |  | 5、试剂瓶规格：可以提供≤100人份/瓶等的不同包装规格。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 117 |  | 6、单机或单模块的试剂位≥30个，且试剂仓须有冷藏功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 118 |  | 7、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 119 |  | 8、样本针：采取钢针加样技术或一次性吸样头，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 120 |  | 9、样本针携带污染率≤0.1PPM。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 121 |  | 10、试验完成后，废弃杯/液自动丢弃。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 122 |  | 11、反应液混匀方式：非接触式涡旋混匀或超声混匀。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 123 | ▲ | 12、▲原装试剂检测项目：≥50项，包含但不限于：甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、心肌标志物、炎症指标、骨代谢、生长激素、高血压、TORCH、糖尿病等检测。如果其中部分项目没有原装试剂，必须有开放通道或另加一台仪器来满足。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 124 | ▲ | 13、▲国家及省室间质评都有独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 125 | ▲ | 14、▲乙肝五项及HIV等试剂效期≥12个月，便于长效期管理，提供证明材料 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 126 | ★ | 15、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 127 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 7.急诊生化仪 | 128 |  | 1、仪器测试类型：随机任选分立式，要求全新原装，临床生化检测用； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 129 |  | 2、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 130 | ▲ | 3、▲测试速度：≥800-1000测试/小时（化学比色），含ISE时≥600测试/小时； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 131 | ▲ | 4、▲样本系统：必须具有轨道进样系统，有条码扫描功能，能自动识别标本条码； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 132 |  | 5、样本针：具有液面探测，堵针检测、空吸检测、立体防撞等功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 133 |  | 6、试剂盘：≥90个具有冷藏功能的试剂位，2-8℃冷藏，仪器具备测试中试剂在线更换功能，条码扫描功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 134 |  | 7、试剂针：双试剂针，有液面感应、气泡检测及立体防撞等功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 135 |  | 8、温控系统：恒温方式，日常免维护；反应温度37℃±0.3℃，温度波动范围：±0.1℃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 136 |  | 9、搅拌器：2组独立的搅拌系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 137 |  | 10、反应位≥160个； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 138 |  | 11、清洗装置：多种温水自动清洗功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 139 |  | 12、反应时间：10-25分钟之内可任意设定；急诊测定：可随时插入急诊样本，优先测定，仪器可24小时待机并可随时进入分析状态； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 140 |  | 13、吸光度线性范围：0-3.4Abs，最小反应体积≤100ul； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 141 |  | 14、分光系统：光栅后分光，波长≥12个，波长范围：340-800 nm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 142 |  | 15、支持全中文或英文触摸屏操作，Windows操作系统，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 143 |  | 16、质量控制：原厂家生产配套生化试剂、复合校准品和质控品，且复合校准品项目数不少于23项，支持参数自动导入功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 144 | ★ | 17、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，开展项目匹配全套办公设备。中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 145 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 8.全自动微生物培养系统 | 146 |  | 1、摇摆震动恒温培养，可肉眼复核结果； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 147 |  | 2、标本类型：可检测临床血液、体液标本等，可以同机同时检测细菌、真菌及分枝杆菌； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 148 |  | 3、培养箱独立加热可有效控温，单机容量为≧60瓶，后期通过增加孵育箱即可增加容量； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 149 |  | 4、同一机箱可设定孵育天数及是否振摇，以适应不同细菌培养条件的不同需求； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 150 | ▲ | 5、▲检测时间：24小时不停监测，每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果 自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 151 |  | 6、检测方法：配置多种智能算法，涵盖了微生物生长的所有阶段。结合独特的曲线变化识别算法及微生物生长预测模型，可快速检测病原； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 152 | ▲ | 7、▲配套的抗生素中和瓶可以吸附残留的抗生素，保证用药后患者的血培养检出率不受影响； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 153 |  | 8、有延迟培养功能，当培养瓶采集标本之后无法及时置入机器时，后放置入机器，检测结果不受影响； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 154 |  | 9、报警机制：完善的报警处理机制、阴阳性状态指示、错误操作提示、温度报警等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 155 |  | 10、温控性能：温度准确度偏差应不超过±1.5℃ , 温度波动应不超过 3.0℃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 156 |  | 11、培养仪外部和培养瓶位指示灯有多种颜色显示不同的培养状态； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 157 |  | 12、营养成份：具有多种营养成分，其中包含 V 因子和 X 因子等生长因子，利于苛养菌检出； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 158 | ★ | 13、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 159 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 9.全自动微生物鉴定分析系统 | 160 |  | 1、能用于细菌和真菌的鉴定及药敏测试。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 161 |  | 2、鉴定方法：采用多参数色谱分析法或采用数值分类法与指纹图谱法相结合，药敏方法：采用比色法或比浊法。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 162 |  | 3、需要手工加样的，需包含自动加样仪、检测模块，条码阅读器模块，实现了试剂信息和板卡信息的自动识别。或自动一体机，仪器内自动灌板加样、自动传送试卡到孵育箱/阅读器、自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 163 |  | 4、鉴定和药敏有联合有分开的模式。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 164 |  | 5、可鉴定微生物种类包含但不限于：肠杆菌、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、等临床常见病原体。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 165 |  | 6、药敏测试标准包含国际标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 166 |  | 7、有专家系统：专家系统依据最新 CLSI 标准或 EUCAST 标准对药物的敏感性进行判断或修正；具有专家系统，能够检测临床常见耐药表型， 如 MRSA、VRSA、VRE、 PRSP、HLAR、 CRE、 CRAB、CR-PAE等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 167 |  | 8、具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物，包括但不限于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴 坦、多粘菌素 B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 168 |  | 9、每种抗菌药物多个浓度梯度， 国家耐药监测网技术方案必报药物全覆盖， 折点全覆盖；试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 169 |  | 10、报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，抗生素优化组合，根据临床选择用药的先后原则，分组(A、 B、C、 U） 报告药敏结果，有利于临床医师选择最适合的抗生素。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 170 | ★ | 11、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 171 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 10.生物显微镜 | 172 |  | 1、齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 173 |  | 2、铰链式观察筒，瞳距调节范围不窄于48-75mm，眼点可调节距离不窄于377-427mm， 倾斜角度≤30°，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，光路视场数FN≥20； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 174 |  | 3、与显微镜机身固定≥四孔物镜转盘； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 175 |  | 4、带固定防脱离锁栓，在360度旋转时，防止观察筒脱离，视场数F.N≥20，倾斜角度≤30°； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 176 |  | 5、高眼点宽视野的10倍目镜，视野数FN≥20； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 177 |  | 6、要求所提供的LED照明系统质量优秀，LED光源使用寿命长≥20000小时，要求光源是由底部安装，令整机高度一体化； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 178 |  | 7、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；所采用光学元件均为环保无铅玻璃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 179 |  | 8、可以加装荧光显色装置。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 11.低速台式离心机（1） | 180 |  | 1、用于分离血清或血浆； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 181 |  | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 182 |  | 3、可一次性装载≥100支真空采血管可自动脱盖； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 183 |  | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 184 |  | 5、微机控制，LCD液晶显示； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 185 |  | 6、具有瞬时离心功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 186 |  | 7、不会出现二次悬沉现象； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 12.低速台式离心机（2） | 187 |  | 1、用于分离血清或血浆； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 188 |  | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 189 |  | 3、可一次性装载≥100支真空采血管或装载尿管≥40支，可不需脱盖； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 190 |  | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 191 |  | 5、微机控制，LCD液晶显示； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 192 |  | 6、具有瞬时离心功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 193 |  | 7、不会出现二次悬沉现象； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 13.低速台式离心机（3） | 194 |  | 1、用于分离血清或血浆； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 195 |  | 2、离心速度最高转速4000r/min，转速偏差±10rpm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 196 |  | 3、一次性装载≥20支真空采血管，尺寸≤50*65*41CM； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 197 |  | 4、金属机箱，不锈钢离心腔；自吸式门锁；具有开盖自动停机及多种保护功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 198 |  | 5、微机控制，LCD液晶显示； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 199 |  | 6、具有瞬时离心功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 200 |  | 7、不会出现二次悬沉现象； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 14.低速离心机（小型，PCR用） | 201 |  | 1、低利用离心沉降原理，PCR专用转头均可用于需微量离心、细胞分离和迅速与试管壁分离等试验； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 202 |  | 2、由主机和附件组成； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 203 |  | 3、配置的转子包括但不限于1.5ml或2.0ml等EP管用，PCR八连管的转子； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 204 |  | 4、转子可自行更换。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 15.高速冷冻离心机 | 205 |  | 1、可实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数，可设置停机自动开盖或不开盖等功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 206 |  | 2、全金属结构多层防爆，不锈钢离心腔； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 207 |  | 3、一体化门锁； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 208 |  | 4、食品级硅胶整体密封圈； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 209 |  | 5、无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，温控范围：-20℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，；具备待机冷却功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 210 |  | 6、包括但不限于自检、门锁、堵转、超速、超温等检测报警等功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 16.洗板机 | 211 |  | 1、微孔内残留≤1μL； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 212 |  | 2、针板上所有针管不能破坏微孔； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 213 |  | 3、清洗时注液针板移动方向少； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 214 |  | 4、避免交叉污染； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 215 |  | 5、液瓶容量，清洗瓶，废液瓶； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 216 |  | 6、显示屏：全中文液晶显示； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 17.微量振荡器 | 217 |  | 1、速度范围：200-1500rpm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 218 |  | 2、适用范围包括但不限于酶标板插板、96微孔板等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 18.旋涡混匀器 | 219 |  | 1、运行方式包括但不限于点动、连续、调速等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 220 |  | 2、操作方式:旋钮+开关； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 221 |  | 3、转速提示:刻度+数字，可调节; |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 222 |  | 4、工作台包括但不限于碗型、平板型、酶标板插板、60孔微量管插板等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 19.数显混匀器 | 223 |  | 1、有不少于3个批次的混匀定时设置，不少于3个定时键可循环使用； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 224 |  | 2、混匀设置的时间有记忆功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 225 |  | 3、混匀时间倒计数显示，有提示末次定时结束功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 226 |  | 4、可转换日期或时间； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 227 |  | 5、可卸式工作盘； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 228 |  | 6、应用于梅毒RPR、TRUST的筛查和检测试验等同时也应用于临床其它生化试验的混匀； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 20.生物安全柜（单人） | 229 |  | 1、（全排）外排，外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×800mm×2300mm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 230 |  | 2、台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 231 |  | 3、平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 232 |  | 4、系统排风总量不少于1200 m³/h；噪音等级：≤65dB（A）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 233 |  | 5、送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 234 |  | 6、生物安全性：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10⁵ ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 235 |  | 7、安全柜符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》和国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 236 |  | 8、304#不锈钢一体化结构，内部可清洗； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 237 |  | 9、工作区采用负压环绕设计； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 238 |  | 10、工作台面材盆状式或凹盘式； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 239 |  | 11、前窗玻璃采用防爆玻璃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 240 |  | 12、具有预约定时功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 241 |  | 13、安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 242 |  | 14、前窗气流隔断设计； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 243 |  | 15、包括但不限于玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 244 |  | 16、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 245 |  | 17、负压风道设有异物过滤结构。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 21.生物安全柜（双人） | 246 |  | 1、生物安全柜（全排）外排，外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×800mm×2300mm。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 247 |  | 2、台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 248 |  | 3、平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 249 |  | 4、系统排风总量不少于1600 m³/h；噪音等级：≤65dB（A）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 250 |  | 5、送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 251 |  | 6、生物安全性：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10⁵ ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 252 |  | 7、安全柜符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》和国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 253 |  | 8、304#不锈钢一体化结构，内部可清洗； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 254 |  | 9、工作区采用负压环绕设计； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 255 |  | 10、工作台面材盆状式或凹盘式； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 256 |  | 11、前窗玻璃采用防爆玻璃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 257 |  | 12、具有预约定时功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 258 |  | 13、安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 259 |  | 14、前窗气流隔断设计； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 260 |  | 15、包括但不限于玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 261 |  | 16、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 262 |  | 17、负压风道设有异物过滤结构。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 22.移液枪 | 263 |  | 1.材质耐腐蚀，下肢耐高温； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 264 |  | 2.精度可达到±0.5%至±2.0%，重复性可达到≤0.15%至≤2.1%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 265 |  | 配置要求： 1.排枪（8通道）：0.5-10（2把），5-50（2把），50-300（4把）； 2.单通道：0.5-10（6把），5-50(5把），10-100（11把），20-200（20把），100-1000（9把）。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 23.电子天平 | 266 |  | 1.称量范围‌0.5g至220g； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 267 |  | 2.读数精度‌：0.1mg至10mg； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 268 |  | 3.实际分度值d(mg)：10； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 269 |  | 4.检定分度值e（mg）:100； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 270 |  | 5.去皮范围：0.5-220g； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 271 |  | 6.外校砝码量值（g）：220； |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 24.恒温融浆机 | 272 |  | 1、有温度传感系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 273 |  | 2、直接显示温度、工作状态以及时间； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 274 |  | 3、大容量水循环系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 275 |  | 4、解冻完成自动控干血袋； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 276 |  | 5、自动补水排水功能，一键清洗功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 277 |  | 6、超温报警、锁定。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 25.血小板恒温振荡保存箱 | 278 |  | 1、双层钢化玻璃门，不锈钢内胆和振荡架体； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 279 |  | 2、有控温功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 280 |  | 3、有紫外线消毒功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 281 |  | 4、环保制冷； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 282 |  | 5、振荡架体连续左右往复、水平振荡运动；存放血小板袋数≥5袋； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 283 |  | 6、控温范围：22.0℃±2.0℃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 284 |  | 7、报警温度﹤20℃或﹥24℃及非正常关机报警； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 285 |  | 8、振荡幅度：50±5mm；振荡频率：60±5周/分钟； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 286 |  | 9、具有USB数据导出功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 26.电热恒温水浴箱 | 287 |  | 1、温度范围：5℃-100℃，温度波动：±0.5℃，可自动调节； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 288 |  | 2、有显示屏，有高温报警； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 289 |  | 3、不锈钢材质； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 290 |  | 4、容积：≥20L； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 291 |  | 5、产品尺寸不大于600*400*300。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 27.医用冰箱（冷藏双门） | 292 |  | 1、玻璃展视柜，双开门； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 293 |  | 2、温度可控制在2-8℃之间； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 294 |  | 3、有温度显示，超温报警设置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 295 |  | 4、有效容积≥880L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 28.医用冰箱（冷藏单门） | 296 |  | 1、玻璃展视柜，单开门； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 297 |  | 2、温度可控制在2-8℃之间； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 298 |  | 3、有温度显示，超温报警设置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 299 |  | 4、有效容积≥260L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 29.医用冰箱（冷冻单门带锁） | 300 |  | 1、单开门，带锁； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 301 |  | 2、温度可控制在-20℃至-60℃； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 302 |  | 3、有温度显示，超温报警设置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 303 |  | 4、有效容积≥260L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 30.医用冰箱（冷藏冷冻） | 304 |  | 1、分上下两层； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 305 |  | 2、冷藏温度在2-8℃，冷冻温度在-20℃以下； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 306 |  | 3、有温度显示，超温报警设置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 307 |  | 4、有效容积≥280L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 31.医用冰箱（冷冻单门） | 308 |  | 1、单开门； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 309 |  | 2、温度在-20℃以下； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 310 |  | 3、有温度显示，超温报警设置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 311 |  | 4、有效容积≥260L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 32.隔水电热培养箱 | 312 |  | 1、可控温，带定时功能，时间最大设定值为99小时； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 313 |  | 2、内外双重门结构； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 314 |  | 3、镜面不锈钢内胆； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 315 |  | 4、有超温报警系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 316 |  | 5、温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 317 |  | 6、紫外线消毒； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 318 |  | 7、控温范围：RT+5-60℃；温度波动度℃：±0.3（@37）；温度均匀性℃：±0.5； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 319 |  | 8、容量≥260L。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 33.二氧化碳培养仪 | 320 |  | 1、隔板≥2块，最大容量10块； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 321 |  | 2、触摸显示屏； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 322 |  | 3、紫外线消毒； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 323 |  | 4、二氧化碳传感器耐受不低于100℃运行； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 324 |  | 5、容积：≥160L； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 325 |  | 6、控温范围：RT+5-55℃；温度波动度℃：±0.3（@37）；温度均匀性℃：±0.5（@37）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 326 |  | 7、CO2浓度控制范围：0-20%；浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 327 |  | 8、内胆由不锈钢制成； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 328 |  | 9、外门加热并保温； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 329 |  | 10、气套式加热； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 330 |  | 11、增湿方式：底部水库自然蒸发方式；箱内湿度：≥90% RH； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 331 |  | 12、HEPA过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%；有减压阀； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 332 |  | 13、报警系统包括但不限于高低温报警、CO2 浓度报警、门未关严报警，独立过热保护装置； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 333 |  | 14、控制采用电磁阀控制系统； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 334 |  | 15、复门设计； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 335 |  | 16、采用环保硅胶； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 336 |  | 17、有漏电、过电压保护； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 337 |  | 18、包括但不限于对样品的超温报警，欠温报警、超浓度报警、欠浓度报警等功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 338 |  | 19、有ISO13485及CE认证、医疗器械注册证。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 34.霉菌培养箱 | 339 |  | 1、用于人体来源样本的培养； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 340 |  | 2、有控温功能，有设定、测定温度双数字显示，带定时功能，时间较大设定值为999小时； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 341 |  | 3、箱体采用钢板，表面喷塑处理；内外双重门； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 342 |  | 4、镜面不锈钢内胆； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 343 |  | 5、有超温报警，漏电流、过电压保护功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 344 |  | 6、温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 345 |  | 7、控温范围：RT+5-60℃；温度波动度℃：±1℃；温度均匀性℃：±2℃。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 35.立式灭菌器（无蒸汽外排） | 346 |  | 1、用于医疗器械用品的灭菌消毒； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 347 |  | 2、腔室材质：不锈钢； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 348 |  | 3、灭菌温度：105℃-136℃，灭菌时间：0-99min； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 349 |  | 4、容积≥80L； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 350 |  | 5、无蒸汽外排。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 36.立式灭菌器（有蒸汽外排） | 351 |  | 1、用于医疗器械用品的灭菌消毒； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 352 |  | 2、腔室材质：不锈钢； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 353 |  | 3、灭菌温度：105℃-136℃，灭菌时间：0-99min； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 354 |  | 4、容积≥80L； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 355 |  | 5、有蒸汽外排。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 37.PP酸碱柜 | 356 |  | 1.容量≥12加仑； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 357 |  | 2.规格不小于600*500*900mm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 358 |  | 3.有防水、耐强酸强碱与抗腐蚀性功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 359 |  | 4.有安全标识，有挂锁； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 360 |  | 5.铰链、碰珠均采用耐强酸、强碱的相同质材； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 361 |  | 6.一体成型、无缝焊接，至少有1个活动层； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 362 |  | 7.柜门可定制。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 38.防爆柜（单门） | 363 |  | 1.容量不小于22加仑，尺寸不小于1700×600×500mm，支持弱酸弱碱存储，带CE认证； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 364 |  | 2.双层结构填充防火材料；内衬是适用于存储酸碱等腐蚀性试剂的不锈钢材质； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 365 |  | 3.包括但不限于静电接地夹、双锁系统等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 366 |  | 4.单开门，可分区存放。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 39.动态血沉压积测试仪 | 367 |  | 1、采用红外扫描、模拟光电技术； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 368 |  | 2、样品位（孔）≥30； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 369 |  | 3、有血沉和压积的测试数据； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 370 |  | 4、具有压积独立测量功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 371 |  | 5、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 372 |  | 6、具有动态血沉曲线显示打印功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 373 |  | 7、具有自动换算血沉方程k值； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 374 |  | 8、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 375 |  | 9、显示结果温度设定换算功能，具有选择环境温度补偿功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 376 |  | 10、测试结果存储≥16G或存储≥2万条数据； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 377 |  | 11、具有液面跟踪扫描功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 378 |  | 12、具有标本异常，自动识别提示功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 379 |  | 13、具有断电后数据保存功能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 380 | ★ | 14、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 40.精子分析仪 | 381 |  | 1、精子分析仪包括但不限于显微镜、温控系统、照像机、扫描仪、分析系统，显微镜具有独立的医疗注册证； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 382 |  | 2、用于精子质量分析，使用范围包括精子浓度、活力检测、精子形态分析等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 383 |  | 3、全自动一体机，全自动扫描分析，从放置样本开始，自动调焦、自动扫描、自动光亮度调节、自动分析； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 384 |  | 4、精子活力分析按照WHO5版的分类方法，分为前向运动精子（PR）、非前向运动精子（NP）、不动精子（IM），分别统计PR、NP、IM的百分率；可专门统计“快速前向运动精子（QPR），可以自定义设置参数阈值；可选择WHO4版标准检测，按a、b、c、d级统计并出检测报告；能自动统计精子浓度与精子总数，各级活力精子（PR、NP、IM）的浓度与精子总数，精子运动参数的单精子值与平均值等多项检测与统计项目； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 385 |  | 5、精子动力学自动分析：仪器可以自动完成精子活动力分级并计算对应精子数，准确分析各级活力精子，前向运动（PR）符合率≥95%，非前向运动（NP）符合率≥90%，不动精子（IM）符合率≥98%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 386 |  | 6、提供精子动力学项自动分析参数包括但不限于曲线速度VCL、直线速度VSL、平均路径速度VAP、精子头侧摆幅度ALH、直线性LIN、前向性STR等下降、鞭打频BCF等，可显示任意单条运动精子的直线、曲线和平均运动轨迹分析，并在每幅精子轨迹图上有不少于三条彩色描述其运动轨迹和显示不少于9个运动参数值； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 387 |  | 7、具有圆细胞等非精子细胞浓度识别分析功能，在精子自动分析的过程中自动识别并计算浓度； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 388 |  | 8、可以扩展到形态分析，支持巴氏、Shorr、Diff-quik等染色，每种染色设置不同的参数阈值。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 389 |  | 9、准确识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥95%，头部形状判别符合率≥95%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 390 |  | 10、准确分割精子的顶体，头部和中段，自动识别并分析头部缺陷、顶体缺陷、颈部和中段缺陷、尾部缺陷等形状分类； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 391 | ★ | 11、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 41.核酸提取仪 | 392 | ▲ | 1、▲适用开放系统 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 393 |  | 2、样本通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-32个样本 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 394 |  | 3、处理体积：30 - 1000µl |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 395 |  | 4、磁珠残留量：≤5% |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 396 | ▲ | 5、▲污染控制：排气过滤模块，紫外灯灭菌 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 397 |  | 6、磁棒：16或32（8，16，24，32可以独立拆卸） |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 398 |  | 7、深孔板位数：2块或4块 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 399 | ▲ | 8、▲加热温度：裂解加热温度：室温～99℃ 洗脱加热温度：室温～99℃ |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 400 |  | 9、内部存储：≤100组程序 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 401 |  | 10、深孔板类型：微量 96 深孔板(20‒1000 µl) |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 402 |  | 11、程序设置：具有创建、修改、保存和删除等功能 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 403 |  | 12、自带系统，有中文系统，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 42.全自动医用PCR分析系统（96孔） | 404 |  | 1、激发光源：LED光源，冷光源，不少于10万小时免维护，终身保修。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 405 |  | 2、检测器：光电传感器或光电倍增管。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 406 |  | 3、样品容量：96孔 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 407 |  | 4、荧光检测波长≥4通道 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 408 | ▲ | 5、▲适用开放系统 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 409 |  | 6、可检测的荧光素及染料：包括但不限于FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 410 | ▲ | 7、▲有激发、检测光的传输模式。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 411 | ▲ | 8、▲软件应用模式：包括但不限于，定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 412 |  | 9、模块温度范围：4℃-99℃，升温速率(MAX)：≥4℃/S |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 413 |  | 10、反应容积：15ul-100ul |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 414 | ▲ | 11、▲温控精度（HRM高分辨熔解曲线）≤±0.2℃，多点控温技术，独立温控系统 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 415 |  | 12、样品间温度均匀性：实测温度均匀性≤0.3，保证孔与孔之间温度完全一致。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 416 |  | 13、断电保护：有断电保护功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 417 |  | 14、电子自动锁控：运行时自动调节及锁住功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 418 |  | 15、中文操作系统，中文操作软件。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 419 | ★ | 16、★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 420 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 43.全自动医用PCR分析系统（48孔） | 421 |  | 1.激发光源：LED光源，冷光源，高亮长寿命免维护，终身保修。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 422 | ▲ | 2.▲检测器：光电二极管（PD）或CMOS |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 423 | ▲ | 3.▲样品容量：48孔 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 424 |  | 4.荧光检测波长：≥6通道，荧光线性≥0.990 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 425 | ▲ | 5.▲适用开放系统 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 426 | ▲ | 6.▲软件应用模式：包括但不限于定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 427 |  | 7.模块温度范围：4℃-99℃ |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 428 |  | 8.反应容积：5ul-100ul |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 429 |  | 9.升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 430 | ▲ | 10.▲温控精度：≤±0.1℃ |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 431 |  | 11.断电保护：具有程序记忆功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 432 |  | 12.中文操作系统，中文操作软件。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 433 | ★ | 13.★自带分析系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 434 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 44.自动加样仪 | 435 |  | 1.加样原理：注射泵吸样、加样,用于加样细菌悬液于鉴定或药敏板内； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 436 |  | 2.加样速度：每种卡片均不超过3分半钟内完成加样； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 437 |  | 3.语言选择：中文； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 438 |  | 4.显示方式:LED。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 45.细菌浊度仪 | 439 |  | 1.测量范围：0~4MCF； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 440 |  | 2.最小示值：0.01 MCF； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 441 |  | 3.准确性：±0.1MCF以内； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 442 |  | 4.重复性：≤5%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 443 |  | 5.尺寸不大于240mm*100mm*80mm。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 46.酶标仪 | 444 |  | 1、测量通道：垂直8光路通道； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 445 |  | 2、测板类型：96孔微孔板、板条； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 446 | ▲ | 3、▲光源：LED灯或卤素灯； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 447 |  | 4、波长范围：405 ~ 630nm，单波长，双波长检测； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 448 |  | 5、线性范围：0 ~ 3.000Abs，重复性CV≤1.0%； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 449 |  | 6、吸光度准确度：吸光度值为[0.0~1.0]时，误差≤±0.02Abs，吸光度值为（1.0~2.0]时，误差≤±0.03Abs，波长示值误差：≤±2nm； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 450 |  | 7、灵敏度：≥0.01mg/L，通道差异：≤0.02Abs |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 451 | ★ | 8、★自带分析系统，有中文系统，承担仪器连接医院LIS系统服务，提供与项目匹配的全套办公设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 452 |  | 配置清单（包括但不限于） 1.电脑（含键盘、鼠标、显示器整套） 2.电源线 3.说明书、合格证、保修卡。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 47.用水系统（水机） | 453 |  | 1、功能要求：为医院检验科所用，适用于生化免疫分析用水，需提供最新纯水机设备。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 454 |  | 2、本系统是把市政自来水变成实验用水，高低峰供水自适应，24小时无人值守自动供水并可实现自动开关机功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 455 | ▲ | 3、▲前置原水系统：保证原供水不影响纯水机正常工作； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 456 |  | 4、产水量：单台产水量≥500L/h。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 457 | ★ | 5、★产水水质：电阻率≥10MΩ，满足分析实验室用水的规格GB/T6682-2008 一级水标准 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 458 | ▲ | 6、▲离子去除率：≥99% |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 459 |  | 7、运行方式：连续运行，无人值守。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 460 |  | 8、控制方式：全自动控制+手动控制，控制电路采用安全电压，电器和水路分离，避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 461 |  | 9、回收系统：本系统管路为大循环管路，具备不间断动态纯水管路循环功能，防止水质下降及细菌滋生。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 462 |  | 10、监测显示：可实时显示源水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率、产水流量、产水压力，RO压力，水箱液位、制水及供水状态人机界面显示 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 463 |  | 11、系统RO膜自动冲洗，定期灭菌功能。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 464 |  | 12、保护功能：开机自检，高压保护、低压保护、漏水保护、无水保护，满水自动停机，水质超标报警等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 465 |  | 配置清单（包括但不限于）超纯水机1台 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 48.蜡块柜 | 466 |  | 1、一组不少于4节，每节不少于6抽； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 467 |  | 2、每个抽屉可存放标准塑料包埋盒蜡块不少于600块，每组可存放不少于15000块； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 468 |  | 3、柜体采用冷轧板加工成型，柜体表面处理脱脂除油，表调，锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 469 |  | 4、尺寸：不大于500*500*400mm（L*W*H） |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 49.玻片柜 | 470 |  | 1. 带门带锁玻片柜 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 471 |  | 2. 尺寸不大于1700mm×500mm×520mm ，全套不少于4节，每节不少于18抽，不少于72只抽斗，不少于60000片标准病理切片（每抽可放不少于900片） |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 472 |  | 3.表面经防锈处理。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 50.防爆柜（双门） | 473 |  | 1.容量不少于45加仑，尺寸不小于1700×1100×500mm，支持弱酸弱碱存储，带CE认证； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 474 |  | 2.双层结构填充防火材料，不锈钢材质； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 475 |  | 3.包括但不限于静电接地夹、双锁系统、烟感报警器等； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 476 |  | 4.双开门。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 51、洗眼器 | 477 |  | 1.加厚铜质，不助燃PP材质； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 478 |  | 2.使用压力0.2MPa-0.6MPa，不锈钢软管不少于1米； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 479 |  | 3.具有超强的抗油、酸、碱、盐酸溶液性能； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 480 |  | 4.设有防尘盖。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 52.暗视野显微镜 | 481 |  | 1、配置消色差物镜，大视野； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 482 |  | 2、铰链式观察筒，双目镜； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 483 |  | 3、与显微镜机身固定≥四孔物镜转盘； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 484 |  | 4、专用暗视野聚光器，带可变孔径光栏； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 485 |  | 5、高眼点宽视野的10倍目镜，视野数FN≥20； |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 486 |  | 6、★如果仪器出现故障，可在线指导，工作人员不能处理，联系后2小时内给出反应。如果当天处理不成功的，最大期限72小时内是处理完成。超过72小时的提供备用机。并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 商务要求 |  |  | 1.交货期及安装要求 |  |  |  |
|  | 487 |  | 1.1安装地点：中山市东升医院相关使用科室，签订合同后 30天时间内完成安装调试。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 488 |  | 1.2设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 489 |  | 1.3验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 2.设备及售后要求 |  |  |  |
|  | 490 | ★ | 2.1★售后能力：中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，24小时热线指导，响应时间为2小时内，工程师到达现场时间为12小时内，排除故障时限为到达现场后72小时内。如果产品故障在检修72小时后仍无法排除，中标供应商应在72小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 491 |  | 2.2合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过6个月，进口设备不超过12个月。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 492 | ★ | 2.3★广东省至少配有1名专业维修工程师，设备终身免费保修。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 493 |  | 2.4.保修期内厂家每年免费回访设备至少6次。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 3.售后体系： |  |  |  |
|  | 494 |  | 3.1备件库： 厂家需在国内设有正规的备件库，常用备件能够保证现货供应，避免长时间等待维修零件。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 495 |  | 3.2培训支持： 提供全面的操作培训、质控培训及简单的故障排查培训。每年至少提供一次仪器性能校准（血细胞分析仪至少一年二次），定期巡检。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 496 |  | 3.3软件升级： 终身免费提供软件系统升级服务，以适应新的检验标准和医保政策要求。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 4.其他 |  |  |  |
|  | 497 |  | 4.1中标供应商负责将科室建设成为符合设备使用标准的实验室，包含且不限于以下项目:弱电系统(网络布线及网络插座)、强电系统(包含设备、照明、插座供电配线及配套配电箱)、壁挂空调、确保科室所有设备在突发停电后≥30分钟的后备电源系统（如UPS保护电源）等设施(所需费用包含在中标金额内)。项目完成后确保实验室可符合标准使用，若出现不符合设备使用的缺漏项目，均由中标供应商负责。 |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 498 |  | 4.2承担设备连接医院LIS系统服务和费用，包括但不限于以下方面：检验系统（除一般检验系统基本功能外，还要包括国家、省数据一键上传，各质量指标统计统计，各类型的数据统计，质控，自动审核等功能）、输血系统（要联医院系统和血站发血系统获取相关信息）、院感发单系统、微生物系统、POCT系统、学习培训系统、SOP文件系统，AI辅助功能等。 |  |  | 见投标文件第（）页 |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 二、资格性文件

## 2.1投标函

致：中山市东升医院

我方确认收到贵方项目名称：            采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：      ），（供应商名称、地址）作为供应商已正式授权 （被供应商授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件之日起       天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰地理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚地理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 2.2法定代表人证明书

致：中山市东升医院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

供应商名称（盖公章）：

签发日期：

#### 地址：

## 2.3 法定代表人授权委托书

致：中山市东升医院

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

特此声明。

随附《法定代表人证明》

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：  年   月  日

## 2.4关于资格的声明函

致：中山市东升医院

关于贵方采购项目名称：       ，项目编号：       ，投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称） ；

3.我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.我方承诺：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.我方承诺：具备履行合同所必需的公司资质及专业技术能力。

6.我方承诺：在参加采购活动前三年内，在经营活动及参与采购活动中没有重大违法记录及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

特此声明！

附资格文件如下：

按招标文件第一部分投标邀请函第六大点供应商资格条件提供相关证明材料

供应商认为其他有必要的说明

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

2.5招标承诺书

致：采购人

本供应商已详细阅读了       招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、  中山  市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

6.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

7.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

8.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本供应商在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

三、价格部分

3.1评标一览表

项目名称：

项目编号：

| 采购包：采购内容 | 投标总价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：1、供应商须按要求填写所有信息，且报价最多保留两位小点，不得随意更改本表格式。

- 投标报价不得高于采购预算金额，否则将被认定为无效投标。

- 此表的投标总价是所有需采购人支付的本招标项目的金额总数。

4.如有其他内容，供应商可在备注一栏加以补充说明。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人/被授权代表签名：

日  期：

3.2投标明细报价表

本投标明细报价表（仅作参考，供应商可自拟格式填报）。

| 序号 | 设备名称 | 需求台数（台/套） | 品牌 | 型号 | 产地 | 有效使用年限（年） | 备注 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液体液细胞分析仪 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自动血型分析仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阴道分泌物白带检测仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全自动生化免疫流水线（含全自动生化分析仪1台+化学发光免疫分析仪2台） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自动生化仪（急诊生化） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自动微生物培养系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动微生物分析系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生物显微镜 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 低速台式离心机（1） | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 低速台式离心机（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低速台式离心机（3） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低速离心机（小型，PCR用） | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 高速冷冻离心机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自动洗板机 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 微量振荡器 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 旋涡混匀器 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 数显梅毒旋转仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 生物安全柜（单人） | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 生物安全柜（双人） | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 移液枪 | 59把（各规格） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电子天平 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 恒温融浆机 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电热恒温水浴箱 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 医用冰箱（冷藏双门） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 医用冰箱（冷藏单门） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 医用冰箱（冷冻单门带锁） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 医用冰箱（冷藏冷冻） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 医用冰箱（冷冻单门） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 霉菌培养箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 立式灭菌器（无蒸汽外排） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 立式灭菌器（有蒸汽外排） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PP酸碱柜 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 防爆柜（单门） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 动态血沉压机测试仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 精子分析仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 全自动核酸提取仪 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 全自动医用PCR分析系统（96孔） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 全自动医用PCR分析系统（48孔） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 自动加样仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 细菌浊度仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 酶标分析仪 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 用水系统（水机） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 蜡块柜 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 玻璃柜 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 防爆柜（双门） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 洗眼器 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 暗视野显微镜 | 1 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 3.3中小企业声明函

3.3.1中小企业声明函（非中小企业无须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。

2.本公司参加  （采购人）  的  （采购项目）  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若供应商不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给予产品的价格扣除。

单位名称（并加盖公章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日  期：     年     月     日

3.4产品适用采购政策情况表（如此表不适用，供应商可不提供）

| 中小企 业扶持 政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 本企业小型、微型企业产品金额合计① |  |  |  |  |  |
|  | （ ）小型、微型企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） |  |  |  |  |  |
| 节能 产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 认证证书编号 |  | 金额 |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页 |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页 |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《投标明细报价表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件，加盖供应商公章。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

6.  如此表不适用，供应商可不提供。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 四、商务部分

## 4.1供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1、如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 4.2企业所获得的各级各类资质和认证

项目名称                                         项目编号

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据招标文件中评审表相关内容填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

4.3完成过同类项目业绩介绍

项目名称                         项目编号

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 地点 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据招标文件中评审表相关内容填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月    日

4.4拟任执行管理及技术人员情况

项目名称                         项目编号

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 获得认证资质证书 | 主要经验及承担过的项目 | 联系电话 | 本地社保年限 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：根据招标文件中评审表相关内容填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

五、技术部分

5.1服务方案

项目名称：                         项目编号

|  | 供应商应按照招标文件要求和“用户需求书”中相关服务的内容，对提供的相关服务作出详细的描述。 |
| --- | --- |

注：供应商应尽可能提供详细说明，以便评委会对供应商方案有详细了解。如因提供内容不详导致供应商方案被否决，责任由供应商自负。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年     月     日

## 5.2其他重要事项说明及承诺（如有）

（请扼要叙述）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

5.3提供相关评审资料原件附表（如需）

由于项目评审时需供应商提供相关评审资料原件，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在投标文件中，随原件在评标前递交：

| 评审资料原件目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

附表1：                  中山市东升医院院内采购资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照、法人登记证、法人和授权人身份证等相关资质证明）副本复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前1年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下证明材料之一：（1）2025年度财务状况报告；（2）投标截止日前1年内任意1个月的财务月度报表；（3）企业所在基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函并加盖公章（格式自拟，声明内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的公司资质及专业技术能力。”） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函并加盖公章（格式自拟，声明内容包括但不限于：“我方在本次采购活动三年内未发生重大违法记录。”） 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购“严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商须提供上述网站纸质版查询结果作为相关证明材料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 提供声明函并加盖公章（格式自拟，声明内容包括但不限于：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，未同时参加本采购项目或采购包投标/响应。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，未再参与本项目投标/响应。”） |
| 是否通过资格审查 |  |  |

采购项目：                                    专家签名：                      日期：

说明：1.符合性审查评价用○/×表示。    2.资格审查有任何一条不通过者则视为未通过。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 供应商 | 投标 有效期符合要求 | 投标文件资料齐全、签署合格 | 投标价格是唯一固定价 | 投标报价不得高于采购预算金额 | 投标报价无重大漏项或不合理 | 主要服务内容和标准满足招标要求 | 商务无 重大保留或偏差 | 实质性响应招标文件 | 是否通过进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：打“×”的请说明原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2.表中全部条件满足为通过， 同意进入下一阶段评议。

3.是否通过进入下一阶段评议一栏中应写 “通过”或“不通过”。

采购项目：

专家签名：                                                                                           日    期：

附表3：

中山市东升医院院内采购评分表

| 分值构成 |  |  | 技术及商务条款占比 50 %，价格（设备和试剂总价）占比 50 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | ... |
| 1 | 总体技术要求响应 | 9 | 就投标人对总体技术要求响应进行评审： 优：完全响应并优于招标要求，得9分； 良：完全响应并满足招标要求，得5分； 中：部分响应，基本满足招标要求，得1分； 差：整体响应差，不满足招标要求，得0分。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体商务要求及其他要求响应 | 20 | 就投标人对总体商务要求及其他要求响应进行评审： 优：完全响应并优于招标要求，得20分； 良：完全响应并满足招标要求，得15分； 中：部分响应并部分满足招标要求，得10分； 差：整体响应差，不满足招标要求，得0分。 |  |  |  |  |
| 3 | 设备技术参数条款响应 | 12 | 就投标人对▲重要技术参数响应进行评审，每不满足一项扣0.3分，扣完为止，满分12分； 投标人须提供产品彩页介绍、产品技术参数及使用说明书作为技术证明文件，如产品使用说明书为英文版，需同时提供中文版。 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 就投标人对非重要技术参数响应及其性能、配置情况进行评审： 优：完全响应及其性能和配置情况优于招标文件要求，得9分； 良：完全响应及其性能和配置情况满足招标文件要求，得5分； 中：部分响应及其性能和配置情况部分满足招标文件要求，得1分； 差：整体响应差，基本不满足招标文件要求，得0分。 |  |  |  |  |
| 总计 |  | 50 |  |  |  |  |  |

采购项目：                     专家签名：                      日期：