化州市第四人民医院胰岛素泵采购项目二次询价公告

我院因临床业务发展需要，拟以询价方式采购胰岛素泵1台，现将有关事项公告如下，诚邀符合资格条件的供应商参与本次报价。

- 项目名称

化州市第四人民医院胰岛素泵采购项目

- 采购需求

胰岛素泵参数要求如下：

- 配套泵管理系统，可实现全院统一管理，预留血糖仪、电子胰岛素注射笔扩展接口，管理软件具备医疗器械许可证；

- 整机采用全中文操作菜单，操作直观简便；

- 支持U-100、U-40两种浓度胰岛素智能换算适配，兼容短效、速效胰岛素；

- 基础率支持24段、48段分段设置，可自动分配或个性化手动设置；内置速效、短效胰岛素专用数据库；基础率调节范围0.01～35 U/h；临时基础率可在标准值0～250%区间调节，时长0～24小时；输注增量可根据用量自动分级切换；

- 具备一键立即输注、方波/双波长餐时大剂量输注模式，支持大剂量参数预设；大剂量设置范围0.1～88U，单步增幅0.1U，输注速度可调；电机驱动螺杆自动复位；最大储药量3.18毫升（318U）；

- 多重剂量限制：单次大剂量、每小时基础量、每日总输注量均可限额管控；

- 多层安全防护：按键自动锁、儿童防误操作锁，医生、工程师分级密码权限管理；

- 完备声光警示：阻塞、低电量、低药量、输注中断、药液用尽蜂鸣报警，附带按键音、用餐提醒、血糖测量提醒，报警项目可自主选配，堵塞触发剂量、低药量报警阈值支持自定义设置；

- 供电配置：内置Type-C快充电池，充电快，待机时间长。

- 立项控制价及履约期限

- 本项目立项最高限价：人民币35000.00元，供应商报价不得高于该限价；

- 合同履约期限：自双方签订采购合同之日起执行。

- 供应商资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部规定：具备独立承担民事责任能力；商业信誉良好，财务会计制度健全；具备履约必需的设备与专业技术能力；近3年经营活动无重大违法违规记录。

- 本项目不接受联合体参与报价，仅限独立法人单位投标。

- 报价应提交材料（全部加盖单位公章）

- 三证合一营业执照复印件；法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件（如需委托）；

- 正式报价单，清晰标注项目报价、供应商联系人及有效联系电话。

资料装订要求

所有材料按上文顺序胶钉装订成册（一式一份），独立密封包装，封面列明供应商全称、联系人、联系电话，封口处加盖公章。仅接受现场纸质递交，传真、电子邮件等非现场形式报价一律无效。

- 报价递交时间及地点

- 公告公示期：2026年9月3日至2026年9月7日（共3个工作日，工作日受理时段：上午8:00-11:30，下午14:30-17:30）；

- 截止递交时间：2026年9月7日17:30前，逾期不予受理；

- 递交地点：化州市第四人民医院3号楼16楼采购办。

- 无效报价情形

出现下列情况之一的，报价资料直接作无效处理：

- 超出截止时间递交资料的；

- 供应商资质不满足招标要求的；

- 提交材料缺项、不符合装订密封规范的；

- 以传真、邮箱、线上传输等非现场纸质方式报送的；

- 同一供应商多次重复递交报价文件的；

- 提供虚假资质、虚假报价材料的。

- 联系方式

采购人：化州市第四人民医院

详细地址：广东省化州市平定镇交通路118号

联系人：钟先生

联系电话：0668-7531275

邮政编码：525135

- 其他事项

- 本询价公告最终解释权归化州市第四人民医院所有；

- 供应商参与本次报价须严格遵守政府采购相关法律法规，存在违法违规行为的，自行承担全部法律责任；

- 本次采购严格遵循公开、公平、公正原则，保障各合法供应商平等权益。

化州市第四人民医院

2026年9月3日