
  



中山市东升医院医用干燥柜项目（三次）
响应文件








报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：



1

[bookmark: _Toc15065][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc32605]一、报价单
报价一览表
我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位本次报价为：
	设备名称
	

	型号
	

	制造商/品牌
	

	制造商性质
	大型企业       中小企业□       小微企业□
（中小企业须提供中小企业声明函等证明文件，格式自拟）

	产地
	

	质保期（年）
	

	数量
	1 台/套

	投标总价（元）
（含税价）
	小写：                         元
大写：                         元

	设备使用年限（年）
	



注意事项：
1.·修正原则：若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准，若小写正确且能反映真实意图，可申请澄清以小写修正大写。
2.  投标报价不得高于采购预算金额，否则将被认定为无效投标。


供应商名称（加盖公章）：                             
法定代表（负责人）或授权代表人 
（签字或加盖个人名章）：
_____年  月  日


二、承诺函
承诺函

致中山市东升医院：
本公司                   （公司名称）参加 中山市东升医院医用干燥柜采购项目（三次）采购项目，现承诺：
我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目报价有效期为90天
4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方完全服从和尊重选定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中选资格。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称（加盖公章）：              
法定代表人或其委托人签字：
日期：_____年     月    日
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[bookmark: _Toc4305]三、具备独立承担民事责任的能力(相关业务经营范围营业执照)；分支机构参与投标的，须提提供总公司及分公司的营业执照复印件，以及总公司向分支机构出具的授权文件。
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[bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc11351]四、法定代表人身份证明书
法定代表人证明书


姓名：               性别：              年龄： 
身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

 特此证明！


单位（加盖公章）：
                          日期：   年   月   日



（附法定代表人身份证正、反面）









五、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）
授权委托书
致：中山市东升医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。
授权单位（加盖公章）：  
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：     年   月   日
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：
说明：1. “法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
      3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 将此证明书提交对方作为合同附件。
5. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
6. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7. 身份证复印件或扫描件须在有效期内。
8. 有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。



受托人身份证正面和反面复印件



六、无围标、串标行为声明函
无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次 中山市东升医院医用干燥柜采购项目（三次），无以下围标、串标行为：
1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此声明。

                    
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托人签字：
日期：      年    月   日


[bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc26969]

[bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc15508]七、提供  近 12 个月内任何 1 个月编制的财务报表复印件

八、近 12 个月内任何时间的纳税证明资料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明。

九、近 12 个月内任何时间的缴交社保证明资料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

十、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录 ”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供以上截图）

十一、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）



十二、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）



[bookmark: _GoBack]十三、所投产品医疗器械注册证/备案证明材料



十四、相关授权文件

十五、采购需求偏离表
偏离表
填写要求：
1、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。▲为重要参数。
3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

	序号
	采购需求的要求
	完全响应
或
正/负偏离
	偏离
情况
	对应
页码

	一、总则：
	

	1
	投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
	
	
	

	2
	采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。
	
	
	

	3
	加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
	
	
	

	4
	本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。
	
	
	

	二、项目概况
	

	1
	设备名称：医用干燥柜
	
	
	

	2
	采购数量：  1  台/套
	
	
	

	3
	采购预算单价： 49900元，预算总金额： 49900 元
	
	
	

	三、技术参数
	

	1
	★双门通道型结构，均有可视防爆玻璃窗，总容积≥500L
	
	
	

	2
	输入最大功率：≤6KW，噪音分贝≤72分贝
	
	
	

	3
	★外形尺寸：宽≦950mm，内腔尺寸深≥50cm
	
	
	

	4
	内置程序：≧6套（≧3套默认程序，≧3套自定义）
	
	
	

	5
	干燥时间设置范围1-99min，各运行参数可调，操作灵活方便，可根据需求自行设置
	
	
	

	6
	干燥温度设置范围30℃-90℃，可根据干燥负载的种类和材质设定干燥温度
	
	
	

	7
	系统采用微电脑控制，大屏幕液晶显示≧2.8寸
	
	
	

	8
	HEPA过滤器：过滤器≦0.3um，有效防止二次感染
	
	
	

	9
	搁架层数：6层，适用于干燥各种手术器械、玻璃制品、管腔、精密仪器、湿化瓶等）单层搁架承重：≧15KG。装载量：一次装载≥6个置物架或置物篮；或≥36个管状物品可挂在挂钩上进行干燥（如湿化瓶）。可平放或整个腔镜保护架干燥，确保无消毒剂和水气残留，保证干燥效果。
	
	
	

	10
	耐高温器械运行时间：≦30min，不可高温器械运行时间：≦60min
	
	
	

	11
	▲循环方式：采用热风循环（内部循环，均匀干燥），单个风机最大功率≤600W。
	
	
	

	12
	▲门锁紧方式:采用微动开关检测，双门互锁（可代替传递窗），。安全装置：设备具有温度上偏差报警功能、漏电保护功能，干燥结束后提醒功能等。
	
	
	

	四、配置清单（包括但不限于）
	

	1
	设备具备2个湿化瓶架子或置物篮
	
	
	

	2
	专用接水盘1个
	
	
	

	3
	设备配置10个置物篮
	
	
	

	五、商务要求
	

	1
	安装地点：中山市东升医院  消毒供应室  科，签订合同后  7  天时间内完成安装调试。
	
	
	

	2
	设备要求：中标供应商须保证所提供的设备为原装、全新合格的产品。设备属于计量类仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
	
	
	

	3
	验收方式：中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
	
	
	

	4
	售后能力：中标供应商必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供我科使用，直至故障产品修复，如遇工作地方变更可予提供一次免费安装调试。
	
	
	

	5
	设备出厂时间不得超出合同签署前的 6 个月。
	
	
	

	6
	设备免费保修期至少为 3年。
	
	
	

	7
	保修期内厂家每年免费回访设备至少  2  次。
	
	
	

	六、付款方式

	1
	设备款项以人民币通过银行转账方式结算，设备送到院方指定地点交付并完成安装调试，乙方凭开具的有效发票、送货单，验收合格后分两期付款。
1期：支付比例80% , 验收合格后，甲方应以实际装机数量对应出具的发票按比例支付，六个月内货款支付至总额的80%；
2期：剩余15 %在设备正常使用满1年后不计利息一次性支付，合同总金额的5%的款项在设备验收且使用过程无问题后满3年一次性无息支付。
	
	
	

	七、违约责任与赔偿损失

	1
	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
	
	
	

	2
	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
	
	
	

	3
	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
	
	
	

	4
	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
	
	
	




十六、配置清单（格式自拟，须至少包括需求书的配置要求）


十七、售后服务承诺（格式自拟，加盖公章）


十八、近三年同类规模业绩相关证明文件，须提供合同关键页复印件（加盖公章）。



业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商必须如实填写此表格。（此表可延长）










供应商名称（加盖公章）：                          

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                    

日期：   年   月   日

十九、设备产品彩页、参数页


二十、供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟，如无可删）

