








中山市小榄人民医院神经外科电钻
采购项目（第二次）响应文件






报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：




[bookmark: _Toc15065][bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc32605]一、报价单
报价单
我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位本次报价为：
	设备名称
	（须与设备医疗注册证上的名称一致）

	型号
	

	制造商/品牌
	

	制造商性质
	大型企业 中小企业□ 小微企业□
（100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写）

	产地
	

	质保期（年）
	

	数量
	2套

	单价（元）
	 

	总价（元）
	

	设备使用年限（年）
	

	损耗件（钻头）是否可重复使用
	是□      否□


                                                                              

供应商名称：                             （供应商公章）
法定代表（负责人）或授权代表人 
（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日
涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。(提供单列报价和承诺函）
若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。（提供承诺函）








供应商就上述内容自拟承诺函
二、承诺函
承诺函

致中山市小榄人民医院：
本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院神经外科电钻采购项目（第二次），现承诺：
我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目报价有效期为90天
4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方完全服从和尊重选定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中选资格。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：               （盖章）
法定代表人或其委托人签字：
时间：

[bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc30971]

[bookmark: _Toc4305]三、具有独立承担民事责任的能力(营业执照、相关资质证件等)
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[bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc12015]四、法定代表人身份证明书
法定代表人证明书


姓名：               性别：              年龄： 
身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

 特此证明！


单位（盖章）：
                          日期：   年   月   日



（附法定代表人身份证正、反面）







五、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）
授权委托书
致：中山市小榄人民医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。
授权单位（盖章）：  
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：     年   月   日
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：
说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
      3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4、将此证明书提交对方作为合同附件。
5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。
8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。



受托人身份证正面和反面复印件

六、无围标、串标行为声明函
无围标、串标行为声明函

[bookmark: _GoBack]本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院神经外科电钻采购项目（第二次），无以下围标、串标行为：
1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此声明。

                    
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托人签字：
日期：      年    月   日


[bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc12967]

[bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc15508]七、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）






















八、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）






















九、所投产品医疗器械注册证/备案证明材料





























10、 相关授权
或投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

十一、采购需求偏离表
偏离表
填写要求：
1、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。▲为重要参数。
3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

	序号
	采购需求的要求
	完全响应或
正/负偏离
	偏离情况

	一、总则：

	1
	投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
	
	

	2
	采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
	
	

	3
	★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料
	
	

	4
	本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。
	
	

	二、基本需求

	1
		项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	神经外科电钻
	手术室
	2



	
	

	2
	核心产品：脑科电钻
	
	

	3
	用途：常用于开颅手术、穿刺与植入、颅骨修复与整形等
	
	

	三、技术参数

	1
	主机最大输入≥500W。
	
	

	2
	转速：
2.1连接克氏针接头空载转速0—1180 rpm。
2.2连接颅骨钻接头空载转速0—1000 rpm。
	
	

	3
	扭矩：连接克氏针接头输出扭矩0—3.5 N.M，冲击扭矩最高8 N.M。
	
	

	4
	夹持范围：
5.1夹头夹持范围0.8—7.9 mm、1.0—8.1 mm。
5.2克氏针夹持范围0.8—1.8 mm、2.0—3.2 mm、3.0—4.2 mm。
	
	

	5
	空载噪声≤75 db。
	
	

	6
	输出端径向圆跳动≤0.1 mm。
	
	

	7
	输出端轴向移动≤0.5 mm。
	
	

	8
	▲常温条件下，空载运行5 min主机表面温度不超过50℃。
	
	

	9
	主机重量≤1500 g。
	
	

	10
	主机具备旋钮式正转、停止、反转三档调节开关功能。
	
	

	11
	主机采用一体式电池仓（不可拆卸）。
	
	

	12
	▲主机为多功能快换接口，可以快速更换选配接头，并可实现各类接头360°旋转中的八个角度连接，应用于不同类型手术。
	
	

	13
	可高温高压消毒。
	
	

	14
	★设备使用年限≥5年。
	
	

	四、每套设备配置要求

	1
	开颅钻钻头（直径为10mm，可拆卸）2个
	
	

	2
	克氏针钻头1个
	
	

	3
	充电器1个
	
	

	4
	锂电池2个
	
	

	5
	合格证1份
	
	

	6
	保修卡1份
	
	

	7
	说明书1份
	
	

	五、商务要求

	1
	交货地点：采购人指定地点。
	
	

	2
	交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。
	
	

	3
	中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
	
	

	4
	中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
	
	

	5
	验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。
	
	

	6
	★投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:
承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。
	
	

	7
	★乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
	
	

	8
	中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
	
	

	9
	★中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 2 年。
	
	

	10
	在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
	
	

	11
	如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
	
	

	12
	★本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
	
	

	13
	合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。
	
	

	14
	涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。
	
	

	15
	投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。
	
	



























十二、每套设备配置清单（须至少包括采购需求书的配置要求）





























十三、售后服务承诺（格式自拟）





























十四、提供同型号产品的合同业绩（如广东省内周边医院成交信息-需提供合同关键页）











































十五、供应商认为需要提供的其他材料（如设备产品彩页、参数页等，如无、可删））



格式自拟

